## Sheet1
序号 | 设备名称 | 技术参数 | 数量
1 | 心电图工作站 | 1.支持同步12导联自动采集、自动测量和自动分析 2.*采样率：16000Hz、A/D转换精度:24位 3.*频响范围：0.01～280Hz、共模抑制比≥115dB 4.支持第三方协议对接，实现与心电信息网络管理系统的无缝连接 5.记录增益：2.5mm/mV、5mm/mV、10mm/mV、20mm/mV、40mm/mV、10/5mm/mV、AGC ±5% 6.记录速度：2.5mm/s、5mm/s、10mm/s、12.5mm/s、25mm/s、50mm/s（±3%） 7.*数据传输方式：USB 8.*工作站软件支持Windows/Android系统 9.可升级18导联同步采集 10.高精度电子尺，支持测量点的调整与再分析功能 11.完善的心电图数据管理与后处理功能 12.支持左右手接反纠错功能 13.多种高级功能：心率变异性分析、QT离散度、频谱心电图、向量心电图、时间向量图、高频心电、心室晚电位 14.*可升级网络功能，实现心电远程诊断功能，软件兼容动态心电、动态血压等设备导入数据，可为院方提供整体心电健康管理解决方案（提供同品牌心电传输网络产品注册证证明）。 注：加*号的为优势参数，招标时可选择作为实质性参数，必须满足。 | 2
2 | 动态心电图 | 1、记录器技术参数： 1.导联：标准12导联记录模式。 2.*采样频率： 128/512点/秒/通道可调，满足临床不同场景应用需求（提供调节界面图片及相关文件证明）。 3.A/D转换位数:最高支持16位。 4.*记录器的共模抑制比：≥80dB（提供检测报告相关页证明）。 5.频率响应：（0.05～60Hz）。 6.*屏幕：不小于1.3寸LCD液晶显示屏，可预览心电图波形。 7.存储：通用型SD闪存卡存储，容量≥8GB，存储时间≥24*7小时。 8.数据保护功能：对未分析的数据具有数据保护，防止错误删除病人数据功能。 9.记录器预留独立起搏检测通道，实现硬件标记起搏工作信号。 10.记录器采用7号电池供电，支持数据线和USB读卡器两种数据传输模式。 11.*独立数据传输接口与导联线不共用接口，方便使用（提供数据传输线与导联线同时连接到设备的图片证明）。 12.自检功能：自动检测电池电量、导联线连接、闪存卡状态，对影响正常工作的状态进行报警，保证记录数据的完整性。 13.*重量≤55g ，设备尺寸：长*宽*高不大于70*60*20mm。 2、分析软件功能： 1.*软件支持3导、12导联心电图同步显示和分析（提供软件界面图片证明）； 2.支持起搏分析（提供产品注册检测报告证明） 3.分析前有心电图波形全程预览功能，可快速回浏览回顾24小时全息心电图；全息心电图回顾包括正常、室早、房早、起搏等模板，保证分析准确、快速； 4.软件采用多级模板分析技术，提供总模板、二级模板和心搏三级模板分析、编辑功能。总模板包含房早、室早、正常、起搏、差传、伪差、未知等类型，具有模板叠加与分拆功能。 5.*软件提供心率变异性(HRV)、心率震荡、心向量、T波电交替、睡眠分析、SAEG、心率减速力等高级分析功能，满足临床科研项目需求（提供产品注册检测报告证明）。 6.事件模块中对各种心律失常事件进行分类显示编辑，可快速保存各类心律失常的心电图片段。 7.ST段抬高/压低趋势图用不同的颜色标志显示，快速辨认ST段的改变情况，同时可对任一导联任何时段ST段的参考点均能重新定标进行重分析。 8.软件具有专门程序提供房颤、房扑自动分析功能。独特的心搏能量分布谱技术，R-R Trend趋势图鉴别阵发性房颤技术，提供独立的房颤、房扑报告，提供相关散点图分析功能更有效提升分析的效率。 9.软件自动分析起搏器工作信号并标志起搏钉，提供心房起搏、心室起搏、双腔起搏、起搏融合等起搏分析模板，保证起搏分析准确快捷。 10.*散点图功能：支持按心拍类型显示，选中方式支持任意和矩形框两种方式，支持散点图与叠加图同屏显示，支持差值散点图功能。（提供分析软件界面图片证明） 11.*瀑布图功能：支持瀑布图功能，支持瀑布图颜色深浅调节，图形可拉伸和压缩，瀑布图与PR趋势图一键切换。（提供分析软件界面图片证明） 12.提供多种报告内容可选，具有报告预览功能，支持用户自定义诊断结论。 *可升级网络功能，实现心电远程诊断功能，软件兼容静态心电、动态血压、穿戴式心电设备数据分析和管理，可为院方提供整体心电健康管理解决方案（提供同品牌心电传输网络产品注册证证明） | 1
3 | 动态血压 | 一、总体要求 必须有医疗器械“准”字号注册证，投标设备为国家食品药品监督管理局认可的合格产品。 二、设备技术参数 1、测量方法：示波法 2、测量精度: 压力±3mmHg、心率±2bpm或±2%bpm，取大者 *3、测量范围： 收缩压：40-255mmHg 舒张压：10-195mmHg 心 率：40-240bpm 4、过压保护：不超过300mmHg 5、测量间隔：可定制15、20、30、40、45、60、90、120分钟等多种时间间隔 *6、数据传输： USB接口传输方式，可升级4G无线传输 7、数据存储器：不少于100组数据 8、采用锂电池供电，电池容量1200mAh 9、无气管一体式设计 10、袖带可拆卸，并可取出气囊再清洗，便于使用清洁 11、噪音：不超过45dB 12、声音设置：独立声音开关，可自行开关声音 13、分析软件：可生成数据汇总报告（全天分析、日间分析、夜间分析、血压变异系数、夜间血压下降率、血压晨峰值）、趋势图、柱状图、饼图、数据列表等 14、血压数据可自动/手动剔除无效数据，同时误操作剔除的数据可以进行还原 *15、软件系统能够自动得出动态血压报告诊断参考结果 16、报告内容可自定义选择 17、可升级网络功能，实现血压远程诊断功能，包括实时查看血压数据，包括所有历史数据，方便临床及时用药指导。同时软件兼容静态心电、动态血压、穿戴式心电设备数据分析和管理，可为院方提供整体心电健康管理解决方案 | 1
4 | 手提式心电图机 | 1.同步12 通道自动采集、测量、分析、记录，支持 9 导联模式 2.支持体检模式 3.支持NEHB导联 4.支持实时采集存储时长15分钟 5.支持节律采样存储时长15分钟 6.支持PACE导联选择 7.*QTc算法至少包括Bazett、Framingham、Fredericia 8.中文字符支持GB18030 9.*内置热敏打印机，支持同步12道心电波形报告打印 10.*标配内置热敏打印机，支持210mm 宽折叠记录纸打印 11.支持纸张黑标检测 12.*支持同步输出心电向量报告 13.支持平均模板、节律导联报告 14.产品重量：≤4kg 15.≥9英寸IPS屏显示，标配触摸屏 16.*实体键盘，标准电脑键盘设计，同时有一键快捷操作 17.采样率：14000Hz 18.A/D 转换精度:24 位 19.频响范围：0.01～280Hz 20.测量参数：自动分析心率、RR 间期、QRS 时间、PR 间期、QT/QTC 间期、电轴、RV5/SV1、RV5+SV1、RV6/SV2、P 波时限等心电参数 21.记录增益：5mm/mV、10mm/mV、20mm/mV, 10/5mm/mV，AGC ±5% 22.记录速度：5 mm/s、6.25 mm/s、10 mm/s、12.5 mm/s、25mm/s、50mm/s（±3%） 23.起搏脉冲显示能力：幅度750uV～700mV、持续时间0.05ms～2.0ms 24.*抗干扰滤波：【提供产品功能截图证明】 交流滤波器：50Hz / 60Hz (-20dB)； 基线漂移滤波器:0.01Hz/0.05Hz/0.32Hz/0.67Hz； 肌电滤波器: 25Hz / 35Hz / 45Hz /关闭； 低通滤波器: 300Hz/270Hz/150Hz/100Hz/75Hz； 25.*信息录入：患者基本信息可PC软件、手机APP录入后传入心电图机，也可直接在心电图机录入或一维/二维条码扫描仪、身份证读卡器读入 26.支持有线、内置5G/2.4G WIFI通讯及4G通讯模式，传输数据 27.*支持PDF、FDA-XML、DICOM、SCP、BMP、JPG、TIFF、JPEG-DCM、PDF-DCM等文件格式的输出【提供产品功能截图证明】 28.支持外接激光打印机、喷墨打印机 29.*数据上传支持ftp、http、SFTP、选配Dicomworklist等四种数据传输方式【提供产品功能截图证明】 30.电源:支持交流和直流两种方式，内置锂电池 31.*心电图机可通过USB专用通讯线连接电脑，实时采集数据至心电管理软件进行波形同步刷新显示、分析和报告打印 32.支持选配心电向量&心室晚电位、药物试验、心率变异等本机采集、分析及打印功能 33.支持与心电信息网络管理系统的双向通讯功能，包括预约获取（患者信息）、记录上传、报告下载等 说明：*项为重要参数。 | 1
5 | 病床 | 双摇手动护理床规格:2180mm*970mm*500mm 1、材质:优质冷轧钢管，进口冷轧钢板，坚固耐用，不变色，不变形，不生锈，易擦洗消毒。 2、功能:背部倾斜度0-75±5度，腿部折起角度0-40±5度，可灵活调节背部体位，床头可以拆卸。 3、床头床尾板:采用进口ABS吹塑成型，床头床尾外配有ABS防撞角，美观大方，坚固耐用，耐清洗，不变形；床头牌:有机玻璃，美观简洁实用。 4、床面板:床面采用厚度为1.2mm进口冷轧钢板一次冲压成型，具备多气孔设计，便于透气，床板边缘配有ABS包罩装饰，床板下面的支撑≥3.0mm；床体:床架采用40*60*1.4mm优质冷轧钢管，床腿用料规格为50*50*1.2mm，床体带有4个输液插孔。 5、载重:床体承载重量≥260kg。 6、摇杆:单组摇杆，设有限位保护装置，具有双向到位保护装置和自润滑功能，操作轻便灵活，静音耐磨。手柄采用进口ABS材质制成。 万向节:采用锌合金材质，丝杆旋转采用弹簧限位，具有双向极点过载保护装置。 7、碳钢表面处理：采用自由全自动静电粉末喷涂流水线一次性完工，喷涂前经高速抛丸机除锈，然后经水洗、除油、酸洗、二度磷化等处理，在金属表面、管材内壁及表面均匀电泳上一层环氧树脂保护膜形成抗氧化涂层，再进行静电粉末喷涂，经200度高温固化、冷却，真正达到内外防锈，能延长病床的使用寿命，粉末喷涂材料采用抗菌粉末。床体焊接采用接触面全焊，保证焊接强度。 8、护栏；采用航天铝型材制造而成，升降自如，采用6档卡扣式可折叠，型材厚度2mm以上，护栏立柱底座间隙左右摆度不得超过0.3mm，立柱上下底座采用机制冲压钢制底座，有快速定位功能，防夹手功能。 9、静音轮: 9.1压制钢支架，表面覆盖防腐ABS包罩，美观易清洁.。 9.2精密滚珠轴承转动，灵活静音。 9.3转动轴采用铆轴工艺，质量稳定。 9.4轮子都带有独立刹车，刹制效果好，方便美观。 10、床垫 规格：1950*900*80mm 采用新型防水帆布料面,不渗透;质地密室、结实耐用,防滑、耐脏,有拉链,便于清洗.内有新棕、海绵充填,棕片采用天然椰棕,新棕应弹性强度好,海绵采用高强度、高弹性、高密度海绵.床垫填充物、厚度为≥8cm,平整,弹性好,无异味. 11、ABS伸缩餐桌板 11.1、880-1050*320*27mm 11.2、材料：采用全新纯正ABS工程塑料注塑成型面板，铝合金伸缩杆； 12、ABS床头柜参数 规格：480*480*760mm 12.1、材料：柜体采用进口ABS工程熟料原包母料，易清洗，耐腐蚀。 12.2、颜色：颜色根据医院要求定制，配有书写板、毛巾架、杂物勾、双层隔板。 12.3、外观：柜门、抽屉门圆弧形设计，主门带半圆形扣手凹槽，带有篮筐挂钩，外观与柜体一致。 12.4、结构：上层为伸缩写字板，中层为抽屉，下层为柜门，有可活动上下两层，下层柜门内有暖瓶座。两侧配置隐蔽毛巾架及杂物勾。底层可当鞋架。 | 100
6 | 心电监护仪 | 1.整机要求： 1.1、便携一体式监护仪, 整机无风扇设计，降低环境噪音干扰。 1.2、★≥10寸彩色LED背光液晶显示屏，彩色高分辨率≥800*600，≥9通道波形显示。 1.3、★标配锂电池，工作时间≥4小时，可选配大容量锂电池，工作时间≥8小时。 1.4、★安全规格：ECG, TEMP, SpO2 , NIBP监测参数抗电击程度为防除颤CF型 。 1.5、★监护仪设计使用年限≥10年，提供机器标贴证明材料。 1.6、★主机防水等级≥IPX1，支持0.75米抗跌落，提供说明书或彩页证明文件。 1.7、监护仪主机工作温度环境范围：0~40°C。 1.8、★监护仪主机工作湿度环境范围；15~95%。 2.监测参数： 2.1、标准配置可监测心电，呼吸，无创血压，血氧饱和度，脉搏和体温，适用于成人、小儿和新生儿。 2.2、★采用ECG多导同步分析专利技术，保证心电监护的优异性，提供证明资料。 2.3、心电波形速度支持6.25、12.5、25和50mm/s不少于4种选择。 2.4、具备智能导联脱落监测功能，个别导联脱落的情况下仍能保持监护。 2.5、★提供心率变化统计界面，包括患者平均心率、夜间平均心率、白天平均心率、最快心率和最慢心率等，直观快速了解过去24小时患者的心率变化和心率分布情况。 2.6、★提供SpO2和PR的实时监测，适用于成人，小儿和新生儿。来自SpO2的PR测量范围：20-250bpm。 2.7、血氧监测时标配支持PI血氧灌注指数的监测，有效反映血氧灌注情况，PI测量范围：0.05%-20%，分辨率0.01%。 2.8、★无创血压支持手动、连续、自动和序列测量模式，支持整点测量，提供证明资料。 3.系统功能： 3.1、具有三级声光报警，参数报警级别可调。 3.2、★支持所有监测参数报警限一键自动设置功能，满足医护团队快速管理患者报警需求，产品用户手册提供报警限自动设置规则，提供证明资料。 3.3、★可升级存储卡，支持≥1200小时趋势数据的存储与回顾功能，≥1800条报警事件以及每条报警事件至少能够存储30秒三道相关波形和报警触发时所有测量参数值，提供证明文件。 3.4、★具备监护模式、待机模式，演示模式、隐私模式和夜间模式不少于5种工作模式。 3.5、具备趋势共存界面、呼吸氧合图界面，大字体显示界面，及标准显示界面等多种显示界面。 3.6、主机集成附件收纳槽，支持将心电、血氧和无创血压等导联线附件进行收纳放置，方便监护仪设备的高效管理和转移。 4.安全与认证： ★投标型号监护仪认证：通过国家三类注册，CE认证，FDA认证，提供证明材料。 | 12
7 | 注射泵 | 一、单通道注射泵 1.*产品使用期限≥10年，需提供证明材料 2.*注射精度≤±1.8% 3.*速率范围：0.01-2200ml/h, 最小步进0.01ml/h 4.预置输液总量范围：0.01-9999.99ml 5.*快进流速范围：0.01-2200ml/h，具有自动和手动快进可选； 6.可自动统计四种累计量：24h累计量、最近累计量、自定义时间段累计量、定时间隔累计量 7.*支持注射器规格：2ml、3ml、5ml、10ml、20ml、30ml、50/60ml； 8.注射器安装后，在推拉盒触碰到注射器活塞末端时，不松开捏柄时推杆也可自动感应制动，防止药液误推 9.无需额外工具或设备，可直接在注射泵上添加注射器品牌名称 10.7种注射模式：速度模式、时间模式、体重模式、梯度模式、序列模式、剂量时间模式、间断给药模式； 11.*不小于3.5英寸彩色显示屏，电容触摸屏技术 12.全中文软件操作界面 13.锁屏功能：支持自动锁屏，自动锁屏时间可调 14.*支持药物库，可储存5000种药物信息 15.*支持药物色彩标识，选择不同类型药物时对应的药物色彩标识自动显示在屏幕上，支持4种以上颜色 16.报警时可通过示意图片直观提示报警信息 17.在线动态压力监测，可实时显示当前压力数值； 18.压力报警阈值至少15档可调 19.*压力报警阈值最低可设置50mmHg 20.*具备阻塞前预警提示功能，当管路压力未触发阻塞报警时，泵可自动识别压力上升并在屏幕上进行提示 21.具备阻塞后自动重启输液功能，短暂性阻塞触发报警后，泵检测到阻塞压力缓解时，无需人为干预，泵自动重新启动输液 22.*信息储存：可存储≥5000条的历史记录 23.电池工作时间≥6.5小时@5ml/h 24.*防异物及进液等级IP44 25.*整机重量不超过1.7kg 满足EN1789标准，适合在救护车使用，需提供证明。 | 8
8 | 急救柜 | 车体尺寸：750*480*930mm 1.适用于医护人员对病人急救护理换药等 2.主体用铝.钢.ABS全新料工程结构组成，四柱承重力强(铝合金立柱支撑力强) 3.优质的ABS工程塑料设计双层底面注塑工艺成型台面，凹陷设计可防止物品滑落，ABS一体化台面，两侧带推手，不锈钢三面围栏 4.正面：中控锁，三折静音轨道，设计五层抽屉，分别为二小抽，（抽屉面高度是8公分），二中抽.（抽屉面高度是12公分）,一大抽 （抽屉面高度是25公分）.每层抽屉内有长宽各3*3的分格片，可自由分隔大小空间16个药盒，豪华ABS直行抽屉拉手，封口插槽式标识牌，防止液体及灰尘进入， 标签式面积根据人体工程学原理设计，插槽式向上倾斜便于观望，拉手内层磨具加厚手感更加踏实，台面上有ABS除颤仪平台可360°旋转方向，隐藏式伸缩不锈钢输 液架 一根（输液架与除颤仪平台位置可互换使用）， 5.背面：氧气瓶支架一个，心肺复苏按压版一个，电源插座一个 6.左侧：隐藏式副工作写字台，杂物盒一个，文件资料盒一个 7.右侧：两只ABS污物桶，杂物盒一个，锐器盒2个 8.豪华万向轮插入式静音脚轮四只，（二只带刹车功能，二只不带刹），可在任意情况下使用刹车功能，脚轮材料为高强度聚氨酯，防卷发缠绕，防静电，移动灵活方便。 | 4
9 | 病例推车 | 车体规格：790*380*920mm 包装尺寸：820*420*850mm 毛重:23KG 净重:19.5KG 1、主体采用优质的进口ABS全新料工程结构组成，铝.钢. 塑钢立柱，四柱承重内有铝管支撑力强 ABS材料，车体轻巧，移动灵活。适用于医护人员对病人资料整理分类入档存放，适用于不同病房使用 2.ABS双层底面注塑工艺成型台面，可防止物品滑落，台面左右两侧带有弧形推手方便移动查房使用车体内存放病历夹轨道为ABS 材质 3.设计双排可以定制50格，配带顺序数字标签，左右两侧配带中控锁，左右侧面挡板可锁闭，防止病历丢失。 4.顶部配有两个ABS抽屉。豪华抽屉拉手 5．豪华万向轮插入式静音脚轮四只，（二只带刹车功能，二只不带刹），可在任意情况下使用刹车功能，脚轮材料为高强度聚氨酯，防卷发缠绕，防静电，移动灵活方便。 配置：两个抽屉，数字贴一套，锁板2套，底板一个，台面一个，轮子四个，病历夹滑轨2套，中控锁2套 | 4
10 | 治疗车 | 车体规格750*480*930mm 1.适用于医护人员对病人急救麻醉换药输液护理等； 2.主体：主要由铝·钢·ABS工程塑料结构组成；四柱承重；塑钢柱子 3.ABS双层底面注塑工艺成型，台面采用一体式台面，凹陷设计可防止物品滑落，304不锈钢三面护栏，台面上配透明软玻璃、 左侧：配隐形式副工作台，有效延长台面的使用面积，置物盒一个， 右侧：配锐气桶2个，置物篮一个；垃圾桶2个 4.车体：中控锁，控制所有抽屉的闭合装置，配置有两层抽屉（两个中抽组合，抽屉面板高度12公分），每层抽屉内置3*3分隔片，可自由分隔药盒； 三折静音滑轨，抽拉顺畅自如。ABS豪华抽屉拉手，封口插槽式标识牌，防止液体及灰尘进入，标签式面积根据人体工程学原理设计，插槽式向上倾斜便于观望， 拉手内层磨具加厚手感更加踏实 5.豪华静音脚轮，其中两只带刹车，可在任意状态下使用刹车功能，坚固耐用，可在平整地面上任意推动，转向； | 4
11 | 换药车 | 车体规格750*480*930mm 1.适用于医护人员对病人急救麻醉换药输液护理等； 2.主体：主要由铝·钢·ABS工程塑料结构组成；四柱承重；塑钢柱子 3.ABS双层底面注塑工艺成型，台面采用一体式台面，凹陷设计可防止物品滑落，304不锈钢三面护栏，台面上配透明软玻璃、 左侧：配隐形式副工作台，有效延长台面的使用面积，置物盒一个， 右侧：配锐气桶2个，置物篮一个；垃圾桶2个 4.车体：中控锁，控制所有抽屉的闭合装置，配置有两层抽屉（两个中抽组合，抽屉面板高度12公分），每层抽屉内置3*3分隔片，可自由分隔药盒； 三折静音滑轨，抽拉顺畅自如。ABS豪华抽屉拉手，封口插槽式标识牌，防止液体及灰尘进入，标签式面积根据人体工程学原理设计，插槽式向上倾斜便于观望， 拉手内层磨具加厚手感更加踏实 6.豪华静音脚轮，其中两只带刹车，可在任意状态下使用刹车功能，坚固耐用，可在平整地面上任意推动，转向； | 4
12 | 全自动凝血分析仪 | 1，检测速度：PT≥400 T/h。 2，检测原理：可以对凝血凝固法、发色底物法、免疫比浊法项目进行检测。 3，测试项目：PT、APTT、FIB、TT、D-Dimer、FDP等凝血项目。 4，综合速度：四项≥170T/h，五项≥150 T/h，六项≥140 T/h。 5，检测通道：≥8个检测通道，并且同时适用凝固法、发色底物法、免疫比浊法项目。 6，样本位≥65个，采用自动进样器连续加载进样。 7，具有内置条码扫描装置，可以实时扫描样本的条码信息；样本支持随意放入，旋转扫码。 8，自定义样本量范围，对样本量进行自动检查。 9，★对每个样本进行HIL质量核查；质量核查不消耗反应杯。 10，试剂位：≥30个试剂位，冷藏位具有旋转混匀功能。试剂仓封闭设计，避免试剂使用过程中直接曝露在空气中，减少挥发。 11，★每个联杯试剂上配置RFID（射频识别），实现使用全流程的溯源管理。 12，★仪器关机后试剂盘独立制冷，试剂在机2℃-8℃冷藏。 13，★样本针及试剂针具有立体防撞、液面感应以及温度自动补偿功能。 14，样本针具有液位感应和优化的闭盖穿刺功能；适应不同真空采血管。 15，独立急诊专用进样通道，急诊响应时间≤30秒。 16，独立自动缓存区，支持自动复检；不额外消耗存储复检样本用反应杯。 17，≥500个反应杯容量，倾倒式随时加载。 18，LED持久光源，无需定期更换。 19，预设时间，自动完成开机及自检，节省时间，提前进入备测状态。 20，★支持APTT纠正实验7步检测全自动化，且满足2h在机自动孵育。检测流程及结果报告完全遵循专家共识。 21，仪器三色顶灯，可远距离提示仪器状态信息，实现无人值守。 22，仪器支持支持废液直排。 23，具有L-J 及Westgard 质控功能。 24，★高原模式：仪器支持≥4500米高原工况正常工作。 | 1
13 | 全自动生化分析仪 | 1.★检测速度：单模块生化比色分析恒速1000 测试/小时； 2.去盖功能：仪器具有自动去盖功能； 3.同时在线分析项目：≥120个，不含拓展项目； 4.试剂位: ≥200个， 不含拓展位置； 5.试剂盘：具备24小时2-8℃冷藏功能； 6.样本位：≥180个，不含拓展位置； 7.★样本进样方式：样本架进样； 8.★反应位：≥200个； 9.★最小反应体积：＜80μL； 10.光学系统：光栅后分光，波长范围：340-850nm，16波长； 11.吸光度线性范围: 0-3.5Abs； 12.温控方式：固体直热，控温均匀，控温精度要求达到37C0.1C，无需添加任何耗材，需真正免维护免保养； 13.比色杯清洗：具有清洗剂和去离子水预加热功能； 14.比色杯：可重复使用，支持单个比色杯更换； 15.试剂在线装载：仪器测试进行中支持试剂在线更换，无需停机，节省操作时间； 16.耗材提醒：具有耗材余量不足提醒, 每日耗材检查及提醒，每批耗材检查及提醒； 17.★糖化血红蛋白检测功能：具备全血标本直接上机检测，无需离心，无需手工预处理； ★系统配套性要求：具有原厂配套试剂、校准品和质控品，试剂配套项目≥55项，校准品≥32项，并提供项目注册证。 | 1
14 | 全自动尿液 分析仪技术 | 1.工作原理：采用反射光电比色分析法对尿试纸条进行分析。 2.测试系统：测试系统采用高亮度冷光源,独特的多波长独立扫描技术,避免光源相互影响及堿少环境的干扰,减少环境光干扰,光源使用寿命长,提高仪器的灵敏度、准确度、稳定性。 3.系统全自动化：触摸式大屏幕液晶显示屏操作;仪器自动化程度高,操作者只需装入试纸条、放置样本、按“进标本"键,仪器便可完成无限量标本连续测定 4.加载样本：精密柱塞泵精准定量滴样充分保证每个项目的反应，采用点阵式高速滴样,精确定量滴样，避免测试项间交叉污染，可有效避免测试项间的相互干扰及由于滴样方式因素导致项目反应不充分造成的漏检；同时具有独特的自动修正环境温度、试纸非特异性、尿液酸碱度、比重、颜色对测试结果的影响 5.存储功能：可存储≥5万条数据，可选择升级到≥60万个结果 6.检验项目：尿胆原(URO)、胆红素(BL)、酮体(KET)、潜血(BLD)、蛋白质(PRO)、亚硝酸盐(NIT)、白细胞(WBC)、葡萄糖(GLU)、比重(SG)、PH、抗坏血酸(VC)、 7.适用试纸：尿10项、尿11项、尿14项 8.* 样品量：最小2ml;取样量0.2ml。 9.标本处理：标本直接上机方式 10.急诊功能：可随时插入急诊样品检测,可进行单个或成组样本的急诊测试 11.报告方式：结果传入有形成分分析仪打印组合报告或直接传输到LIS系统 12.检测速度：≥240个样品/小时 13.可配条码阅读器,采用标准RS232接口,可内置或外置打印机 14.*试纸容量：可一次性装载100人份试纸（200，500）可选。 15.大容量废条处理盒：仪器自动抛弃废试纸条到废料盒,内置废条盒容量500条 16.尿液分析能与多品牌厂家尿液有形成分分析仪完美联机构建尿液流水线;可综合报告干化、理学、有形成分计数结果,红细胞形态学曲线图,高低倍下实景图，图文并茂。 17.认证：公司通过ISO9001和13485质量管理体系认证 18.售后服务：所在省区有常驻厂家专职工程师≥3人,来电做到立即响应,30分钟内做出判定结果,1个工作日内上门服务 | 1
15 | 血液分析仪 | 一、检测参数：≥32个，直方图：≥2个，散点图：≥4个。 二、检测速度：CBC+DIFF+NRBC≥95样本/小时；CBC+DIFF+NRBC+RET≥70样本/小时。 三、检测光源：必须采用半导体激光，具有启动快、成本低、寿命长、消耗功率小的优点。 四、检测通道：具有白细胞分类通道、白细胞/嗜碱性细胞/有核红细胞通道、网织红细胞通道、红细胞/血小板通道、血红蛋白通道。 五、网织红细胞检测功能：使用核酸荧光染色技术，具有全自动网织红细胞计数和对网织红细胞进行成熟度的分类，无需机外染色处理 六、*网织红细胞血红蛋白功能：具有定量报告检测网织红细胞血红蛋白含量的功能，为报告参数。 七、*有核红细胞检测功能：无需特殊通道和试剂进行具有核红细胞检测功能，并能自动进行对白细胞细胞计数的校正。 八、白细胞计数：应采用先进的激光流式原理及核酸荧光染色技术，使白细胞计数免受难溶红细胞、巨大血小板、血小板簇及细胞碎片等的干扰 九、白细胞分类：采用激光作为分析的光源，流式原理加细胞核酸荧光染色技术进行 十、▲低值白细胞检测：具有单独的低值白细胞检测模式，可根据客户自定义设置的白细胞低值界限，自动重新检测白细胞计数及分类，以操作手册为准 十一、▲血小板计数：具有两种方法进行血小板的计数，每种方法的检测通道都有校准，PLT-O,是报告参数，以操作说明书为准 十二、血红蛋白检测：血红蛋白测定试剂需符合环保要求，不含有毒氰化物。 十三、进样模式：≥4个，全自动进样、手动闭盖进样、手工开盖进样和末稍血预稀释。 十四、*样本用血量：全自动进样模式用血量≤185微升；开盖模式用血量≤120微升；末梢血预稀释模式用血量≤40微升； 十五、检测模式：≥4个，自动进样架装载量：≥50样本 十六、数据储存：≥100000个结果（含散点图、直方图），并可提供原厂中文数据管理软件，使数据（含散点图、直方图）的存贮量无限制 十七、质控品：定期提供原厂配套的高、中、低值全套质控品。同一质控品中包含CBC、白细胞分类及网织红细胞等在内的所有报告项目，以NMPA注册证为准； 十八、▲校准品：定期提供原厂配套的校准品，一只校准品可提供多个校准项目包含RBC、WBC、HGB、PLT、HCT、MCV、RET。以NMPA注册证为准； 十九、▲实时在线质控管理系统，可实现实时在线网络质控功能，能够提供实时在线质控评价系统，该系统要有ISO17043认可资质，以提供的认可证书为准。 二十、线性范围（静脉血）：白细胞：0-440*109/L，红细胞：0-8.6 *1012/L，血小板：0-5000* 109/L 二十一、正确度（静脉血）:白细胞：≤3.0%, 红细胞：≤2.0 %, 血红蛋白：≤2.0%, 血小板：≤5.0 %。 二十二、操作系统：仪器操作系统必须建立在Windows操作系统软件上 系统扩展性:仪器具有系统可扩展性，可以连接自动玻片制作、染色机; 可扩展为双机或立式血流水线； | 1