- 附件：

- 一包：

| 福特V362汽油转运+负压救护车技术参数 基础参数. 发动机工作形式; 2.0T 、四缸、增压中冷、缸内直喷. 燃油种类; 汽油. 排放标准; 国六. 整备质量(kg); ≥2470. 总质量(kg); ≥3300. 最大功率(Ps/rpm)(转化KW，乘以0.735); ≥149/4500. 最大扭矩Nm/rpm; ≥300/3000. 轴距(mm); ≥3300. 悬挂系统; 前悬麦弗逊独立悬挂 后悬钢板弹簧非独立悬挂. 制动系统; 前通风盘式 后实心盘式. 变速器; 5前进挡/1倒车挡. 最高车速(km/h); ≥156. 油箱容积（L）; ≥80. 座位数; ≥6位. 外形尺寸(长×宽×高)(mm); ≥5341×2032×2460,2560. 医疗舱尺寸(长×宽×高)A(mm); ≥2600×1730×1750. 轮胎规格; 215/65R16C. 驱动形式; 前置前驱. 车辆标准配置. B; 防抱死制动系统 (ABS). 制动力分配系统(EBD). 车辆维护警告系统. 中控门锁. 驾驶室3座椅. 驾驶室安全气囊. 驾驶室电动车窗. 后双开门. USB及收音音响系统. 黑色保险杆. 一把摇控钥匙. 空调及照明系统. C; 1; 驾驶室原厂系统. 2; 医疗舱暖气系统. 医疗舱配置 |
| --- |
| 部件 |  | 项目 | 数量 | 说明 |
| 精美 外观 | 1 | 前顶部隐藏式警灯 | 1 | 泰格灯 |
|  | 2 | 左右侧各3块爆闪灯 | 1 | 斜面一体美观、高亮防水灯片 |
|  | 3 | 100W警报器及手柄控制 | 1 |  |
|  | 4 | 左侧黑色隐私膜 | 1 |  |
|  | 5 | 右侧及后侧白色磨砂膜 | 1 |  |
|  | 6 | 左右侧各1条红色反光腰线 | 1 |  |
|  | 7 | 左右门各1个红十字标 | 1 |  |
|  | 8 | 前机盖1个红十字标 | 1 |  |
|  | 9 | 后尾门1条红色反光腰线和十字标 | 1 |  |
|  | 10 | 贴：青岛市捐赠 字样 车头贴急救和蛇标 | 1 | 按客户需求贴字 |
| 电路 系统 | 11 | 智能电源管理安防系统 | 1 | 可查可控、安全方便、自动保护 |
|  | 12 | 前后对讲系统 | 1 |  |
|  | 13 | 1000W正弦波逆变系统， | 1 | 可供精密医疗设备使用，并能形成不间断供电 |
|  | 14 | 整车标准集成低压线束 | 1 | 专用标准线束，专业体现 |
|  | 15 | 琴键式按键开关 | 1 | 百万级安全测试、可靠安全 |
|  | 16 | 顶部LED照明灯 | 4 |  |
|  | 17 | 输液射灯 | 2 |  |
|  | 18 | 消毒灯 | 1 | 长条式/圆形紫外光灭菌灯 |
|  | 19 | 上车后照明灯 | 1 |  |
|  | 20 | 220V电源端口 | 4 | 汽车专用适用国标器械电源 |
|  | 21 | 12V电源端口 | 2 |  |
| 舒适 配置 | 22 | 大功率直排空调 | 1 | 医疗舱独立冷暖气系统，冷暖独立控制 |
|  | 23 | 大功率暖风 | 1 |  |
|  | 24 | 顶部双向换气扇 | 1 | 噪音小、防漏水、流线设计低风阻 |
| 医疗舱布局 | 25 | 医疗舱与驾驶舱密封隔断 | 1 |  |
|  | 26 | 欧款长条型推拉窗隔断加医疗柜 | 1 | 更宽阔视野，前后方便观察 |
|  | 27 | 医疗舱原车内饰顶 | 1 | 方便清洁 |
|  | 28 | 长条医疗设备柜 | 1 | PVC材质阻燃、防水、易清理 |
|  | 29 | 后部双10L氧气柜 | 1 | PVC材质阻燃、防水、易清理 |
|  | 30 | 正向独立向前医生看护座椅 | 1 | 3点式安全带 |
|  | 31 | 右侧双人长条座椅 | 1 | 2点式安全带 |
|  | 32 | 防潮垫板及耐磨医疗地板 | 1 | 防滑、防水、防霉、抗菌、易清洗 |
|  | 33 | 车内安全加固预埋 | 1 | 内壁加固防撞处理 |
|  | 34 | 输液挂架 | 1 | 顶部滑道式输液挂架 |
| 氧气 系统 | 35 | 10L医用氧气瓶 | 2 |  |
|  | 36 | 高流量减压阀 | 2 |  |
|  | 37 | 医用高压氧管 | 1 | 隐藏安装 |
|  | 38 | 国标（德标）氧气端口及隐藏固定支架 | 2 |  |
|  | 39 | 流量湿化瓶 | 1 |  |
|  | 40 | 呼吸机转换接头 | 1 |  |
| 医疗辅助 | 41 | 自动上车担架 | 1 |  |
|  | 42 | 不锈钢担架导轨垫板 | 1 |  |
|  | 43 | 不锈钢担架导板 | 1 | 气弹簧万次支撑，无晃动异响 |
|  | 44 | 后面挂一副折叠担架 | 1 | 转运病人专用 |
| 其他辅助 | 45 | 顶部固定扶手 | 1 |  |
|  | 46 | 灭火器 | 1 |  |
|  | 47 | 垃圾桶 | 1 |  |
|  | 48 | 安全锤 | 1 |  |
| 负压系统 | 49 | 负压设备一套 |  |  |

- 福特v348转运型+负压救护车技术参数

| 序号 | 项目 | 标准配置内容 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 警示系统 |  |  |  |
| 1 | 警灯 | 车顶前部安装凸台长排警灯，凸台前部4个小爆闪 | 4 |
| 2 | 警报器 | 功率100W带喊话功能 | 1 |
| 3 | 爆闪灯 | 车身左右两侧各3个蓝色LED爆闪灯，后门2个蓝色LED爆闪灯 | 8 |
| 4 | 外观 | 所有外观、内饰布局、车身标识及字样须根据用户要求定制 | 1 |
| 空调及通风系统 |  |  |  |
| 5 | 大功率冷暖空调 | 驾驶室原车空调，医疗舱原车大功率冷暖空调 | 1 |
| 电路、电器及照明系统 |  |  |  |
| 6 | 控制系统 | 翘板控制开关 | 1 |
| 7 | 逆变器 | 500W纯正弦波逆变器 | 1 |
| 8 | 插座 | 220V电源插座4个 | 4 |
| 9 | 照明灯 | 急救舱顶部安装LED照明灯6盏，一边3盏布局 | 6 |
| 10 | 消毒灯 | 紫外线消毒灯1部 | 1 |
| 氧气及氧路 |  |  |  |
| 11 | 供氧系统 | 10L医用氧气瓶2个及专用减震卡箍 | 2 |
|  |  | 氧气减压阀2个 | 2 |
|  |  | 隐藏式氧气管路系统 | 1 |
|  |  | 国标氧气终端2个 | 2 |
|  |  | 湿化瓶2个 | 2 |
| 医疗舱制作 |  |  |  |
| 12 | 中隔断总成 | 在驾驶室和医疗舱之间安装1套新型环保材料制作的中隔墙，中隔墙上设置推拉观察窗，便于观察前后舱 | 1 |
| 13 | 医疗舱内饰 | 采用防腐阻燃新型环保材料制作，防水、防霉、抗菌、易清洗 | 1 |
| 14 | 内饰顶 | 原车内饰 | 1 |
| 15 | 氧气柜 | 隔断后氧气瓶柜，可储放2个10L氧气瓶，旁边医疗器械组合柜 | 2 |
| 座椅系统 |  |  |  |
| 16 | 座椅 | 医疗舱左侧3个正向单人独立座椅及安全带，右侧3个正向单人独立座椅及安全带 | 6 |
| 急救辅助 |  |  |  |
| 17 | 自动上车担架 | 高强度铝合金制成，自动上车担架一个，尾部折叠担架一个 | 2 |
| 18 | 担架垫板及导板 | 不锈钢 | 1 |
| 19 | 输液架 | 输液挂钩2个 | 2 |
| 20 | 灭火器 | 医疗舱配备1KG灭火器1个 | 1 |
| 21 | 污物桶 | 医疗舱配备1个脚踏式不锈钢污物桶1个 | 1 |
| 22 | 对讲机 | 医疗舱与驾驶室安装对讲系统 | 1 |
| 23 | 负压 | 负压系统一套装隔断后的柜子中 | 1 |
| 车窗贴膜 |  |  |  |
| 24 | 左侧玻璃 | 医疗舱左侧玻璃贴不透明黑色防爆膜 | 1 |
| 25 | 右侧及后门玻璃 | 医疗舱右侧及后门玻璃贴2/3白色磨砂膜 | 1 |

- 二包：

- 核酸提取仪Nexor96技术参数

|  | 项目内容 | 技术要求 |
| --- | --- | --- |
| 工作条件 | 工作环境 | 温度10 ℃～30 ℃，相对湿度≤80% |
|  | 电源要求 | ～ 220 V；50/60 Hz |
|  | 大气压力 | 86 kPa～106 kPa |
|  | 海拔高度 | ≤2000m |
|  | 插头 | 符合中国国家标准制式 |
| 产品特点 | 核心技术 | 完全自主知识产权，人性化设计 |
|  | 操作界面 | 一键式操作，界面简洁、美观 |
|  | 设备外观 | 体积小，重量轻，节省实验室空间 |
|  | 试剂应用范围 | 具备相应的配套核酸提取试剂 |
| 主要技术参数 | 样本量 | 可同时在线样本量1-96个 |
|  | 提取量 | 20ul-1000ul |
|  | 磁珠回收率 | ＞95% |
|  | ★提取纯化孔间差异 | 经过提取纯化后产物的浓度孔间差异＜2% |
|  | 支持板类型 | 96孔深孔板 |
|  | ★深孔板位 | ≥8位，采用旋转式(非平板矩阵式)板位排布 |
|  | ★温控温度 | 室温-120℃，升降式加热板位，受热均匀 |
|  | 温度控制 | 温度设定在65℃，温度值在设定值的±1℃内，波动度≤±1℃ |
|  | 磁棒模块、磁套模块结构 | 磁棒模块、磁套模块均采用电机精准控制结构，运动低噪声，低磨损，保证仪器长时间运行 |
|  | 模块独立性 | 磁棒架、磁套架均采用独立模块，可避免仪器振动、共振 |
|  | 磁棒套 | 磁棒套自动抓取装置，避免手动插入造成的耗材污染风险 |
|  | 震荡模式 | 多种震荡方式，震荡频率、振幅可调 |
|  | 杀菌消毒 | 具有内置可定时紫外消毒功能 |
|  | 显示屏 | 7寸触控彩色屏幕，支持中英文界面，简单易用 |
|  | ★程序管理 | 支持中英文界面切换 新建、编辑、删除模式程序，自由灵活编辑提取程序 可存储不少于10000条提取程序 |
|  | 相关资质 | 具备一类备案凭证，取得国家相关批文 取得国家ISO9001、ISO13485质量管理体系认证 |

- 全自动医用PCR分析系统主要参数

- 1.样本容量： 96通量；

- 2.反应体系：15-100uL；

- 3.适用耗材：0.2ml PCR管，8联排管，96孔板；

- 4.检测时长：7秒内完成96孔位的6种荧光通道的逐孔扫描，高效且无荧光边缘效应；

- 5.※最大升降温速率：≥5℃/s；

- 6.温度范围：4.0℃～99.0℃，温度准确性：≤0.5℃；

- 7.※多区温控：8分区独立控温方式；

- 8.热循环系统：基于Peltier技术的半导体热电模块；

- 9.※热盖性能：温度50℃~108℃，热盖运行采用高精度多级传动机构，运行平稳，位置精准

- 10.※激发光源：LED免维护光源，独特的恒流电源设计，使LED光源稳定可靠；

- 11.※荧光检测模式：侧面扫描检测；

- 12.动态范围：≥10个数量级；

- 13.指示灯：三种不同颜色的状态指示灯，准确反应实验状态；

- 14.4色激发光通道和4色检测光通道，另有2色定制通道，根据客户需求定制染料，可同时检测6 个靶标；

- 15.光学激发检测范围：300-800 nm/500-800 nm，可支持“FAM，SYBR-Green，HEX，JOE，VIC，TET，ROX，Texas-Red，CY5”等多种染料；

- 16.数据稳定性好：6个通道间有较强的抗干扰性；

- 17.内部结构：独特的转盘设计，确保荧光采集激发光的一致性，每个通道互不干扰；

- 18.分析软件应用：定性/绝对定量、标准溶解曲线、相对定量、终点法等基因分型，可自动进行数据分析、比对、作图；

- 19.扫描模式：全板扫描，指定行扫描；

- 20.有断电保护功能，保留数据不丢失；

- 21.控温模式：试管控温，模块控温；

- 22.检测组件：光电二极管检测系统；

- 23.双向192根稳定的耐高温光导纤维，稳定的光纤安装方式，光纤通光率强，灵敏度高，损耗小；

- 24.荧光线性：线性回归系数 r≥0.99；

- 25.报告模式：支持自定义报告单，EXCEL 、CSV等导出格式；

- 26.电源输入：220V、50Hz；

- 27.※接口方式：随设备配置了两根连接线，USB转串口线、RS232串口线，两根线均可独立使用，可根据客户需求选择合适的连接线；

- 28.体积重量：体积小巧，386mm×534mm×258mm，重量轻，仅20kg

- 29.配套试剂：开放平台，适用于国内外厂家所开发的临床试剂；

- 30.注册证书：可提供有效期内的第三类NMPA注册证；

- 31.软件：加热程序可以从外部导入，并在实验中直接编辑；

- （1）软件界面可缩放，方便用户操作；

- （2）包含中英文版，方便用户选择；

- （3）可根据模板创建实验，方便用户操作，无需重复设置；

- （4）可自动禁止电脑休眠；

- （5）最近打开的实验和模板可按实验类型分类显示，方便用户打开查看；

- （6）强大的报表设计编辑功能。