秦安县中医医院救治能力提升项目专用设备

采购项目

包号：第十二包

招标文件编号：TGZC2023-454

招标文件

项目名称：秦安县中医医院救治能力提升项目专用设备采购项目

采购人名称(盖章)：秦安县中医医院

招标代理机构名称：甘肃正隆工程招标代理有限责任公司

二〇二三年八月

目  录

第一章 招标公告	3

第二章  投标须知	6

第一节 投标人须知前附表	6

第二节 投标文件否决性条款摘要	8

第三节  投 标 须 知	9

1. 总则	9

2. 招标会和招标文件	11

3. 投标文件的编制	12

4. 投标文件的递交	13

5. 开标	13

6. 评标、定标	14

7. 授予合同	16

8. 中标通知书	18

9. 合同的签署	18

10. 合同生效	18

11. 招标人的权利	18

12. 腐败和欺诈行为	19

13. 其他	19

第四节 评标方法及评审细则和评审表格	21

一、评标方法	21

（一）评审内容	21

（二）开标程序	21

二、评分标准	23

第三章 项目概况及技术要求	25

第四章 合同文件	62

第五章 投标文件格式	70

1、投标函	72

2、投标报价一览表	74

3、分项报价表	75

4、投标人资格证明文件	76

5、投标人基本情况	80

6、按招标文件规定提交的其它所有资料。	81

7、商务响应说明书	81

8、技术方案及其他	82

附件1  技术规格响应表	82

第六章    附件	83

中小企业声明函（货物）	83

附件1：政府采购促进中小企业发展管理办法	84

附件2：中小企业划型标准规定	87

附件3：三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知	89

附件4：关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知	90

- 招标公告

秦安县中医医院救治能力提升项目专用设备采购项目公开招标公告

甘肃正隆工程招标代理有限责任公司受秦安县中医医院的委托，对秦安县中医医院救治能力提升项目专用设备采购项目以公开招标形式进行采购，欢迎符合资格条件的供应商前来参加。

- 采购项目编号：TGZC2023-454

二、采购内容

购置一批医疗设备，需求如下：

| 包号 | 序号 | 设备名称 | 单位 | 数量 | 预算金额（万元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一包 | 1 | 医用显示器 | 台 | 3 | 153.5 |  |
|  | 2 | 动态脑电图仪 | 台 | 1 |  |  |
|  | 3 | 肌电图诱发电位仪 | 台 | 1 |  |  |
|  | 4 | 气囊式体外返搏治疗仪 | 台 | 1 |  |  |
|  | 5 | 临时起搏器 | 台 | 1 |  |  |
|  | 6 | 6分钟步行试验分析系统 | 台 | 2 |  |  |
|  | 7 | 多导睡眠监测仪 | 台 | 2 |  |  |
| 二包 | 1 | 动态平板DRF系统 | 台 | 1 | 200 |  |
| 三包 | 1 | 经颅多普勒 | 台 | 1 | 134.33 |  |
|  | 2 | 气压治疗仪 | 台 | 1 |  |  |
|  | 3 | 空气压力波循环治疗仪 | 台 | 1 |  |  |
|  | 4 | 脑循环功能障碍治疗仪 | 台 | 1 |  |  |
|  | 5 | 简易呼吸机 | 台 | 1 |  |  |
|  | 6 | 振动排痰仪 | 台 | 2 |  |  |
|  | 7 | 麻醉机 | 台 | 1 |  |  |
|  | 8 | 高档全能麻醉机 | 台 | 1 |  |  |
|  | 9 | 床头柜 | 个 | 176 |  |  |
| 四包 | 1 | 全数字化彩色多普勒超声诊断仪 | 台 | 20 | 765 |  |
|  | 2 | 彩色多普勒超声诊断仪 | 台 | 1 |  |  |
|  | 3 | 高端彩色多普勒超声诊断仪 | 台 | 1 |  |  |
|  | 4 | 高端彩色多普勒超声诊断仪 | 台 | 1 |  |  |
|  | 5 | 推车式全数字彩色多普勒诊断系统 | 个 | 1 |  |  |
| 五包 | 1 | 手术显微镜 | 台 | 1 | 150.2 |  |
|  | 2 | 心电血压二合一记录仪（动态心电、血压） | 套 | 4 |  |  |
|  | 3 | 牙科综合治疗机 | 台 | 1 |  |  |
|  | 4 | 听力计（电测听仪） | 套 | 1 |  | 进口产品已论证 |
|  | 5 | 验光仪（觉膜曲率仪） | 台 | 1 |  |  |
|  | 6 | 中耳功能分析仪（声阻抗分析仪） | 台 | 1 |  |  |
|  | 7 | 眼科光学相干断层扫描仪（眼科OCT） | 台 | 1 |  |  |
|  | 8 | 耳鼻喉科综合诊疗台 | 套 | 1 |  |  |
|  | 9 | 高频电刀 | 套 | 1 |  |  |
| 六包 | 1 | 输液泵 | 台 | 20 | 153.67 |  |
|  | 2 | 超声刀 | 台 | 1 |  |  |
|  | 3 | 可视喉镜（儿科专用） | 台 | 1 |  |  |
|  | 4 | 可视喉镜 | 台 | 9 |  |  |
|  | 5 | 病理图文分析诊断系统 | 个 | 1 |  |  |
|  | 6 | 呼吸机 | 台 | 2 |  |  |
|  | 7 | 呼吸机 | 台 | 1 |  | 进口产品已论证 |
| 七包 | 1 | 人体成分分析仪 | 台 | 1 | 141.5 |  |
|  | 2 | 中医体质辨识仪 | 台 | 1 |  |  |
|  | 3 | 动脉硬化检测仪 | 台 | 1 |  |  |
|  | 4 | 全自动眼底照相机 | 台 | 1 |  | 进口产品已论证 |
|  | 5 | 心血管功能检测仪 | 台 | 1 |  |  |
|  | 6 | 双能射线骨密度仪 | 台 | 1 |  |  |
|  | 7 | 超声波身高体重仪 | 台 | 2 |  |  |
|  | 8 | 医用全自动电子血压计 | 台 | 5 |  |  |
|  | 9 | 便携式肺功能检测仪 | 台 | 1 |  | 进口产品已论证 |
| 八包 | 1 | 电子肠、胃内窥镜及洗涤设备 | 套 | 1 | 400 |  |
|  | 2 | 电子支气管镜及电子鼻咽喉镜 | 套 | 1 |  |  |
| 九包 | 1 | C型臂 | 台 | 1 | 100 |  |
| 十包 | 1 | 单臂吊塔 | 套 | 40 | 338.5 |  |
|  | 2 | 双臂吊塔 | 套 | 19 |  |  |
|  | 3 | EICU病房病床 | 台 | 9 |  |  |
|  | 4 | 呼吸气囊 | 台 | 10 |  |  |
|  | 5 | 无影灯 | 台 | 2 |  |  |
|  | 6 | 转运车（担架车） | 辆 | 3 |  |  |
|  | 7 | 不锈钢小四轮担架车 | 辆 | 10 |  |  |
|  | 8 | 电动吸引器 | 台 | 10 |  |  |
|  | 9 | 除颤监护仪 | 台 | 2 |  |  |
|  | 10 | 血液净化仪 | 台 | 1 |  | 进口产品已论证 |
| 十一包 | 1 | 脉动真空灭菌器 | 台 | 2 | 430.96 |  |
|  | 2 | 高效全自动清洗消毒器 | 台 | 2 |  |  |
|  | 3 | 超声波清洗机 | 台 | 1 |  |  |
|  | 4 | 医用煮沸消毒器 | 台 | 1 |  |  |
|  | 5 | 全自动纯水机 | 台 | 1 |  |  |
|  | 6 | 软水机 | 台 | 1 |  |  |
|  | 7 | 酸性氧化电位水处理机 | 台 | 1 |  |  |
|  | 8 | 干燥柜 | 台 | 1 |  |  |
|  | 9 | 医用真空干燥柜 | 台 | 1 |  |  |
|  | 10 | 低温等离子灭菌器（自动门) | 台 | 1 |  |  |
|  | 11 | 内镜清洗工作站（硬镜） | 套 | 1 |  |  |
|  | 12 | CSSD.信息化管理系统 | 套 | 1 |  |  |
|  | 13 | 小车高压清洗机 | 台 | 2 |  |  |
|  | 14 | 器械检查打包台 | 个 | 2 |  |  |
|  | 15 | 包布打包台 | 个 | 2 |  |  |
|  | 16 | 平板货架 | 个 | 4 |  |  |
|  | 17 | 污物清洗槽 | 台 | 2 |  |  |
|  | 18 | 污物接受台 | 组 | 1 |  |  |
|  | 19 | 清洗工作台 | 个 | 2 |  |  |
|  | 20 | 清洗喷枪 | 套 | 2 |  |  |
|  | 21 | 电动升降传递窗 | 个 | 4 |  |  |
|  | 22 | 双门互锁传递窗 | 个 | 2 |  |  |
|  | 23 | 立式洗眼器 | 个 | 1 |  |  |
|  | 24 | 密封下送车 | 辆 | 4 |  |  |
|  | 25 | 器械柜 | 个 | 2 |  |  |
|  | 26 | 敷料柜 | 个 | 2 |  |  |
|  | 27 | 器械检查放大镜 | 个 | 2 |  |  |
|  | 28 | 封口机 | 个 | 1 |  |  |
|  | 29 | 纸袋切割机 | 个 | 1 |  |  |
|  | 30 | 空气压缩机 | 台 | 3 |  |  |
|  | 31 | 极速生物阅读器 | 台 | 1 |  |  |
|  | 32 | 绝缘监测仪 | 台 | 1 |  |  |
|  | 33 | 气体浓度监测仪 | 台 | 1 |  |  |
|  | 34 | 消毒供应中心附属工程 | 项 | 1 |  |  |
| 十二包 | 1 | 医用电动诊疗床（PT床） | 张 | 2 | 651.57 |  |
|  | 2 | 医用诊疗椅（PT凳） | 个 | 6 |  |  |
|  | 3 | 矫正镜(带格) | 个 | 1 |  |  |
|  | 4 | 辅助步行训练器（助行器） | 个 | 3 |  |  |
|  | 5 | 巴氏球 | 个 | 3 |  |  |
|  | 6 | 楔形垫 | 个 | 3 |  |  |
|  | 7 | 踝关节训练器 | 个 | 2 |  |  |
|  | 8 | 抽屉阶梯 | 套 | 1 |  |  |
|  | 9 | 步行训练用斜板 | 套 | 1 |  |  |
|  | 10 | 平行杠(配矫正板) | 套 | 1 |  |  |
|  | 11 | 花生球 | 个 | 3 |  |  |
|  | 12 | 系列沙袋 | 套 | 3 |  |  |
|  | 13 | 系列哑铃 | 套 | 1 |  |  |
|  | 14 | 肌力训练弹力带 | 个 | 2 |  |  |
|  | 15 | 复式墙拉力器 | 套 | 1 |  |  |
|  | 16 | 股四头肌训练椅 | 套 | 1 |  |  |
|  | 17 | OT桌(可调式) | 套 | 2 |  |  |
|  | 18 | 组合软垫 | 张 | 3 |  |  |
|  | 19 | 肋木 | 套 | 1 |  |  |
|  | 20 | 轮椅 | 辆 | 24 |  |  |
|  | 21 | 铁棍插板 | 套 | 3 |  |  |
|  | 22 | 深层肌肉刺激仪(DMS） | 台 | 2 |  |  |
|  | 23 | 体外冲击波治疗仪 | 台 | 1 |  |  |
|  | 24 | 经颅磁刺激器 | 台 | 1 |  |  |
|  | 25 | 电脑中频电疗仪 | 台 | 4 |  |  |
|  | 26 | 超声波治疗仪 | 台 | 1 |  |  |
|  | 27 | 电动站立床 | 台 | 2 |  |  |
|  | 28 | 神经肌肉低频电刺激仪 | 台 | 2 |  |  |
|  | 29 | 多关节主被动训练仪（上下肢） | 台 | 3 |  |  |
|  | 30 | 下肢关节康复器（CPM机） | 台 | 1 |  |  |
|  | 31 | 极超短波治疗仪 | 台 | 1 |  |  |
|  | 32 | 悬吊康复训练器 | 台 | 1 |  |  |
|  | 33 | 减重步态康复平台 | 台 | 1 |  |  |
|  | 34 | 下肢反馈康复训练系统（下肢机器人） | 台 | 1 |  |  |
|  | 35 | 磁振热治疗仪 | 台 | 1 |  |  |
|  | 36 | 红光治疗仪 | 台 | 2 |  |  |
|  | 37 | 空气波压力治疗仪 | 台 | 1 |  |  |
|  | 38 | OT综合训练工作台 | 台 | 1 |  |  |
|  | 39 | 智能反馈康复训练系统 | 台 | 1 |  |  |
|  | 40 | 模拟作业工具 | 台 | 1 |  |  |
|  | 41 | 可调式沙磨板及附件 | 台 | 2 |  |  |
|  | 42 | 上肢反馈康复训练系统 | 台 | 1 |  |  |
|  | 43 | 低频交变磁场治疗机 | 台 | 1 |  |  |
|  | 44 | 吞咽神经和肌肉电刺激仪 | 台 | 1 |  |  |
|  | 45 | 言语训练卡片 | 台 | 2 |  |  |
|  | 46 | 认知障碍康复评估训练系统(软件) | 台 | 1 |  |  |
|  | 47 | 电脑恒温电蜡疗仪 | 台 | 1 |  |  |
|  | 48 | 红外光灸疗机 | 台 | 10 |  |  |
|  | 49 | 熏蒸治疗机 | 台 | 2 |  |  |
|  | 50 | 电针治疗仪 | 台 | 2 |  |  |
|  | 51 | 平衡功能训练及评估系统 | 台 | 4 |  |  |
|  | 52 | 语言障碍康复评估训练系统 | 台 | 1 |  |  |
|  | 53 | 认知障碍康复评估训练系统 | 台 | 1 |  |  |
|  | 54 | 肌力训练弹力带 | 套 | 1 |  |  |
|  | 55 | 体操棒与抛接球 | 套 | 4 |  |  |
|  | 56 | 站立架 | 套 | 2 |  |  |
|  | 57 | 防压疮乳胶垫 | 个 | 2 |  |  |
|  | 58 | 多关节主被动训练仪（床旁下肢） | 张 | 2 |  |  |
|  | 59 | 医用诊疗床（PT） | 台 | 1 |  |  |
|  | 60 | 医用电动诊疗床（PT床） | 张 | 6 |  |  |

采购总预算：3619.23万元；

交货期：合同签订后30日历天内；

交货地点：秦安县中医医院指定地点。

三、评标方法：综合评标法。

四、供应商资格要求：

1、供应商必须符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，供应商必须符合项目相关要求并具备履行项目的能力；

2、提供法人营业执照、税务登记证、组织机构代码证，三证合一的，则须提供具有统一社会信用代码的营业执照副本、开户许可证；

3、供应商须具有医疗器械经营许可证或医疗器械生产许可证或第二类医疗器械经营备案凭证；

4、投标人须未被法院列为失信被执行人，提供中国裁判文书网无行贿犯罪档案查询结果网页截图（http://wenshu.court.gov.cn）;

5、投标供应商须为未被列入“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn） 记录失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重违法失信行为记录名单；不处于中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）政府采购严重违法失信行为信息记录中的禁止参加政府采购活动期间；未被列入“信用中国（甘肃天水）”网站（http://credit.tianshui.gov.cn/）记录失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重违法失信行为记录名单； 未被列入“信用甘肃”网站（www.gscredit.gov.cn）记录失信被执行人或财政性资金管理使用领域相关失信责任主体、统计领域严重失信企业及其有关人员等的方可参加本项目的投标。（以投标截止日前在 “信用中国”网站（ www.creditchina.gov.cn） 、“信用中国 （甘肃天水）”网站（http://credit.tianshui.gov.cn）（本地企业提供）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）及“信用甘肃”网站（www.gscredit.gov.cn）/（或供应商所属省份）网站查询结果为准，如相关失信记录失效，供应商需提供相关证明资料）。

6、本项目实行资格后审，不接受联合体投标。

五、公告期：自本公告发布五个工作日。

六、信息注册须知：

为了规范交易平台的业务流程以及给用户提供方便快捷的服务，进一步落实“放管服”改革要求，凡是拟参与天水市公共资源交易活动的投标人需先在天水市公共资源交易网上注册、登记，投标人可自行选择以下任意一种方式进行注册、登录、登记：

方式一：拟参与天水市公共资源交易活动的供应商在天水市公共资源交易网上注册填写相关内容，获取登录权限。登录权限获取成功后使用“用户名+密码+验证码”的方式登录，登记拟参与项目进行投标登记，成功后免费下载招标文件。

方式二：拟参与天水市公共资源交易活动的供应商在天水市公共资源交易网上注册，并办理获取CA数字证书。用已办理获取的CA数字证书登录，登记拟参与项目进行投标登记，成功后免费下载招标文件。“用户名+密码+验证码”的登录方式和CA数字证书登录方式并行，由供应商自行选择登录方式。CA数字证书由符合有关规定的市场运营主体办理。已办理CA数字证书的供应商，仍可在天水市公共资源交易网上正常使用。

注： 填写信息必须真实有效。若有问题， 咨询电话: 0931-2909277、377

七、获取招标文件的时间、方式：

（一）时间：自2023年08月14日00:00:00起至2023年08月18日23:59:59止均可免费获取。

（二）方式：登录天水市公共资源交易中心网站免费下载。投标人可访问“天水市公共资源交易中心”网站（http://ggzyjy.tianshui.gov.cn/）点击对应的招标项目公告，免费获取招标文件，也可通过登录天水公共资源交易电子服务系统，在“投标管理”栏目“招标文件获取”子栏目下在线免费获取。

注：凡是拟参与天水市公共资源交易活动的招标人、招标代理机构、投标单位需先在天水市公共资源交易网上免费注册或获取数字证书方可办理业务。

八、递交投标文件截止时间、开标时间及地点：

（一）递交投标文件截止时间：2023年09月05日09时00分前（北京时间，逾期不予受理）。

（二）开标时间及地点：2023年09月05日09时00分在天水市公共资源交易中心（秦州区建设路185号二楼第二开标厅。）

现因天水市公共资源交易系统优化升级，系统升级为：（http://47.96.171.185/UserLogin.aspx），本项目的开评标活动改变为通过“甘肃中工国际不见面开标大厅”（网址：http://gsztb.cn/BidOpeningHall/bidopeninghallaction/hall/login）进行，请投标人在开标前登录系统，并使用“甘肃中工国际投标文件编制工具”生成的.ZGSF或.ZGTF加密投标文件上传至天水市公共资源交易电子服务系统2.0（网址：http：//ggzyjy.tianshui.gov.cn/f）,逾期未上传到指定的网络开标系统的投标文件不予受理。

开标前投标人须登录“甘肃中工国际不见面开标大厅”进行签到。若在开标截止时间前没有签到则视为放弃投标。

网上开标时间：同递交投标文件截止时间一致。

开标时，投标人采用网上远程异地解密时，请用CA证书登录“甘肃中工国际不见面开标大厅”，进入本项目开标大厅点击解密来完成投标文件的解密工作。每位投标人的解密时间从开始时间起30分钟内完成，超过规定时间解密的投标文件不予接受。

（三）供应商在投标文件递交截止时间前应主动登录甘肃政府采购网，以便及时了解相关招标信息和补充信息。如因未主动登录网站而未获取相关信息，对其产生的不利因素由供应商自行承担。

九、投标保证金：本项目不收取投标保证金。

十、采购项目需要落实的政府采购政策：

（一）根据财政部发布的《政府采购促进中小企业发展管理办法》财库【2020】46规定及《财政部关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》财库财库【2022】19号规定，本项目对小型和微型企业产品的价格给予10%的扣除。

（二）根据财政部发布的《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）规定，本项目对监狱企业产品的价格给予10%的扣除。

（三）根据财政部、民政部、中国残疾人联合会发布的《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库【2017】141号）规定，本项目对残疾人福利性单位产品的价格给予10%的扣除。

十一、联系人姓名及电话：

采购人：秦安县中医医院

详细地址：天水市秦安县拽渠边路61号

联系人：孙平

联系电话：0938-6521080

采购代理机构：甘肃正隆工程招标代理有限责任公司

详细地址：甘肃省天水市秦州区岷山路食品药品监督管理局旁

联系人：胡臻祥

电话：0938-8322325

2023年08月11日

- 第二章 投标须知

- 第一节 投标人须知前附表

| 序号 | 内容规定 |
| --- | --- |
|  | 综合说明： - 招标项目名称：秦安县中医医院救治能力提升项目专用设备采购项目 2.招标范围： 具体要求详见项目概况及技术要求； 包括但不限于： （1）项目符合招标文件技术要求。 （2）上述项目连带的相关服务。 （3）投标人提供服务人员的安全责任风险。 3.项目计划：本项目不接受联合体投标。 |
|  | 采购人：秦安县中医医院 详细地址：天水市秦安县拽渠边路61号 联系人：孙平 联系电话：0938-6521080 |
| 3 | 代理机构：甘肃正隆工程招标代理有限责任公司 详细地址：甘肃省天水市秦州区岷山路食品药品监督管理局旁 联系人：胡臻祥 电话：0938-8322325 |
| 4 | 采购方式：公开招标 |
| 5 | 投标人资格要求：见第三节投标须知。 |
| 6 | 投标预算价格：见招标公告 |
| 7 | 投标文件上传 截止时间：2023年09月05日09时00分（北京时间） 地点：天水市公共资源交易中心第二开标厅（建设路 185号原市政府政务大厅二楼） |
| 8 | 开标时间：2023年09月05日09时00分（北京时间） 地 点：天水市公共资源交易中心第二开标厅（建设路185号原市政府政务大厅二楼） |
| 9 | 投标有效期：投标有效期为90个日历日。 |
| 10 | 投标文件份数：如需纸质版投标文件，代理机构会另行通知。 |
| 11 | 履约保证金：无 |
| 12 | 所属行业：本项目所属行业为工业（制造业）； |
| 13 | 注：1、供应商在投标文件递交截止时间前应主动登录招标公告发布媒介或查收相关书面通知，以便及时了解相关招标信息和补充信息。如因未主动登录招标公告发布媒介或及时查收相关书面通知而未获取相关信息，对其产生的不利因素由供应商自行承担。 2、招标文件描述的投标人须知内容与投标人须知前附表相关内容不一致时，以投标人须知前附表为准。 3、请投标人在开标前登录系统，并使用“甘肃中工国际投标文件编制工具”生成的.ZGSF或.ZGTF加密投标文件上传至天水市公共资源交易电子服务系统2.0（网址：http：//ggzyjy.tianshui.gov.cn/f）,逾期未上传到指定的网络开标系统的投标文件不予受理。 4、开标前投标人须登录“甘肃中工国际不见面开标大厅”进行签到。若在开标截止时间前没有签到则视为放弃投标。 网上开标时间：同递交投标文件截止时间一致。 5、开标时，投标人采用网上远程异地解密时，请用CA证书登录“甘肃中工国际不见面开标大厅”，进入本项目开标大厅点击解密来完成投标文件的解密工作。每位投标人的解密时间从开始时间起30分钟内完成，超过规定时间解密的投标文件不予接受。 |

- 第二节 投标文件否决性条款摘要

本章节是本次招标文件(含招标文件的澄清、答疑、补充文件等)中涉及的所有无效条款的摘要。除出现以下情形和招标文件规定的其他无效情况外，投标文件的其他任何情形均不得作无效处理。招标文件中有关无效条款的阐述与本章节不一致的，以本章节内容为准。

一．开标会上，投标文件不予受理的情形（由招标人或招标代理机构负责判定）

1、在投标截止时间未将加密投标文件上传至天水市公共资源交易电子服务系统2.0（网址：http：//ggzyjy.tianshui.gov.cn/f）指定的网络开标系统的；

2、投标文件未按招标文件规定加盖投标人公章的；

3、未参加投标报名或报名审核未通过的；

4、投标人名称与投标报名时的名称不一致者且未提供有效证明的；

5、在投标截止时间以后送达的，招标文件规定提供样品或者有效证明证件的，或者未送达指定地点的。

二．投标文件审核中有关无效标的情形（由评标委员会负责判定）

1、 投标文件的有关内容未按招标文件规定加盖投标人公章的，或未经法定代表人或其委托代理人签字的，或由委托代理人签字但未随投标文件一起提供“投标文件签署授权委托书”原件的；

2、投标文件未按招标文件要求规定格式和内容填写的；

3、投标人投标报价超出招标人预算的；

4、投标人的投标报价是可变动价格的，或包含了价格调整要求的，或投标报价中提供两个（含两个）以上的报价且未声明哪个有效的（招标文件规定提交备选投标方案的除外）；

5、投标有效期不满足招标文件要求的；

6、投标文件未按招标文件规定标识、签字、盖章的；

7、所投产品（货物）未载明生产厂家、品牌、型号、详细参数的；

8、评审专家中有2/3认定投标人投标价格有恶意报价行为，投标人不能提供有效证明材料的。评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

三、本次采购项目废标情形：

1、有效投标方不足三家；

2、出现影响采购公正的违法、违规行为的；

3、投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

4、因重大变故，采购任务取消的。

- 第三节  投 标 须 知

## 1. 总则

1.1  定义

本招标文件使用的下列词语具有如下规定的意义：

(1) “采购人、买方”指秦安县中医医院或由其委托的甘肃正隆工程招标代理有限责任公司；

(2) “供应商”指向采购人提交响应文件的当事人；

(3) “卖方”指其投标被秦安县中医医院接受并与其签订采购合同的当事人；

(4) “招标文件”指由甘肃正隆工程招标代理有限责任公司发出的本文件，包括全部章节、附件及澄清补充文件；

(5) “投标文件”指供应商根据本投标文件向甘肃正隆工程招标代理有限责任公司提交的全部文件；

(6) “书面函件”指打字或印刷的函件，包括电传、电报和传真。

1.2  招标说明

- 招标代理机构就本投标人须知前附表（以下简称“前附表”）所述招标项目进行公开招标。本招标项目名称请参见前附表。本招标项目的资金已落实，可用于本招标合同项下的合格支付。招标代理机构将通过采取公开招标方式选择有资质、有经验、有实力和诚信守法、社会信誉好的投标人，与之签订合同，完成本合同项目。

- 投标人须认真阅读理解招标文件，特别是有关责任权利规定，按照招标文件的要求填报投标文件。

1.3  对投标人的要求

- 符合招标公告所述的资质要求。即企业资质，同时符合下列要求：

1、供应商必须符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，具备履行本项目的能力；

2、提供法人营业执照、税务登记证、组织机构代码证，三证合一的，则须提供具有统一社会信用代码的营业执照副本、开户许可证；

3、供应商须具有医疗器械经营许可证或医疗器械生产许可证或第二类医疗器械经营备案凭证；

4、投标人具有健全的内部财务管理制度，能提供2021年或2022年财务审计报告或银行资信证明且财务状况良好、提供2023年度任意一个月缴纳税收及缴纳社保的证明材料；

5、投标供应商须为未被列入“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn） 记录失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重违法失信行为记录名单；不处于中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）政府采购严重违法失信行为信息记录中的禁止参加政府采购活动期间；未被列入“信用中国（甘肃天水）” 网站（http://credit.tianshui.gov.cn/）记录失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重违法失信行为记录名单；未被列入“信用甘肃”网站（www.gscredit.gov.cn）记录失信被执行人或财政性资金管理使用领域相关失信责任主体、统计领域严重失信企业及其有关人员等的方可参加本项目的投标。（以投标截止日前在“信用中国”网站（ www.creditchina.gov.cn） 、 “信用中国（甘肃天水） ” 网站（http://credit.tianshui.gov.cn/）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）及“信用甘肃”网站（www.gscredit.gov.cn）/（供应商所属省份）网站信用查询结果为准，如相关失信记录失效，供应商需提供相关证明资料）。

6、投标人须提供自本公告之日起“中国裁判文书网”行贿犯罪查询结果；

7、必须是在中华人民共和国境内依法注册的具备独立法人资格的企业；不接受联合体投标，母、子公司（集团）只接受一家投标，同一法人代表，只接受一家投标；

8、本项目实行资格后审，不接受联合体投标。

[注]：投标人提供的以上证书（证件）等必须在有效期内。

- 投标人彼此之间存在法律法规规章及规范性文件禁止同时投标的情形的，不得同时投标。

1.4  现场考察及投标费用

- 本项目不组织进行现场考察。投标人若认为必要时，也可以独自进行现场考察活动，考察现场的费用由投标人自己承担。

- 投标人及其代表必须承担那些进入现场后，由于他们的行为所造成的人身伤害（不管是否致命）、财产损失或损坏，以及其它任何原因造成的损失、损坏或费用。招标人在投标人及其代表考察过程中不负任何责任。

- 在现场考察中由招标人提供的资料和数据，只是为了使投标人能够利用招标人现有的资料。招标人对投标人由此而做出的推论、解释和结论概不负责。

- 不论投标结果如何，投标人应承担其投标文件编制与递交所涉及的一切费用，招标人对上述费用不负任何责任。因招标失败给投标人造成的损失，招标人概不负责。

## 2. 招标会和招标文件

2.1  招标

2.1.1 投标人应按照前附表规定或招标代理机构另行书面通知的时间、地点，派代表参加招标代理机构主持的招标会。

2.2 招标文件的内容

2.2.1 本招标文件及基础资料

    - 招标公告

    - 投标须知

    - 项目概况及技术要求

    - 合同文件

    - 投标文件格式

    - 附件

2.2.2 投标人应认真检阅招标文件中所有的须知、条件、格式、项目、规范、参数及参考资料。如投标人的投标文件不能满足本招标文件的要求，责任由投标人自负。根据本投标须知的规定，招标代理机构有权拒绝没有实质上响应招标文件要求的投标文件。

2.3  招标文件的澄清

2.3.1 投标人如果对招标文件以及其它事项有疑问，应在投标截止时间15个日历天之前，向招标代理机构书面函件询问。

2.3.2 关于上述2.3.1条款询问的答疑，不能用来解释合同。除非招标代理机构对招标文件作了修改，并以补遗书的形式在编标过程中发给每个投标人。

2.4  招标文件的修改

2.4.1 在投标截止时间7个日历天之前，如发现修改招标文件非常必要，招标代理机构则以补遗书形式将修改颁发给每个投标人，同时，招标人或者招标代理机构在本项目招标公告发布网站上公告，并对他们起约束作用。投标人收到补遗书后应以书面的形式告知招标代理机构加以确认。

2.4.2 为了给投标人合理的时间，使在编制投标文件时能把补遗书的内容考虑进去，招标代理机构可以按照本须知第 4.2.2款的规定，以书面的形式通知所有投标人延长投标文件的截止时间，投标人应确认收到通知，并将回执返回招标代理机构。

## 3. 投标文件的编制

3.1  组成投标文件的文件

3.1.1 投标人的投标文件应包括下列各项：

1、资格部分

1.1资格证明文件

- 商务部分

2.1商务投标文件

3、技术部分

3.1技术投标文件

4、其他资料

3.1.2 投标人必须按照招标文件要求的内容、投标文件格式、供货清单及其它附件、资料的要求如实填写（表格可以按同样格式扩展、缩小，但内容和项目不能变化）。

3.2  投标价格

- 投标人应按“供货清单”中列出的货物填报单价和合价。每一个货物只允许有一个报价，任何有选择的报价将不予接受。

- 投标报价中未填单价或合价的部分，将被视为该费用已包括在其他有价款的单价或合价内，招标人将不另行支付。

- 除非在合同条款中另有规定，投标人所报的单价和合价包干项目的合价在合同实施期间不因价格变动而调整。

- 投标文件的单价和合价全部用人民币表示。

3.3  投标有效期

- 投标有效期为90个日历日，在此期限内，所有投标文件均保持有效。

3.4  投标文件的样式和签署

3.4.1 投标文件须由法定代表人或经正式授权的投标人代表在规定签字处进行签字逐页盖章。

3.4.2除投标人对错处作必要修改外，投标文件中不许有加行、涂抹或改写。若有修改须由投标文件签署人进行签字并加盖公章。

3.4.3电报、电话、传真、电子邮件形式的投标概不接受。

## 4. 投标文件的递交

4.1现因天水市公共资源交易系统优化升级，系统升级为：（http://47.96.171.185/UserLogin.aspx），本项目的开评标活动通过“甘肃中工国际不见面开标大厅”（网址：http://gsztb.cn/BidOpeningHall/bidopeninghallaction/hall/login）进行，请投标人在开标前登录系统，并使用“甘肃中工国际投标文件编制工具”生成的.ZGSF或.ZGTF加密投标文件上传至天水市公共资源交易电子服务系统2.0（网址：http：//ggzyjy.tianshui.gov.cn/f）,逾期未上传到指定的网络开标系统的投标文件不予受理。

开标前投标人须登录“甘肃中工国际不见面开标大厅”进行签到。若在开标截止时间前没有签到则视为放弃投标。

网上开标时间：同递交投标文件截止时间一致。

开标时，投标人采用网上远程异地解密时，请用CA证书登录“甘肃中工国际不见面开标大厅”，进入本项目开标大厅点击解密来完成投标文件的解密工作。每位投标人的解密时间从开始时间起30分钟内完成，超过规定时间解密的投标文件不予接受。

本次招标不接受邮寄的电子投标文件。

4.2 投标文件的修改与撤回

4.2.1投标人在投标截止时间前，可以对所递交的电子投标文件进行补充、修改或者撤回。

4.2.2在投标截止时间之后，投标人不得对其提交的电子投标文件做任何修改或撤回投标。

## 5. 开标

5.1  招标代理机构在“投标人须知前附表”中规定的时间、地点组织公开开标。

5.2 开标会由招标代理机构主持。

5.2.1 招标代理机构规定的投标截止时间(开标时间)和地点组织公开开标，并邀请所有投标人法定代表人或其授权的代理人参加。参加开标的投标人代表应签名以证明其出席。

5.2.2 开标会，应当由投标人或其推选的代表在监督部门监督下共同进行。

5.2.3 未宣读的投标价格、价格折扣和招标文件允许提供的备选投标方案等实质内容，评标时不予承认。

5.2.4 投标人代表、监督人、记录人等有关人员在开标记录上签字确认。

5.2.5 开标时，投标文件中开标报价一览表内容与投标文件中分项价格表内容不一致的，以开标报价一览表为准。

5.3 投标文件的受理

5.3.1  当投标文件有招标文件投标须知第二节“一、开标会上，投标文件不予受理的情形”的相关规定情形之一的，招标代理机构将不予受理。

## 6. 评标、定标

6.1  评标委员会和评标

6.1.1  评标委员会的组建：依法组建评标委员会，负责该招标项目的评标活动。

6.1.2  评标委员会的职责：评标委员会应根据招标文件规定的评标方法和标准，对投标文件进行系统地评审。

6.1.3  评标委员会评标原则：评标活动应遵循公开、公正、公平、科学、择优的原则。评标委员会的评审应实行少数服从多数的原则，经评标委员会成员记名表决半数以上通过的评标结果有效。

6.1.4  招标代理机构应向评标委员会提供以下资料，供评标使用：

（1）经备案的招标文件，包括招标文件的补充、修改或澄清文件；

（2）经备案的技术文件等资料；

（3）其他评标必须的资料。

6.2  投标文件的初步评审

6.2.1  由评标委员会进行投标文件的初步评审。

6.2.2  投标文件有投标须知第二节中相关的规定情形之一的，初步评审不通过，应作无效标处理。

6.3  投标文件的详细评审

6.3.1  评标委员会应当根据招标文件，审查并逐项列出投标文件的全部投标偏离。投标偏离分为重大偏离和细微偏离。

6.3.2  评标委员会应当对投标人的投标文件进行分析和比较。

6.3.3  评标委员会应当根据招标文件规定，对投标文件中的每项评审内容进行评审。

6.4  投标报价的调整方法

6.4.1  投标人的投标报价中如出现错误，将按以下方法进行调整，得出评标价：

①以价格卷中总报价大写文字表述部分为准；

②单价与数量之积与合价不一致时以大者为准；

③其他情况均按照价格审核计算后，以不利于投标人的原则予以调整。

6.4.2  如果出现多报或超出本招标项目“开标一览表及分项报价表”中列明项目的数量情况的，评标委员会应根据具体评标方法和评审标准，按照不利于该投标人的原则进行调整，且投标人不得因此提出任何异议。

6.4.3  按照本节第6.4.1条、第6.4.2条规定的调整方法确定的调整后报价，须取得投标人同意并书面签字确认。如果投标人拒不接受调整方法以及调整后的报价的，其投标将被拒绝。

6.4.4  中标人的投标报价如按照本节第6.4.1条、第6.4.2条规定的进行了调整的，中标价按就低不就高的原则确定。如果投标人拒不接受的，其投标将被拒绝。

6.4.5  投标人的投标报价的总价小于调整后的总价，中标价即为投标人的投标报价的总价；投标报价的总价大于调整后的总价，中标价即为调整后的报价。

6.5 无效标和废标的处理

见第二章第二节。

6.6  投标文件的澄清和对答辩人的要求

6.6.1  评标委员会可以要求投标人对投标文件含义不明确的内容作必要的澄清、说明。澄清、说明应以书面方式进行并不得超出投标文件的范围或改变投标文件的实质性内容。

6.6.2  投标人委派的答辩人应符合以下条件：

6.6.2.1  拟进行投标答辩的，答辩人必须是投标人法定代表人或者委托代理人。

6.6.2.2 答辩人须经代理机构工作人员核验其身份。答辩人务必携带有效的身份证明材料。投标人拟委派答辩人非本节第6.6.2.1条规定的人员不得进入答辩室。

6.6.2.3评标委员会要求投标人进行答辩，但投标人在规定时间内未派出答辩人的，评标委员会将根据招标文件规定做出不利于投标人的判定，且投标人不得因此提出任何异议。

6.7  中标候选人的推荐标准和确定原则

6.7.1 评标委员会完成评标后，应向招标人提出书面评标报告。评标报告由评标委员会全体成员签字。评标委员会实行少数服从多数的原则，评标结果经评标委员会全体成员过半数通过有效。

6.7.2评标委员会在评标报告中推荐中标或者成交候选人，按照顺序确定中标或成交投标人。

6.7.3 招标单位应当确定评标报告推荐的中标候选人为中标人或成交投标人；也可以授权评标委员会直接确定中标人或成交投标人。

6.7.4 评标委员会根据本招标文件中“投标文件否决性条款摘要”的规定否决无效投标后，有效投标不足三家的，招标人应当宣布本次招标失败,重新组织招标。

6.8 招标过程的保密性

6.8.1  招标人或招标代理机构和有关工作人员不得向他人透露已获取招标文件的潜在投标人的名称、数量。否则，对招标人或招标代理机构给予不良行为纪录；构成犯罪的，依法追究刑事责任；影响中标结果的，中标无效。

6.8.2  评标委员会成员和参与评标的有关工作人员不得透露对投标文件的评审、中标候选人的推荐情况以及与评标有关的其他任何情况。否则，给予违反规定的评标委员会成员取消其评标专家的资格；构成犯罪的，依法追究刑事责任；影响中标结果的，中标无效。

6.8.3  中标人确定后，招标人或招标代理机构无需向未中标人就评标过程及其未能中标做出任何解释。评标委员会成员或其关人员不得向未中标人透露评标过程的情况和材料。

6.9 评标方法

本项目招标采用综合评分法确定中标候选人,具体评标方法见：本章第四节评标方法。

## 7. 授予合同

7.1 投标文件的审核

7.1.1  招标人将根据本招标文件列出的规定和要求审查中标候选人是否有能力履行合同。如果审查通过，招标人将确定该投标人为中标人。

7.1.2  审查投标人按照本须知规定提交的投标文件和招标人认为必要的、合适的资料。

7.1.3  审核和审查的原则：应遵循招标文件的要求进行审查。依据的文件有：

1 ） 经备案的招标文件，包括招标文件的补充、修改或澄清文件；

2 ） 经备案的设计文件、技术文件等资料；

3 ）记录开标过程的招标开标记录表；

4 ） 其他必须的资料。

7.1.4  投标文件的审核：

7.1.4.1 中标候选人的投标文件及其澄清有投标须知第二节“投标文件否决性条款摘要”的相关规定情形之一的，属于重大偏离；

7.1.4.2 投标文件的细微偏离

1）细微偏离是指投标文件在实质上响应招标文件要求，但在个别地方存在漏项或者提供了不完整的技术信息和数据等情况，并且补正这些漏项或者不完整不会对其他投标人造成不公平的结果。

2）可以对细微偏离按照有利于招标人的原则进行调整，且投标人不得因此提出任何异议。

7.1.4.3 重大偏离的处理

7.1.4.3.1 招标人有权依据中标候选人的投标文件及其澄清，判定其投标文件有无重大偏离，如发现重大偏离，招标人以书面形式提请本级财政监督管理部门对其投标文件依法对判定结果进行审核。除第二章第二节“投标文件否决性条款摘要”中规定的情形外，财政监督管理部门对其投标文件应坚持谨慎确定的原则；

7.1.4.3.2 在做出无效投标的决定之前，都应严格遵循以下程序：

1）财政监督管理部门应要求当事投标人作相应的书面澄清。

2）书面澄清应由当事投标人法定代表人或授权代表签字确认。如果投标人拒绝书面澄清或不签字确认的，视为同意财政监督管理部门的要求。

3）做出无效投标的决定，应详细记录做出无效理由、依据。

7.1.4.4 财政监督管理部门检查结论确定之前，招标人应当暂停授予当事投标人合同；

7.1.4.5财政监督管理部门做出其无效投标的，招标人应当依据招标文件规定重新确定中标候选人或重新组织招标。

7.2 合同价的确定

投标报价如果不符合招标文件规定的报价原则或出现错误，招标人将根据投标人的报价及招标文件按照下述原则修正，确定合同价。（但无论如何修正，合同价不能大于中标价）

  - 合同价不超过中标价；

  - 以价格部分中总报价大写文字表述部分为准；

  - 各项汇总数额合计与上述文字表述不一致时以小者为准；

  - 单价与数量之积与合价不一致时以小者为准；

  - 缺项、漏项、少报、错报时，相应的费用视为包含在投标的其他项目价格中，合同总价不予增加；

  - 按照上述调整后总额如果超出投标人的报价，则合同价仍为中标价，并按合同价调整分项报价，以形成计算合理的价格构成；

  - 如果按照上述修正后总额小于中标价，则多出的部分可以转为暂定金额，由买方掌握使用或者根本不予使用。

  - 合同价为含税价格。

## 8. 中标通知书

8.1 招标代理机构应在确定中标人后，将中标结果在甘肃政府采购网和天水市公共资源交易中心网公示。

8.2 公示期内对评标结果若无质疑，公示期结束后该评标结果自动生效。招标代理机构将发出中标通知书。中标通知书是本招标项目合同的组成部分。如接到有关询问或质疑的，根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第五十四条规定，招标代理机构将可能暂停发出中标通知书。

8.3 招标代理机构发出中标通知书。

## 9. 合同的签署

9.1 招标人和中标人应当自在收到中标通知书 30天内，按照招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。

9.2采购人与成交人一次性签订一个整包合同。

## 10. 合同生效

经合同各方授权代表在合同协议书上签字，并加盖各方单位公章后，合同正式生效。

## 11. 招标人的权利

11.1  招标人在授予合同时，有权对投标文件提供的货物数量或服务予以增加或减少。但不得对单价或其他条款和条件做任何改变。

11.2  招标人追加的货物或者服务的，在不改变合同其他条件的前提下，应与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的累计金额不得超过原合同总价的百分之十。

11.3 招标人在和中标候选人签订合同之前，有权组织对该中标候选人投标文件进行复核，并作为招标人决定是否与中标候选人签订合同的依据。在招标通知书发出之前，对存在造假的或存在重大偏离的招标候选人，招标人有权暂停确认招标结果，并以书面形式提请本级财政监督管理部门依法进行复核，并追究当事人的缔约过失责任。在中标通知书发出之后合同签订之前，对存在造假的中标候选人，招标人有权暂停与中标候选人签订书面合同，并以书面形式提请本级财政监督管理部门依法进行复核，对存在造假的中标人，由财政部门依法审查，并追究当事人的法律责任。

## 12. 腐败和欺诈行为

12.1  在招标、采购、或合同执行期间，通过提供、给予、接受或索要好处，影响与招标、评标和合同执行事务有关人员的行为均属“腐败行为”。

12.2  通过提供伪证，影响招标工作或合同执行，或投标人之间串通，影响公平竞标，均属“欺诈行为”。

12.3  腐败或欺诈行为均会导致其投标文件被拒绝，并没收其投标保证金。而且，将进一步取消该有腐败或欺诈行为的投标人参与招标人所有其它工程投标竞争的资格。

## 13. 其他

13.1 本招标文件的解释权归招标人所有，招标人有权在法律允许范围内调整本次招标活动的细节及保留最终解释权。

13.2 如果投标人实质上不符合投标资格，即使已购买招标文件、参加投标并缴纳各种费用，招标人可以随时取消其投标或中标资格，招标人对该投标人的一切损失概不负责。

13.3 本招标文件中所述时间均为北京时间。

13.4 本招标文件所有的附件与本招标文件具有同等效力。

13.5本招标文件如于网上发布的招标公告、更正公告等有差异的部分，以网上最终发布的为准。

附件. 招标投标分段限时质疑的规定

为提高招标投标活动效率，本项目招标投标各阶段的质疑处理按“分段限时质疑”原则进行。质疑人提出书面质疑超过本规定要求质疑时效的，不再受理该质疑。

1．对招标公告内容的质疑时限：

招标公告发布当日起七日内。

2．对招标文件内容的质疑时限：

自投标报名截止当日起七日内；补充、修改或澄清文件发布当日后的下一个工作日内。

3．对资格后审结果或开标结果或评标结果的质疑时限：

中标结果公示当日起七日内。

4．对合同签订过程的投诉时限：

合同签订前。

- 第四节 评标方法及评审细则和评审表格

## 一、评标方法

本项目采用综合评分法。

## （一）评审内容

- 根据招标文件要求对符合性、商务部分、技术部分、价格部分进行审查。

- 评标委员会对报价进行评审、计算评标价。

- 中标价为含税总价。

## （二）开标程序

1.投标文件初审

  - 初步评审分为资格性检查和符合性检查。

(1) 资格性检查。采购人或者采购代理机构根据法律法规和招标文件的规定，对投标文件中的资格证明、投标保证金等进行审查，以确定投标人是否具备投标资格。(2) 符合性检查。依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。评标委员会决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

(3)投标人不得通过修正或撤销不合要求的偏离从而使其投标成为实质上响应的投标。

2.澄清有关问题

  - 对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会将以书面形式通知投标人作出必要的澄清、说明或者纠正。

  - 投标人的澄清、说明或者补正采用书面形式，由其授权的代表签字，并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

  - 评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明。

  - 计算错误将按以下方法修正：如果投标文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价；若文字大写表示的数据与数字表示的有差别，则以文字大写表示的数据为准。若投标人拒绝接受上述修正，在评标时将其视为无效投标。

  - 有效的书面澄清材料，是投标文件的补充材料，成为投标文件的组成部分。

- 比较与评价

  - 评标委员会按照招标文件中规定的评标方法、标准和评标因素，对资格性检查和符合性检查合格的投标文件进行评估，综合比较与评价。

  - 评标时，评标委员会各成员独立对每个投标人的投标文件进行评价、评分，然后汇总每个投标人每项评分因素的得分。

- 需要落实的政府采购政策

- 投标产品政府采购政策

  - 节能产品根据《国务院办公厅关于建立政府强制采购节能产品制度的通知》（国办发[2007]51号）的规定，以中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn/）公布的最新一期节能产品政府采购清单为准。

  - 环境标志产品根据《环境标志产品政府采购实施的意见》（财库[2006]90号）的规定，以中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn/）公布的最新一期环境标志产品政府采购清单为准。

  - 供应商在响应文件中对所投标产品为节能、环保、环境标志产品清单中的产品，在投标报价时必须对此类产品单独分项报价，并提供属于清单内产品的证明资料（从中国政府采购网上下载的网页公告等），未提供节能、环保、环境标志产品计分明细表及属于清单内产品的证明资料的不给予计分。

  - 若节能、环保、环境标志清单内的产品仅是构成投标产品的部件、组件或零件的，则该投标产品不享受鼓励优惠政策。

  - 同一包的节能、环保、环境标志产品部分计分只对属于清单内的非强制类产品进行计分，强制类产品不给予计分。

  - 节能、环保、环境标志产品不重复计分；同时列入国家级清单和省级清单的产品不重复计分。

  - 获得上述认证的产品在投标时应提供有效证明材料。

  - 中标人数量

  - 中标人数量为1名。

- 推荐中标候选人名单

  - 按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的，按技术指标优劣顺序排列。

- 编写评标报告

  - 评标报告是评标委员会根据全体评标成员签字的原始评标记录和评标结果编写的报告，其主要内容包括：

（1）招标公告刊登的媒体名称、开标日期和地点；

（2）购买招标文件的投标人名单和评标委员会成员名单；

（3）评标方法和标准；

（4）开标记录和评标情况及说明，包括投标无效投标人名单及原因；

（5）评标结果和中标候选投标人排序表；

（6）评标委员会的授标建议。

## 二、评分标准

本次评标采用综合评分法，总分为100分（评分细则）。合格投标人的评标得分为各项目汇总得分，中标候选资格按评标得分由高到低顺序排列，得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列；得分且投标报价相同的，按技术得分由高到低顺序排列。排名第一的投标人为中标候选人,排名第二的投标人为候补中标候选人……其他投标人中标候选资格以此类推。评分过程中采用四舍五入法，并保留小数2位。

投标人评标综合得分=商务得分+技术得分+价格得分

综合评分的主要因素是：价格、技术、财务状况、售后服务、业绩、对招标文件的响应程度，以及相应的比重或者权值等。

十二包

| 评审项目 |  | 满分 分值 | 评分标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 价格评审(30分) | 投标 报价 | 30 | 对满足招标文件要求的投标人，以投标报价的最低报价为评审基准价，其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：价格得分=30×（评审基准价/投标报价）；结果四舍五入，小数点后保留两位。对符合政策性扣减的有效投标报价进行政策性扣减，并依据扣减后的价格（评审价格） 进行价格评审。 |
| 商务评审(20分) | 售后 服务 | 14 | 1、投标人需提供所投产品核心产品生产厂家（或总代理）出具针对本项目的授权书及售后服务承诺函，全部提供得6分，每缺少一项扣1分，此项提供不全不得分。 2、根据投标人售后服务机构的条件、技术质量、服务措施和故障解决响应措施评定，（1）有详细的技术培训方案，（2）有可行的设备维护维修措施，设立了健全的售后服务机构有详细的售后服务机构名单、地址服务电话和维修人员，（3）、服务措施和故障解决响应措施可行，（4）实施地有利于所供产品使用和维修保养，能提供售后服务机构的证明材料，委托售后的需提供售后服务委托协议，每项合理可行得2分，基本符合要求得1分，共8分。 |
|  | 产品保障 | 6分 | - 体外冲击波治疗仪、极超短波治疗机、磁振热治疗仪、电脑中频治疗仪、磁振热治疗仪、多体位医用诊疗床入选国家中医药管理局推荐的中医诊疗设备目录，可提供文件证明，得1分。入选卫生健康委员会规划与信息司委托中国医学装备学会遴选的优秀国产医疗设备产品目录，可提供文件证明，得1分。共2分。 - 供应商提供所投核心产品生产厂家：质量管理体系认证证书、环境管理体系认证证书和职业健康安全管理体系认证证书全部提供得1分，高新技术企业证书、知识产权管理体系认证证书、五星级售后服务证书的每提供一项的1分，共4分。 |
| 技术评审(50分) | 实施 方案 | 8 | 有详细的实施方案，项目进度计划及保证措施、安装调试措施得当，质量保证措施合理，紧急预案措施得当、完善的得8分；有较详细的实施方案、项目进度计划及保证措施，安装调试措施、质量保证措施等基本合理、可行，针对性一般，得5分；实施方案不够具体、针对性不强得3分，相应措施可行性不高，不得分。 |
|  | 技术 参数 | 42 | 投标文件技术参数完全响应招标文件要求得42分，带★参数为重要参数，每负偏离一项扣2分；未带★参数为一般参数，每负偏离一项扣1分，扣完为止。 注：1、招标文件中的技术参数必须提供制造商技术资料支持证明。技术资料支持证明限于检测机构出具的产品检验报告、医疗器械注册表、技术白皮书、印刷版彩页、厂家加盖鲜章的详细参数。未提供技术资料支持证明的，评标时不予认可。 2、投标人所提供的资料必须真实有效，提供虚假资料等违法行为，则上报监督机构并追究法律责任。 |

- 第三章 项目概况及技术要求

一、采购项目需执行的国家标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范：

满足相关国家及行业标准。

- 产品数量、参数等技术要求：

第十二包

| 序号 | 采购内容 | 技术规格及参数 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 医用电动诊疗床（PT床） | - 电源条件为： a)供电电源：a.c.220V±22V 频率：50Hz±1Hz b)额定输入功率： 240VA 2、规格（mm）：2020×1240×500～1000；允差5%。 3、床面升降速度：上升速度11mm/s，下降速度16mm/s，允差±3mm/s 4、最大起升重量：200kg 5、配有手柄开关和脚踏开关，点动手柄开关或脚踏开关上的“上升”或“下降”键至训练床升至合适的高度，可减轻按摩治疗师的劳动强度，呵护治疗师的脊柱健康 | 张 | 2 |
| 2 | 医用诊疗椅（PT凳） | 规格（单位：mm；允许误差：±50mm）：600×600×420；高度420～560可调 | 个 | 6 |
| 3 | 矫正镜(带格) | 规格(mm)：900×650×1850，允差：±10％ 镜面玻璃厚度：5mm，允差：±10％ 用途：各种姿势矫正训练 | 个 | 1 |
| 4 | 辅助步行训练器（助行器） | 规格(mm)：850×680×980~1300，允差：±10％ 台面调节范围（mm）：980～1300，允差：±10％ 用途：增加上肢支撑的面积，提高辅助步行的效果。是神经、骨关节系统疾病患者室内外辅助代步用具。 材质：型材、多层板、橡胶、海绵、皮革 结构形式：脚轮、底架、桌面 | 个 | 3 |
| 5 | 巴氏球 | 规格(cm)：Φ65，允差：±10％ 质量：1.8kg，允差：±10％ 材质：pvc材质 用途：用于脑瘫患儿的平衡感觉、反射调节、缓解肌痉挛 | 个 | 3 |
| 6 | 楔形垫 | 外形尺寸（mm）允差：±20％：500*600*150mm; 倾斜角15° | 个 | 3 |
| 7 | 踝关节训练器 | 外形尺寸(长×宽×高) （单位：mm；允许误差：±20mm）： 370×310×75 踝关节角度活动范围：允差±2° 15°、25°、30°、35° | 个 | 2 |
| 8 | 抽屉阶梯 | 规格(mm)：600×330~1200×400 用途：除可作为不同高度坐具外，亦可当简易的训练阶梯使用。 阶梯差100mm 材质：多层板 结构形式：抽屉式阶梯 | 套 | 1 |
| 9 | 步行训练用斜板 | 规格(mm)：2020~3030×850×350，允差：±10％ 步梯步高：85mm 斜梯角度：16.5° 平台尺寸：850*550mm，允差：±10％ 材质：多层板、地毯 阶梯额定载荷(kg)： 100，允差：±10％ 用途：实用的简易步行训练装置。 材质：铝合金型材、多层板、地板革 结构形式：训练用斜板 | 套 | 1 |
| 10 | 平行杠(配矫正板) | 规格(mm)：3500×1160×780~1250， 矫正板坡度15°，允差：±10％ 杠杆直径(mm)： Φ38，允差：±10％ 杠杆宽度调节范围（mm）： 340～60CA812L-50允差：±20mm. 额定载荷(kg)： 135，允差：±10％ 矫正板坡度：15°，允差：±10％ | 套 | 1 |
| 11 | 花生球 | 规格(cm)：Φ70 质量：3.0kg 材质：pvc材质 用途：用于脑瘫患儿的平衡感觉、反射调节、缓解肌痉挛 | 个 | 3 |
| 12 | 系列沙袋 | 沙袋规格数量：0.5kg，0.75kg，1.0kg，1.5kg，2kg，2.5kg 各两件 规格mm)：640×380×710，允差：±10％ 用途：肌力训练、关节活动度训练、关节屈伸训练 | 套 | 3 |
| 13 | 系列哑铃 | 外形尺寸(长×宽×高),490×490×1080mm，允差：±10％ | 套 | 1 |
| 14 | 肌力训练弹力带 | 规格(mm)：29mm×120mm×700mm，允差：±10％ 用途：全身各主要肌肉力量训练 训练者可以跟据患者肌力的实际状况选择合适的 弹力带进行练习; 弹力绳分3种：1、弹力绳（蓝）6mm 2、弹力绳（红）8mm 3、弹力绳（黑）10mm | 个 | 2 |
| 15 | 复式墙拉力器 | 拉力器套数：2 行程范围cm：0～126 配重块质量，kg：2 配重块数量：10块 绳索额定载荷：720N 手柄额定载荷：480N 规格(mm)：630×190×1800 用途：进行四肢抗阻力运动，训练肌肉力量，也可进行 | 套 | 1 |
| 16 | 股四头肌训练椅 | 规格(mm)：1060×1050×1160 座垫高度（mm）：660，允差：±10％ 扶手内侧宽度(mm)：600 升降支架调节范围(mm)：0～130，允差：±10％ 小腿垫调节范围（mm）：0～470 助力手柄调节范围（mm）：0～280，允差：±10％ 小腿支架摆动角度：不小于120° 座位额定载荷(kg)：135，允差：±10％ 座位垫水平放置时额定载荷(kg)：55 配重块质量(kg)：1.8 配重块数量：4块 用途：膝关节运动受限患者进行股四头肌抗阻力主动运动，也可进行膝关节牵引 材质：型材、多层板、橡胶、海绵、皮革 结构形式：底架、靠背、扶手、训练部分、坐垫 | 套 | 1 |
| 17 | OT桌(可调式) | 桌面升架范围mm：620～850，允差：±10％ 手柄转动力距mm ：10，允差：±10％ 桌面额定载荷kg ：50，允差：±10％ 桌面尺寸（长×宽）mm：1500×800，允差：±10％ 外形尺寸（长×宽×高）mm：1500×800×620～850，允差：±10％ 用途：作业训练用桌，桌面高度可调节 | 套 | 2 |
| 18 | 组合软垫 | 内层：软垫内层采用软质泡沫聚合材料 规格(mm)：1800×1200×50 用途：各种垫上运动，包括关节活动度、坐位平衡、 卧位医疗体操及卧位肌力训练 材质：帆布、海绵 结构形式：支撑垫 | 张 | 3 |
| 19 | 肋木 | 规格(mm)：973×633×2200 肋木杠直径mm：Φ25 肋木杠间距离mm：150 额定载荷kg：135 用途：借助肋木杠进行上下肢体关节活动范围和肌力训练、 坐站立训练、平衡训练及躯干的牵伸训练 | 套 | 1 |
| 20 | 轮椅 | 1、产品应符合GB/T 13800-2009 《手动轮椅车》国家标准要求。 2、对于GB/T 13800-2009《手动轮椅车》国家标准中型号、代号、类型及其他不确定的，请参考以下参数: 1）产品为可折叠，手动四轮轮椅，驱动方式采用手直接驱动后轮式； 2）车架为钢管材料，表面处理为喷塑； 3) 固定扶手，固定搁脚，带旁板； 4）座位深度445mm，座宽430mm，张车宽665mm，车长1030mm，靠背高445mm，座高500mm，车高900mm，收车宽270mm，缝边牢固整齐，无褶皱、跳线和破损等缺陷； 5）脚踏板高度可调节，调节方式应牢固可靠； 6）前轮为直径7英寸高品质实心橡胶轮胎；后轮为直径22英寸实心橡胶轮胎；适应不同路面的使用要求。前后轮结构应牢固可靠，适合不同路面的使用要求； 7）轮椅车配备安全带，承重100KG 以上； 3．以上两条都未规定的，请各投标厂商按企业自身 | 辆 | 24 |
| 21 | 铁棍插板 | 规格mm：200×120×50 铁棍尺寸（直径×长度mm）：小：4×60 18根中：6×60 15根大：8×60 15根 用途：偏瘫、脑瘫、四肢瘫等功能障碍患者进行协调性训练 材质：多层板、不锈钢棒 结构形式：插棒、底座 | 套 | 3 |
| 22 | 深层肌肉刺激仪(DMS） | 1、显示方式：液晶触控显示屏。实时显示当前转速、电量 2、电源：采用高能锂电池，内部直流电源， a、24V，允差±10%， b、电池容量：2600mAh（6节），电能62.4Wh，允差±10%； 3、振动幅度≥6mm。 ★4、转速：400-4500rpm可调，当前设定值允差±5%，点动按键（“+”“-”），电机速度步进100；长按按键（“+”“-”），电机速度步进10）；最高振动频率：75Hz。 5、工作时间：10min自动断电，允差±5%。 6、★主机尺寸：（长宽高150mm×61mm×328mm，允差：±20mm） 7、噪声：≤60dB（A），正常工作时，电机运转平稳，噪声低，为患者治疗和放松提供安静的医疗环境。 ★8、按摩头：≥25 种按摩头。 | 台 | 2 |
| 23 | ▲体外冲击波治疗仪 | ★1、工作压力：1×10²kPa～5.5×10²kPa（1～5.5bar），调节步进值0.1×10²kPa； ★2、最大能量密度：7mJ/mm²； 3、最大输出能量：≥212mJ； ★4、最大频率：≥25Hz； 5、冲击次数：100-9900次，调节步进值100次； 6、智能化管理系统，自动检测手枪连接状态，具有计数、显示和重置功能； 7、具有单次冲击模式和连续冲击模式； 8、双通道冲击治疗，标配2把冲击手枪，双枪可同时使用，可独立设置参数，方便两个患者同步进行不同方案的治疗。 9、冲击波治疗枪具有减振功能，减少对操作人员的手部的后冲力。 10、传导子：8个，包含标准、深层、变频、穴位、聚焦等传导子；标配三个子弹和三个弹道。 11、治疗头金属部分可以在高温135℃高温高压消毒； 12、治疗探头须通过生物相容性检测； 13、机器自带高分辨率12.1寸智能彩色触摸屏； 14、带语音播报功能，治疗开始和结束有提示音； 15、输出压力波脉宽最小为180us，其误差不应超出±10%； 16、过压安全装置，具有双重过压安全装置，防止空气压缩机在正常和单一故障状态下发生压力突然增大。 17、带有人体治疗部位选择图，可以根据身体部位选择相应的治疗处方，内置处方≥200；此外，为满足个性化治疗，还可设置自定义处方。 18、系统支持灵活的阶梯输出控制模式，根据患者疼痛指数自动调节阶梯参数，提供手动调节阶梯参数功能，方便医生分类操作及精准适配患者的耐受度； 19、系统内置4种VAS疼痛评估模式，动态VAS,静态VAS,睡眠VAS,以及面部表情VAS，可自动对诊前和诊后的参数进行加权评估计算； 20、系统内置患者数据库，支持20万以上用户数据量，可以方便医生对历史数据进行分析与研究，对同一个患者进行跟踪，对比分析治疗效果进行深入研究； 21、系统支持无线或有线打印机，将患者治疗报告进行打印输出； 22、系统生成的报告可以直接显示在屏幕上，也可以另存为其他格式，支持PDF\HTML\EXCEL\WORD等6种格式，支持患者数据导出到移动存储设备，方便数据分析。 23、用户治疗数据完整，治疗过程数据，疼痛评估数据及曲线以及专家诊断,方便数据分析； 24、核心部件：原装进口气泵，动力强，静音设计；输出能量稳定，SMC电磁阀，输出稳定性高 | 台 | 1 |
| 24 | ▲经颅磁刺激器 | ★1.最大磁感应强度6T，允差±20%；刺激强度0～100%可调，步进1%； 2.采用先进工业级双冷却技术（液冷+风冷），安全、无漏液风险、输出持久；额定输入功率：3500VA； 3.组成：经颅磁刺激器主机、一体机电脑、∞字形刺激头。 ★4.输出频率0～100Hz，输出频率小于1Hz时，步进0.1Hz；输出频率大于1Hz时，步进1Hz,实际输出允差±10%。 5.脉冲宽度为340μs，允差±10%。 ★6.刺激功能具有手动模式和自动程序模式（PC端选择） 手动模式：包含单次刺激和连续刺激 单次刺激模式：设定参数后，可通过下位机或PC端的单次刺激按键触发； 连续刺激模式：设定参数后，可通过下位机开始或PC端的开始触发。 自动程序模式（PC端选择）：选择方案列表的治疗处方，通过开始按键触发。 7.时间参数： 串数量：1-250； 间歇时间：0s-60s，步进1s； 周期组数：1-250； 治疗时间：治疗时间由选定的串数量、间歇时间、周期组数和刺激频率共同决定，允差±10%。 8.运行模式：间歇加载，连续运行。 9.刺激头温度显示与控制保护，温度达到设定值自动报警并停止输出。 10.数据接口：通讯协议/存储格式； 10.1 通信协议：使用USB通信协议； 10.2 存储格式：Sqlite数据库，“.db文件”存储。 11.用户访问控制：用户身份鉴别方法、用户类型及权限。 11.1 管理员可查看、修改、删除所有用户数据； 11.2 普通用户仅可查看本用户新增的患者、方案信息及本用户登录时产生的治疗记录等； 11.3 管理员账户可修改管理员账号信息，可增加、编辑、删除普通用户账号信息； 11.4普通用户仅支持查看、修改本账号用户信息。 12.微电脑控制系统。 电脑可实现与主机连通(主机可脱离电脑单独工作)，并实现强度调节、温度监测、刺激控制、数据存储功能。 温度监测：监测精度为：1℃。 13.磁刺激头：具备强度显示、强度调节及单次刺激功能，辅以刻度盘进行调节定位。 14.刺激方案具有数字和图形两种展示方式，内置不少于60种专用治疗方案，多种临床方案供医生选择； 15.个性化方案制定——可自定义编辑：强度、频率、串数量、间歇时间、周期组数等参数； 16.可根据患者信息、方案信息、科室信息、医院信息形成档案并存储，方便修改查看和调用； 17.可根据治疗情况生成记录，可按患者、方案、病种、时间进行筛选查询；记录可生成为word文档，导出excel文件，方便打印和移动储存； 18、配置两个定位帽，可供临床定位和治疗使用； | 台 | 1 |
| 25 | 电脑中频电疗仪 | 1、额定输入功率：180V。 2、电压：220V±22V，频率50Hz±1Hz。 3、尺寸：515×468×980mm，允差±20mm。 4、显示方式：8寸液晶触摸显示。 ★5、输出通道：四路中频加透热输出、四路离子导入直流输出、两路干扰电输出。 6、中频频率：1kHz～10kHz，单一频率允差±10％。 7、调制频率：0～150Hz，单一频率允差±10％或±1Hz取大值。 ★8、中频载波波形：双向方波，脉宽50us～500us，允差±10％。调制波形：正弦波、方波、三角波、指数波、锯齿波、尖波、等幅波。 9、调制方式：连续、断续、间歇、变频、疏密和交替调制。 10、中频调幅度：0%、25%、50%、75%、100%，允差±5％。 ★11、干扰电 11.1工作频率：4kHz，允差±10％。 11.2调制频率：0.125Hz，允差±10％。 11.3差频频率范围：0～112Hz，允差±10％或±1Hz取较大值。 11.4差频变化周期：5.5s、32s，允差±10％。 12、处方：100个。 13、中频输出电流：在500Ω的负载下，每路输出电流不大于100mA。输出强度分0～99级可调。 14、输出电流稳定度：不同负载下的输出电流变化率应不大于10%。 15、中频输出峰值电压：在开路条件下测量时，中频输出峰值电压不得超过500V。 16、离子导入输出直流电流：在500Ω的负载下，每路输出电流不超过50mA，分0～99级可调。 17、电极板温度：38℃～55℃，分6档可调，允差±3℃。 18、治疗时间内置于处方中，治疗结束有声音提示。 | 台 | 4 |
| 26 | 超声波治疗仪 | 1、输入电压：220V±22V。 2、输入频率：50Hz±1Hz。 3、输入功率：50VA。 4、输出通道：单路输出。 5、显示方式：液晶显示。 6、声工作频率：1MHz±10%。 ★7、输出模式： a）连续输出； b）断续1：输出1s，间歇1s； c）断续2：输出0.5s，间歇0.5s； d）断续3：输出0.3s，间歇0.3s。 ★8、有效声强：0～1.5W/cm²。 9、定时范围：1～30min。 10、尺寸：380×310×135mm。 11、最大输出功率：6W，允差±20%。 12、有效辐射面积：4cm²。 13、波束不均匀性系数RBN：不超过8.0。 14、波束类型：准直型。 | 台 | 1 |
| 27 | 电动站立床 | 1.电源：a.c.220V 频率：50Hz 2.功率：150VA 3.床面控制方式：手柄、脚踏点动控制 4.床面离地高度：520mm～830mm可调 ，允差±50mm 5.外形尺寸：2130mm×780mm×790mm ，允差±50mm 6.直立角度：0°～90°连续可调，允差±5° 7.遥控：RF遥控 8.遥控有效距离：3m 9.脚踏板上下调整角度：背屈0°～20°，跖屈0°～30°（允差±3°） 10.脚踏板内外调整角度：内翻0°～30°，外翻0°～30°（允差±3°） 11.配备脚踏与手持开关，方便对床面进行升降控制。 12.床面采用优质医疗专用皮革环保防潮、防菌、防火材料。 13.配备支腿调节地脚，方便对床体进行调整。 14.扶手桌面：可上下前后调节，方便患者使用。 ★15.活动脚轮：可通过脚踏四联动机构，控制脚轮的升降，方便设备的移动。 16.床面额定载荷：135kg，允差±10kg | 台 | 2 |
| 28 | 神经肌肉低频电刺激仪 | 1、额定电压：AC 220V。 2、额定频率：50Hz。 3、额定输入功率：300VA。 4、规格尺寸：520×450×1000mm。 5、输出通道：四通道脉冲输出（每个通道分两路输出）。 6、输出波形：双向不对称方波。 7、输出开路电压：输出峰值电压不大于500V。 8、单个脉冲能量：不超过300mJ。 9、脉冲频率：输出脉冲频率范围为1Hz～300Hz可调，允差±15%。 10、脉冲宽度：设置101Hz～300Hz时输出脉冲宽度为0.08ms，允差±20%；在其他的设置频率时输出脉冲宽度为0.20ms，允差±20%。 11、输出幅值：刺激仪在500Ω的负载电阻下，幅值最大50V(峰值电流≤100mA)，允差±15%。 12、治疗时间：5min、10min、15min、20min、25min、30min分六档可调，每档时间允差±10%，刺激仪治疗时间结束有蜂鸣器提示声，并停止输出。 ★13、具有负压装置：吸附负压范围0～-40kPa可调，步进-10kPa，允差±10%。 ★14、输出模式： a）6个自动程序； b）有5个部位，每个部位对应5个模式； c）3个固定频率模式。 6、具有液位检测报警功能； 7、吸附海绵预加热功能，使用更舒适。 | 台 | 2 |
| 29 | ▲多关节主被动训练仪（上下肢） | 1、电源：额定电压a.c.220V，额定频率50Hz，额定输入功率：80VA。 2、外形尺寸：700×650×1200mm，允差±10%。 3、显示方式：8吋液晶触摸显示屏。 ★4、屏幕水平方向：0°～180°可调，允差±10%； 上肢训练部分水平方向：0°～180°可调，允差±10%； 产品立杆伸缩调节范围：0～100mm，允差±10%。 ★5、主动模式：提供力矩（主动阻力矩）：1～15N·m，允差±5%，分15档设定，步进为1N·m。在训练过程中显示屏显示当前的速度、训练时间和阻力；训练结束后显示训练结果。 ★6、被动模式： a）训练时间调节范围：1～60min，允差±30s，步进1min，默认20min； b）训练速度调节范围：5～55rpm，允差±5rpm，步进1rpm，默认20rpm； c）运动方向：正、逆两种，在训练过程中可以改变方向； d）电机输出：高、中、低3档（允差±20%）； e）痉挛功能：可选择开启或关闭，训练结束后显示痉挛次数； f）痉挛后方向：固向、变向两种，可调节痉挛后旋转方向与原方向一致或相反。 7、训练结果显示：训练结束时显示锻炼时间、主动时间、左平衡比例、右平衡比例、被动时间、痉挛次数、卡路里、距离。 8、训练仪工作噪音≤60dB（A）。 | 台 | 3 |
| 30 | 下肢关节康复器（CPM机） | 1、电源：交流220V±22V、50Hz±1Hz 2、额定输入功率：60VA 3、大腿支架长度可调范围0～260mm，允差±10% 4、小腿支架长度可调范围0～260mm，允差±10% ★5、伸展角度最大调节范围为0～120°；屈曲角度最大调节范围为0～125°，级差3°，其中123°～125°级差2°，角度不大于50°时，允差±5°；角度大于50°时，允差±10%； ★6、角度运行速度8档可调，最小角速度为1.5°/s，最大角速度为3.6°/s。级差0.3°/s，允差±20% 7、训练时间0～240min可调，级差10min，允差±10%，时间结束会有提示音 ★8、脚踏板移动至最左位置和最右位置中心线夹角为60°，允差为±10° 9、活动仪设有线控开关，安全可靠 10、设备功能：下肢关节（髋、膝、踝）功能障碍的康复训练 | 台 | 1 |
| 31 | ▲极超短波治疗仪 | 技术参数： 1、输入功率：1400VA。 2、额定电压：a.c.220V，额定频率：50Hz。 ★3、工作频率：2450MHz±50MHz。 ★4、长方形辐射器尺寸：长(430mm)×宽(120mm)×高(80mm)。 ★5、圆形辐射器尺寸：直径170mm。 6、治疗头可更换，方便患者进行选配。 7、治疗时间：1～30min。 8、输出方式：连续式和脉冲式。 9、最大输出强度：150W，级差10W。 10、具有电容触控操作平台。 11、增加预热功能保证整机系统的稳定性。 12、输出过载保护、超温报警，治疗更加安全。 | 台 | 1 |
| 32 | ▲悬吊康复训练器 | 1.尺寸：2310×1520×2500;悬吊训练装置位移量 0～1800 mm;拉力装置移动范 围 0～1500 mm； 2.最大承重 200 公斤； 3.每个悬吊训练器具有两组定滑轮； 4.三根绳具备任意滑动位置随时锁定效果。 ★5.吊带：不同尺寸的吊带可以满足身体不同部分的训练需求。这些吊带都有容 易固定、耐用和使用方便的特点。 不同规格的悬带，便于悬吊起身体不同部位 窄悬带：尺寸 980×100mm，允差±10%，最大承重 80 公斤 宽悬带：尺寸 880×235mm，允差±10%，最大承重 80 公斤 中分带：尺寸 750×50×100mm，允差±10%，最大承重 80 公斤 长悬带：尺寸 1185×200mm，允差±10%，最大承重 80 公斤 T 型带：尺寸 310×50×100mm，允差±10%，最大承重 80 公斤 面部悬带：尺寸 677×215×100×140，允差±10%，最大承重 80 公斤 把手: 尺寸 250×145，允差±10%，最大承重 80 公斤 6.瑜伽坐垫：直径 33cm，允差±10%； 7.柱形垫：直径 25cm、长 70cm，允差±10%。 8.绳索、吊索自由组合，训练形式及配合生物反馈多样组合，根据不同规格的拉绳可以满足不同的训练要求。 9. （选配）训练床（XY-K-SF-3），可配合进行患者多体位的训练，尺寸 1970×660×570，头部段面相对平行面调节角度：-20°~ +30°，腰胸段面相对水平调节角度 0°~+25°，下身段面相对水平面调节角度-25°~+40，床面升降行程0~300mm。 10. 训练过程无痛、舒适、起效快；绳索、吊索和悬带自由组合，训练形式多样。 11.既可以使用开链运动，也可以使用闭链运动。 产品性能要求： 1、绳索、吊索自由组合，训练形式及配合生物反馈多样组合，根据不同规格的拉绳可以满足不同的训练要求。 带卡绳器登山扣弹力绳：长 30cm、直径 8mm，允差±10%，最大承重 30公斤； 带卡绳器登山扣红绳：长 30cm、直径 8mm，允差±10%，最大承重 100公斤； 带卡绳器登山扣弹力绳：长 60cm、直径 8mm，允差±10%，最大承重 30公斤； 带卡绳器登山扣红绳：长 60cm、直径 8mm，允差±10%，最大承重 100公斤； 带卡绳器登山扣弹力绳：长 80cm、直径 8mm，允差±10%，最大承重 30公斤； 带卡绳器登山扣红绳：长 80cm、直径 8mm，允差±10%，最大承重 100公斤； 2、吊带：不同尺寸的吊带可以满足身体不同部分的训练需求。这些吊带都有容易固定、耐用和使用方便的特点。 不同规格的悬带，便于悬吊起身体不同部位 窄悬带：尺寸 980×100mm，允差±10%，最大承重 80 公斤 宽悬带：尺寸 880×235mm，允差±10%，最大承重 80 公斤 中分带：尺寸 750×50×100mm，允差±10%，最大承重 80 公斤 长悬带：尺寸 1185×200mm，允差±10%，最大承重 80 公斤 T 型带：尺寸 310×50×100mm，允差±10%，最大承重 80 公斤 面部悬带：尺寸 677×215×100×140，允差±10%，最大承重 80 公斤 把手: 尺寸 250×145，允差±10%，最大承重 80 公斤 3、瑜伽坐垫：直径 33cm，允差±10%； 4、柱形垫：直径 25cm、长 70cm，允差±10%。 | 台 | 1 |
| 33 | 减重步态康复平台 | 1、额定电压：a.c.220V，额定频率：50Hz，备用电源：DC24V。 2、额定输入功率：1800W。 3、外形尺寸：1260×1150×2130mm，允差±10%。 4、控制方式：电动控制。 5、产品净重：188.0kg。 6、立柱升降调节范围：0～300mm，允差±10mm。 7、扶手高度调节范围：0～330mm，允差±10mm。 8、减重力量显示范围：0～990N，步进10N。 9、根据患者体重，通过吊带控制，调节患者训练中下肢的承重量，保证行走安全。 ★10、配医用跑台。 11、与医用跑台配合使用，帮助控制步行姿势，提供更足够的临床使用空间。 12、配备手柄开关，通过控制立柱升降下降，方便对患者进行点控操作。 13、配备DC24V备用电源，确保设备在没有网电源提供下的正常使用。 14、配备海绵扶手用来保持患者身体平衡或支撑，可以保证人身安全。 15、立柱升降可调节；通过调节立柱升降高度，从而调节训练者下肢的承重，使患者能承受范围内，从而进行步态训练。 16、带刹脚轮，有效地控制训练器在使用过程中的移动幅度，使患者在相对安全的情况下进行训练。 17、充气式背心及腿部固定绑带，使患者体感舒适。 18、具有力量显示功能。 | 台 | 1 |
| 34 | ▲下肢反馈康复训练系统（下肢机器人） | 技术参数： 1、电源：a.c.220V±22V 频率：50Hz±1Hz 功率：780VA 2、床面平齐升降范围：0～300mm，允差±20mm 3、训练时间：0～99min任意可调，级差1min，允差±30s ★4、起立角度：0～90°可点动操作，允差±3°；上身床板前倾角度：0～15°任意调节，允差±2°，后仰角度0～10°任意调节，允差±2° 5、踏步角度：0～30°可调，允差±3° ★6、踏步速度：1～80步／min任意可调，允差±5步/min 7、踏板板长短可电动伸缩调节范围：0～200mm ，允差±10mm，电动减重伸缩调节范围：0～150mm，允差±10mm 8、脚踏板上下活动角度±15°，允差±3° 9、吊带额定载荷：200kg，允差±10kg 10、采用15寸大屏幕彩色触摸液晶显示窗口 11、训练驱动装置：采用直流变频驱动松下伺服系统，运行噪音低，幅度精确 ★12、可检测下肢痉挛，痉挛灵敏度调节：50Nm～140Nm可调，痉挛间歇时间：10s～120s可调 13、语言生物反馈：模仿真人发音，轻松掌握设备运行状态 14、动力部分：优质伺服电机两个，优质直线电机五个 15、软件所需操作系统：Windows 10 ，32位；分辨率 1024*768；内存：2 GB ( DDR3 1600MHz ) 16、训练驱动模式：模拟人体步行曲线函数，在液晶屏上直接显示 17、起立踏步训练系统为直立床与下肢关节康复训练的完善结合，同时对膝关节、踝关节做主动和被动训练。适用于长期卧床不起的病人，适用于踝关节恢复训练 18、起立角度和床面升降可点动控制操作，简便、方便患者转移 19、脚踏板电动伸缩装置，可根据患者身高，做灵活调节，并可对患者下肢施加压力 20、具有电动减重功能，在训练过程中可调节负重大小，可单独形式训练，也可选择组合训练 21、具有主动功能及被动功能训练 22、安全保护装置：紧急制动按钮，紧急复位手柄。 23、床体：应采用抗菌耐磨高弹力材料，具备高阻燃性、抗菌、耐温、防划、床体弹力好、舒适等特点 24、训练器床面和调节部位承重分别为：125kg和50kg 25、具有医疗器械注册证 26、可外接情景互动（选配） | 台 | 1 |
| 35 | 磁振热治疗仪 | 1、额定输入功率：280VA。额定电源：a.c.220V，额定频率50Hz。 2、磁场强度范围：≤38mT。 3、振动频率：50Hz，允差±1Hz。 4、振动幅度：2mm～5mm。 5、六种治疗模式： 模式1：工作周期1.0s，允差±0.2s； 模式2：工作周期2.0s，允差±0.2s； 模式3：工作周期2.5s，允差±0.2s； 模式4：工作周期3.0s，允差±0.2s； 模式5：工作周期4.0s，允差±0.2s； 模式6：工作周期5.0s，允差±0.2s。 6、温度控制：默认常温工作模式，可选择温控工作模式，40℃～55℃四档可调，允差±3℃。 7、治疗定时时间：1min～60min可调，步距1min，允差±5％。 8、将磁疗，振动，热疗三种治疗方式相结合由一种导子同时输出，实现三种治疗同步进行。 9、输出通道：双通道（可同时连接两个导子）。 10、数码管显示窗口。 11、标配一个标准温热导子和一个颈肩温热导子。 12、治疗仪治疗完毕停止输出，并有峰鸣器提示声。 13、超温保护装置：治疗仪具有独立于恒温器的非自动复位的超温保护装置，超温保护装置动作时，停止输出，应用部分的温度不超过60℃。 14、治疗仪外形尺寸：585×355×235mm，允差±30mm。 15、具有负载检测功能。 | 台 | 1 |
| 36 | 红光治疗仪 | 1.光源类型：矩阵集成高功率半导体固态光源 2.灯珠数量及排列方式：100颗灯珠每治疗头，10*10矩阵排布 3.治疗时间：1-60min可调，步进1min 4.时间记忆：具备智能化时间记忆功能，根据临床医生操作习惯自动设定设备治疗时间一键启动，减少临床操作步骤及操作时间，方便临床治疗。 5.能量调节方式：三级能量调节。 a.第1档，有效红光辐照度为21mw/cm2，允差±25%； b.第2档，有效红光辐照度为34mW/cm2，允差±25%； c.第3档，有效红光辐照度为60mW/cm2，允差±25%。 6.波长范围：640nm±10nm（冷光源波段） ★7.光功率密度：在距离光杯口15cm处测量时（推荐治疗距离）＞60mW/cm2 8.操作面板：≥7寸电容液晶触摸屏、智能触控操作 ★9.辐照度均匀性：采用光学透镜式聚光设计，有效红光辐照度的均匀性＞0.4 10. 皮肤温度动态管理：内置无线测温模块，实时监测及显示治疗面皮肤温度。可自主设置报警阈值，高于阈值自动停止输出并发出提示报警声音 11.支臂结构：采用气弹簧结构设计，可根据灯头重力无级调节支撑力度，保证治疗时光源稳定性，定位精准、操作简便。 12.支臂活动范围：支臂长度：700mm，允差±20mm；垂直调节角度30°-160°；水平调节角度0-180°；允差10% 13.灯头设计：采用三维立体灯头旋转设计，辐射面积更广。 14.安全设计：防倾倒设计，倾倒自动断电。 15.漏电保护：具有自动漏电保护功能。 16.红光能穿透皮肤8-10mm, 直至真皮层 17.灯珠功率：100W； | 台 | 2 |
| 37 | 空气波压力治疗仪 | 1、操作方式：智能液晶屏，8寸液晶显示。 2、一键飞梭功能：可通过一个旋转编码器快速调节治疗时间、每个腔体的治疗压力，同时可一键启动或关闭治疗。 3、核心配件：进口气泵、高精度压力传感器控压、实现腔体精准稳压。 ★4、气囊腔数：单侧8腔、双侧16腔气囊，标准配备双下肢气囊（每个下肢气囊均为8腔气囊）、腰部气囊（腰部气囊为8腔气囊）、上肢气囊（上肢气囊为8腔气囊），可选配足部专用气囊，可同时对两个8腔气囊进行充气治疗，可选择治疗一个肢体或两个肢体，气囊具备一类备案。 5、压力范围：0kPa～36kPa（0mmHg～270mmHg），步进1kPa，实现精准调压。 6、压强单位显示：支持kPa和mmHg两种压强单位的显示切换，适合不同医院及医生使用习惯。 7、单腔调压：可针对每个腔体单独调节压力设定。 8、零压跳过：在有创面或压力治疗禁忌的部位，可选择关闭该位置的气囊压力。 9、治疗时间：治疗时间可以根据临床需要进行灵活设置，可选择按分钟和按小时设置，1min～20h可调，可设置连续运行。 10、治疗模式：≥30种治疗模式，其中至少含10种固定治疗模式和20种自定义收藏模式。 11、逆序加压：可设定从近心端向远心端贯序加压模式，预防由于动脉供血不足引起的肢体远端血液循环障碍。 12、提示与警示：具备过压保护提示功能。 13、自动泄压功能：达到阈值时、突然断电或中断治疗时，气囊可自动泄压。 14、安全保护功能：配备紧急功能开关，遇到紧急情况可以进行紧急停止，紧急开关无需另外安装电池即可使用。 15、静音治疗：设备使用噪声不超过60dB(A)。 ★16、血液回盈侦测功能：具备血液回盈侦测功能。 17、梯度治疗：支持梯度治疗，对肢体形成梯度加压。 18、自动报警：设备故障时，会有报警提示功能。 19、加热功能：具备双通道加热功能，配备腿部加热套和臂部加热套。 20、超温保护功能：加热套具备双重温度保护功能。 21、生物波小脑顶核电刺激：六种输出模式，治疗强度1-99级可调。 22、生物波肢体电刺激：双路输出，35个治疗处方可选，治疗强度1-99级可调。 | 台 | 1 |
| 38 | OT综合训练工作台 | 规格(mm)：1930×1065×940 ，允差：±10％ 左右操作面板：500×390（长×宽）mm，允差：±10％ 后操作面板：980×390（长×宽）mm，允差：±10％ 操作面板调节范围：0～350mm，允差：±10％ 用途：改善手指对指功能，提高眼手协调功能，训练患者感知能力及大脑对图形的识别能力，并能训练上肢稳定性、协调性，提高上肢日常活动能力 | 台 | 1 |
| 39 | ▲智能上肢综合康复训练系统 | 1、患者单独使用，配备大屏显示器； ★2、 具备12种生活模拟ADL训练组件，满足患者日常生活中各个场景的上肢功能性康复训练，包括方向盘、球形门把手、条形门把手、煤气灶、旋钮、电梯按钮、电话按钮、握力球、掌托、摇杆、方向按键、插拔拧； 3、主机外形尺寸：(长)1280mm×（宽）1280mm×（高）1200mm 允差±10%； 4、工作台面高度可调 ,调整范围0～200mm。 5、单项训练：系统内有多达12种单项训练趣味游戏，配合多种训练组件，让患者在娱乐、学习中得到康复训练； 6、情景模拟：系统内有多达4种多组件情景模拟游戏，游戏内模拟生活场景，包括烹饪、购物、炼金、回家等，让患者可以结合生活进行康复训练； 7、 支持医护人员自定义治疗方案的制作，更加方便患者的贴身康复； 8、系统配置训练评估报告：根据患者训练的数据，生成整体的评估报告，反应出患者治疗的情况； ★9、组件转盘可自动转动，根据患者训练游戏的旋转，自动将目标组件转动到患者训练位，实现智能自动化训练； 10、具有组件转动防夹手阻力检测，可有效地保证患者在训练中的安全； 11、该设备有效地与认知、手眼协调训练相结合，加快大脑功能的重塑； | 台 | 1 |
| 40 | 模拟作业工具 | 规格(mm)：320×260×60 用途：通过操作各种模拟工具，改善手指对指功能， 提高手的协调性、灵活性。还可用于手的感觉功能练习 材质：塑料 结构形式：螺丝刀、扳手、锯齿刀、斧头、手钳、螺栓、螺母等 | 台 | 1 |
| 41 | 可调式沙磨板及附件 | 规格(mm)：1040×840×800 运动地板革面积（mm）：970×770 运动地板革厚度（mm）：5 沙磨板角度调节范围 0～45° 附件品种和件数 4个品种，各1件（磨砂斗、摇磨具、单手推板、单手磨具） 用途：上肢肌力协调活动能力和关节活动度的作业训练 | 台 | 2 |
| 42 | ▲上肢反馈康复训练系统 | 1、电源：交流220V ±22V、50Hz±1Hz 2、额定输入功率：150VA 3、握力大小评估范围：0～30kg 4、上臂长度手动调节范围不小于200～300mm,允差±5% 5、前臂长度手动调节范围不小于240～400mm,允差±5% 6、机械臂高度电动调节范围不小于980～1380mm,允差±5% 7、机械臂左右手动调节范围不小于0～550mm,允差±5% 8、肩关节内收角度调节范围：≥80°，肩关节外展角度调节范围：≥90°，允差±2° 9、肩关节前屈角度调节范围：45°～125°，允差±2° 10、肘关节屈曲角度调节范围：0°～180°，允差±2° 11、尺桡关节旋前角度调节范围：0°～90°，允差±2° 12、尺桡关节旋后角度调节范围：0°～90°，允差±2° 13、上臂重力补偿范围：0～6kg可调，允差±2% 14、前臂重力补偿范围：0～4kg可调，允差±2% 15、训练方式：左手或右手独立训练 ★16、软件功能 （1）选择患者 a、注册新患者：能登记姓名、年龄、性别、肌力等级 b、选择已有患者：能通过编号、姓名两种方式查询 c、患者信息修改：能修改患者姓名、性别、年龄、肌力等级 （2）训练设置 a、评估握力大小：根据握力传感器可以评测患者握力大小，并能记录握力大小 b、训练难度：分低、中、高三个等级 （3）进入训练 3.1 一维单关节训练： 3.1.1 可单独训练左、右手的某一个单一关节，可选择肩内收外展、肘屈曲、肩内收与肘屈曲、尺桡旋前旋后四个关节； 3.1.2 通过接水滴、锤钉子、小鸟撞金币、太空大战、打靶、打气球、切水果、豆子先生、煎鸡蛋、飞机大战、潜艇大战、躲鱼雷、大鱼吃小鱼13种游戏模式来完成。 3.2 二维多关节训练： 3.2.1 可单独训练左、右手的某两个关节同时进行训练； 3.2.2 通过锤钉子、擦墙、小鸟撞金币、大鱼吃小鱼、太空大战、打靶、切水果、摘苹果、飞机大战、击球10种游戏模式来完成。 3.3 三维多关节训练： 3.3.1 可进行左、右手上肢综合训练； 3.3.2 通过大鱼吃小鱼、击球2种游戏模式来完成。 （4）训练信息： a) 查询条件：可通过编号、姓名、训练名称进行查询。 b) 查询训练信息结果：可查出编号、姓名、游戏、左/右肢、模式、难度、握力、成绩、训练时间、训练日期。 （5）评估系统 评估活动范围：分为肩关节内收外展、肩关节前屈、肘关节屈曲、尺桡关节旋前旋后、握力五个关节活动范围。握力大小评估范围：0～30kg。 评估过程：在计算机软件上检测某一关节活动范围，通过工作台来实施操作反馈评估范围，并保存数据生成评估报告。 ★17、患者评估工具、患者个人数据库、全程自动记录信息训练、训练模式：一维、二维、三维、视觉。 | 台 | 1 |
| 43 | 低频交变磁场治疗机 | 技术参数 1、治疗机工作条件： （1）环境温度范围：＋10℃～＋40℃； （2）环境湿度范围：30％～75％； （3）大气压力范围：700hPa～1060hPa。 2、供电电源：额定电压：a.c.220V，额定频率：50Hz。 3、额定输入功率：130VA。 4、输出通道：一路小脑顶核电刺激输出和两路肢体电刺激输出。 5、主机表面光滑、无毛刺、无锋棱,按键式操作 6、主机尺寸:长475mm，宽500mm，高860mm，允差±10%。 7、电极线：长1800mm，允差±100mm。 8、电极片尺寸有长85mm、宽55mm和长107mm、宽72mm，允差±10%；自粘电极片长95mm×宽60mm。 9、小脑顶核电刺激 9.1、输出波形：连续波、疏密波、轻捶波、按摩波E1、按摩波E2、按摩波E3。 9.2、连续波、疏密波、轻捶波为非对称双向三角尖波，性能参数： （a）连续波、轻捶波脉冲周期范围：0.01s～2.0s可调，允差±10％； （b）疏密波中密波脉冲周期范围：0.01s～2.0s可调，允差±10%，疏波脉冲周期范围：0.025s～5.0s可调，允差±10％； （c）密波频率：疏波频率＝5:2。 9.3、按摩波E1：由三角波对轻捶波进行幅度调制波形。 （a）调制波为三角波，调制波周期为10s，允差±10%；载波周期20ms～240ms可调，允差±10%。 （b）调幅度为100％,允差±15％。 9.4、按摩波E2：由锯齿波对轻捶波进行幅度调制波形。 （a）调制波为锯齿波，调制波周期为10s，允差±10%；载波周期20ms～240ms可调，允差±10%。 （b）调幅度为100％,允差±15％。 9.5、按摩波E3由变宽度的连续波、变周期的轻捶波、疏密波组成。 9.6、输出脉冲强度为：0～42Vpp，允差±10％，分0～99级可调（负载电阻500Ω）。 9.7、小脑顶核电刺激治疗时间为20min，允差±1min。 10、肢体电刺激性能： 10.1、工作频率范围：2kHz～10kHz，单一频率允差±10%。 10.2、调制频率范围：0～150Hz，单一频率允差±10%。 10.3、波形 载波：双向方波，脉宽50μs～250μs，允差±10％； 调制波形有正弦波、方波、三角波、指数波、锯齿波、尖波、等幅波。 10.4、调制方式有连续、断续、间歇、变频交替调制。 10.5、肢体电刺激处方60个。 ★10.6、输出电流不大于100mA，分0～99级可调（负载电阻500Ω）。 ★10.7、加热电极板表面温度范围：38℃～55℃，分六档可调，允差±15%。 10.8、中频治疗时间20min和30min可选，治疗时间完毕，具有音响提示，并停止输出，允差±1min。 10.9、中频调幅度范围：0%、25%、50%、75%、100%，允差±5％。 11、干扰电性能 11.1、工作频率：4kHz，允差±10％。 11.2、调制频率：0.125Hz，允差±10％。 11.3、差频频率范围：8Hz，16Hz，24Hz，32Hz，40Hz，48Hz，64Hz，80Hz，96Hz，112Hz，允差±10％或±1Hz取较大值。 11.4、调幅度：0%、100%，允差±5％。 11.5、输出电流：在500Ω的负载下，每路输出电流不大于100mA。分0～99级可调，步进1。 11.6、输出电流稳定度不大于10% 12、电源电压波动 电源电压波动±10%对刺激器的输出幅度、脉冲宽度或脉冲重复频率造成的影响，必须不大于±10%。 13、输出峰值电压：在开路条件下测量时，输出峰值电压不得超过500V。 14、运行：输出设定到最大值时，将输出端开路运行10min后再短路运行5min，治疗机应能正常工作。 15、电极板：电极板要选购具有第一类备案凭证的产品 | 台 | 1 |
| 44 | ▲吞咽神经和肌肉电刺激仪 | 技术参数： 1、充电器输出直流12V，1.5A 2、主机尺寸：长70 mm，宽132 mm，高20 mm，允差±10mm。 3、便携式双通道 4、电极分离技术：肌电检测和电刺激使用同一根电极线 5、电极脱落检测功能 6、低电压报警功能 ★7、5种模式：肌电检测模式、触发电刺激、手动电刺激、电刺激模式、多媒体反馈训练。 8、肌电检测 8.1反馈阈值 反馈阈有效值：10μV～1000μV；； 示值准确度：误差不大于±10%或±2μV，两者取较大值 分辨率(测量灵敏度)： 1μV。 9、触发电刺激模式（ETS） 频率：2Hz～100Hz可调，级差1Hz；允差±0.5Hz或±10%取大值； 阈值：10μV～1000μV，级差1μV；允差±10%或±2μV取较大值； 持续时间：1s～10s可调，级差0.1s，允差±10%； 延时时间：0～5s可调，级差0.1s，允差±0.05s或允差±10%取大值； 上升时间：0～5s可调，级差0.1s，允差±0.05s或允差±10%取大值； 下降时间：0～5s可调，级差0.1s，允差±0.05s或允差±10%取大值； 脉冲宽度：50μs～450μs，级差10μs，允差±10%； 输出峰值电流：0～60mA可调，0～10mA，级差1mA；10mA～30mA，级差0.5mA；30mA～60mA；级差0.1mA；允差±2mA或±10%取大值。 10、电刺激模式（NMES） 机内共有4个固定处方，8个自定义处方，自定义可设定参数如下： 频率：2Hz～100Hz可调，级差1Hz；允差±0.5Hz或±10%取大值； 持续时间：1s～20s可调，级差0.1s，允差±10%； 间隔时间：1s～20s可调，级差0.1s，允差±10%； 上升时间：0～10s可调，级差0.1s，允差±0.05s或允差±10%取大值； 下降时间：0～10s可调，级差0.1s，允差±0.05s或允差±10%取大值； 脉冲宽度：50μs～450μs，级差10μs,允差±10%； 输出峰值电流：0～60mA可调，0～10mA，级差1mA；10mA～30mA，级差0.5mA；30mA～60mA；级差0.1mA；允差±2mA或±10%取大值。 治疗时长：1min～60min可调，级差1min，允差±1min。 11、 手动电刺激模式（MAMUAL） 频率：2Hz～100Hz可调，级差1Hz；允差±0.5Hz或±10%取大值； 脉冲宽度：50μs～450μs，级差10μs,允差±10%； 输出峰值电流：0～60mA可调，0～10mA，级差1mA；10mA～30mA，级差0.5mA；30mA～60mA；级差0.1mA；允差±2mA或±10%取大值。 12、多媒体反馈训练可连接电视进行互动练习 | 台 | 1 |
| 45 | 言语训练卡片 | 规格(mm)：490×320×170，允差：±10％ 言语卡片1套 小镜子 1个 小毛巾 1个 资料册 （一套共五本） 儿童早教机 1个 用途：用于失语症患者恢复对言语的认知感知训练 材质：书本、塑料 结构形式：言语卡片、小镜子、小毛巾、早教机 | 台 | 2 |
| 46 | 认知障碍康复评估训练系统(软件) | 1、系统模块：病历管理、评估、量表评估、康复训练、存盘记录、系统简介。 2、病历管理： a、包括病例登记、病例修改、病例记录、病例查询四大功能。 b、多种病例查询方式，可存储500万患者病例。 c、选中病例后可直接进入评估或者训练，结束后可看到评估或训练结果。 d、可查看历次评估记录和结果，可查看历次训练记录和训练效果。 3、评估： a、评估包括：“听指令点击”、“听指图”、“听指数字”、“听指计算”、“事件推理”、“自发语言”六部分诊断并得出评估结果，结果包含患者不少于11种能力的水平：定向能力、注意能力、语言表达、听理解、看理解、命名、执行能力、记忆能力、计算能力、日常知识以及推理能力。 b、详细检查结果：分别显示“项目评分”、“功能直方图”、“结果分析”、“直方图”。项目评分包括“听指令点击”、“听指图”、“听指数字”、“听指计算”、“事件推理”、“自发语言”六大部分，结果分析显示患者定向能力、注意能力、语言表达、听理解、看理解、命名、执行能力、记忆能力、计算能力、日常知识以及推理能力的水平。评估结果可在病例管理查看，打印，回放答题过程。 4、量表评估：包含常用认知能力评估量表，中文简易智能状态检查表（MMSE） 修订的长谷川智力量表、简易智力测试量表（AMT）、感知认知障碍评价表等，可扩展使用目前最流行量表，以及常用量表的最新版本，可持续更新增加。 5、康复训练： a、认知康复平台：通过对语言能力、推理能力、记忆能力、计算能力、结构能力、专注能力、定向能力7种方式进行训练。 b、康复训练：通过对定向能力、结构能力，记忆能力、专注能力、计算能力和推理能力6个方面31种方式进行训练。 6、康复知识库：患者或者家属可以通过康复知识库学习相关康复知识，以及后续注意事项，康复知识库支持维护，可由医生定期维护新的康复知识，供患者或者技术学习。 7、软件系统数据备份：自动备份、手工备份与恢复。 8、支持单屏或双屏操作、触屏操作。 9、具有和院方HIS系统对接能力，可根据院方需求定制对接服务。 10、系统默认发音为标准普通话，用户可根据需要，定制方言服务。 11、系统包含认知障碍疾病的分类及其各种语言障碍疾病的产生原因、病变部位等。 12、评估和训练内容可由医师根据患者具体情况自由定制，以适合不同情况，提高训练效果和评估准确度。 13、系统参数设置可定制操作，方便医师使用。 14、评估题目和训练题目支持维护，可随时增加新的或删除旧的训练题目。 15、训练康复平台中游戏可维护扩展。 16、具备已登记病人信息修改功能，方便下次康复训练使用。 | 套 | 1 |
| 47 | ▲电脑恒温电蜡疗仪 | 产品参数 1、交流电压220V，频率50Hz； 2、设备最大功率：2700VA±10%； 3、设定温度范围：1～99℃可调。 a)浸蜡温度设定范围：1～57℃可调，级差±1℃； b)熔蜡温度设定范围：58℃～99℃可调，级差±1℃； c)恒温箱温度范围：46℃～80℃可调，级差1℃； d)温度保护：双重温度保护，并有声音提示。 4、熔蜡箱容积：140L，允差±10%； 5、石蜡熔点：48～55℃； 6、外形尺寸：1322×700×1157mm,允差±10%； 8、蜡饼数：共计12层，4盘递增，最多可出大中小蜡饼18块。 ★9、断电记忆：蜡疗仪断电半小时内，再上电，恒温功能可记忆；制饼时化蜡状态可记忆。 10、制蜡工作程序： a）有自动、手动两种工作程序； b）自动工作程序下，根据外界温度，自动选择外界温度较高模式和外界温度较低模式。手动工作程序下，可自行选择外界温度较高模式和外界温度较低模式。 11、石蜡过滤装置：双重过滤方式：侧滤，滤网规格≥50目。 12、饼厚度： a)蜡饼厚度分3级可调； b)1级，蜡饼平均厚度8mm，允差±2mm； c)2级，蜡饼平均厚度13mm，允差±2mm； d)3级，蜡饼平均厚度18mm，允差±2mm。 ★13、制蜡工作模式： a)正常制蜡：机器按照熔蜡、排蜡、成饼顺序自动工作； b)预约制蜡：机器按照预约的时间完成制饼模式； c)快速制蜡：在熔蜡箱有足够蜡液的情况下选择此模式。 | 台 | 1 |
| 48 | ▲红外光灸疗机 | 1、安全类型：I类，B型； 2、电源：AC220V 频率：50Hz； 3、额定输入功率：1500VA； 4、主机外形尺寸：长455mm，宽405mm，高980mm，允差±100mm； 5、治疗头尺寸：直径200mm，高度400mm，允差±30mm； 6、支架高度调节范围：460mm～1400mm，允差±30mm； 7、显示方式：数码管显示； ★8、红外光波长范围580nm～1050nm； 9、红外光治疗光功率输出最大10W，允差±2W； 10、红外光光疗档位1-3档可调； 11、光疗频率6档可调：on、60Hz、50Hz、25Hz、10Hz、5Hz，其中on为常亮； 12、艾灸加热温度100℃—160℃可调，允差±10℃，级差10℃； 13、工作时间1min-99min可调，级差1min，允差±60s，开机默认30min； ★14、艾灸装置温度保护功能：设备具有两路独立的温度保护装置，当达到治疗温度时，第一路保护装置动作，切断加热输入。当第一路保护装置失效时，治疗温度超过60℃，第二路保护装置动作切断加热电源； 15、连续工作时间应不少于4小时； 16、治疗温度不超过60℃； 17、工作噪音≤60dB(A)； 18、具有防倾倒保护功能； | 台 | 10 |
| 49 | 熏蒸治疗机 | 1、电源电压：交流电压220V，频率50Hz。 2、额定输入功率：2300W。 3、微电脑控制操作系统，7寸液晶触摸屏。 4、外形尺寸：长780mm，宽640mm，高1250mm。 5、操作台离地面高度：960mm，允差±5mm。 6、预加热时间：≤15min(水量适中1.8L)。 7、工作温度功率设定范围：根据加热功率单区分550W～1050W，1-6档可调。 8、具有三维立体喷头旋转方向：喷头水平旋转角度360°，喷头上下旋转角度110°，喷杆横向调节角度110°。 9、治疗时间控制：可在1～99min内设定，允差±30s；治疗时间达到设定时间时，有蜂鸣提示音，加热装置自动断电。 10、设置预热温度，70-99℃可调 11、运行模式：连续运行 12、单锅加液量为3L。 ★13、自动控制废液的排放，同时治疗两个病人，蒸汽量和温度都可以保证，不容易堵塞，不喷水。 14、具有自动漏电保护、自动防干烧功能。 15、红外测温技术，在熏蒸过程中实时监测皮肤表面温度，防止烫伤。 | 台 | 2 |
| 50 | 熏蒸治疗机 | 1、电源电压：交流电压220V，频率50Hz。 2、额定输入功率：3200W。 3、微电脑控制操作系统，具有自动定时、自动控温、自动漏电保护、过载保护、预热功能，治疗结束自动提示。 4、外形尺寸：长1200mm，宽1200mm，高1130mm，允差±10%。 5、治疗机治疗时间控制：治疗总时间可在1～99min内设定，允差±30s，治疗时间达到设定时间时，有蜂鸣提示音，加热装置自动断电。 6、治疗机温度：功率控制，12档可调。 7、上水方式:手动,单区加液量：5L。 8、单个熏蒸舱可同时满足手、足中药汽化熏蒸。 ★9、三组熏蒸舱，三组蒸汽发生器，三组电控系统，三组消毒系统，每组可独立操控也可同时工作，进行熏蒸。 10、加热方式为厚膜管状加热器。 11、防干烧装置：当蒸汽发生器无液体时，不能加热，并有提示信息。 ★12、臭氧杀菌消毒： a.开启臭氧消毒功能10min，臭氧浓度应不低于40mg/m³； b.正常工作是臭氧气体外泄露量应不大于0.16mg/m³。 三区独立控制，时间1-99min可调。 13、具有MP3音乐播放功能（配备U盘）。 | 台 | 2 |
| 51 | 电针治疗仪 | 1、治疗仪额定输入功率：11VA。 2、输出波形：连续波、断续波、疏密波。 3、连续波： a）连续波频率：0.8Hz～100Hz分11档可调，允差±15％； b）脉冲宽度：0.5ms±0.1ms； 4、断续波：断续周期：6s，允差±10％。 5、疏密波：疏、密波变换周期：6s，允差±10％。 6、输出脉冲强度 a）毫针电极（额定负载阻抗250Ω），输出强度为0～12V，允差±20％； b）皮肤电极（额定负载阻抗500Ω），输出强度为0～38V，允差±20％； c）加强电极（额定负载阻抗500Ω），输出强度为0～44V，允差±20％。 7、输出通道：6路输出。 8、治疗时间：10min、15min、20min、25min、30min、40min、50min、60min八档可调，允差±10％。 | 台 | 4 |
| 52 | ▲平衡功能训练及评估系统 | 1、测试平台外形尺寸：（长）950mm×（宽）770mm×（高）1000mm，允差±10%； 2、操作台外形尺寸：（长）790mm×（宽）700mm×（高）1900mm，允差±10%； 3、扶手杆调节高度0～250mm，允差±5%； 4、配置2个固定脚轮和1个快插式可拆卸万向脚轮方便转移整机。 ★5、情景互动模式训练：产品集成了热力球、空中追逐、太空飞翔等十种以上游戏训练模式，让患者在娱乐中得到康复训练。 6、系统配置训练评估报告：根据患者训练的数据，生成整体的评估报告，反应出患者治疗的情况，并支持打印功能。 7、训练方式：单脚站立、双脚站立、闭眼站立、睁眼站立、蹲、起立等常用的训练模式。 ★8、具有足底压力分析及平衡稳定性测试功能 9、额定电源电压：220V 、频率：50Hz；额定功率：15VA 10、平衡板参数： 平衡板内部采用薄膜压力传感器，感知外在压力，主要参数如下： A)尺寸：长570mm，宽490mm，高25mm B)材料：复合材料 C)有效表面积：420×420mm D)传感器： (PCB)电极；传感器尺寸：7×7mm；传感器厚度：软板0.7mm，硬板2.0mm传感器数量：3600(60×60) E)温度范围：0℃～ 60℃ F)单个传感器承重：1～50 N G)传感器寿命> 1 000 000使用次数 H)采集频率高达200张图/秒 I)通信：PC / USB接口 J)最低操作系统Windows(XP、Vista,7) K)数据传输线长3m，允差±5% M）平衡板最大承重：136kg | 台 | 1 |
| 53 | 语言障碍康复评估训练系统 | 1、系统模块：档案、评估、训练、康复知识、系统设置、帮助、备份恢复、退出。 2、档案：包括登记、查询、修改、列表、卡片和训练记录。 a、登记：包括基本信息、利手检查、既往诊断、CT或MR检查。 基本信息：包括编号、姓名、就诊号、性别、出生日期、文化程度、家庭地址、联系电话、出生后首次学习的语言、病发前常用的语言、其次是什么语言。 利手检查：包括12种利手检查功能，写字、拿筷、剪刀、切菜、刷牙、提物、穿针、洗脸、划火柴、扫地、炒菜、持铁锤等。 既往诊断：包括语言疾病诊断、其他诊断、首次就诊主诉、病史、体格检查。 CT或MR检查：包括检查时间、语言诊断、康复方案、医院、主要时间。 b、查询：具有按照编号、姓名、性别、出生日期、就诊号、文化程度、家庭地址、联系电话、出生后首次学习的语言进行查询的功能。 c、修改：修改个人资料信息。 d、列表：以列表的形式显示已登记患者的完整信息，方便查找。 e、卡片：以卡片的形式显示已登记患者的关键信息，方便查找。 f、训练记录：显示患者的训练记录信息。 3、评估：包括开始评估、评估结果、量表评估、查找病人。 a、开始评估：选择评估题目，进行评估训练。 b、评估结果：显示评估结果。 c、量表评估：进行量表评估。 d、查找病人：查找病人功能。 4、训练：包括单项训练、常规训练、专项训练、教师出题、学生做题。 a、单项训练：数字、词组、词语、拼音、句子、短文、课文欣赏。 b、常规训练：视康复、听康复、语音康复、发音器官、口语表达。 c、专项训练：19种语言障碍处方。 d、教师出题：词语、词组、句子、短文。 e、学生做题：词语、词组、句子、短文。 5、康复知识：特殊教育、疾病介绍。 a、特殊教育：主要包括特殊儿童简介、智障儿童、聋儿三大部分。 特殊儿童简介：主要讲解智力障碍、视觉障碍、听觉障碍、严重情绪障碍、发育迟缓、学习障碍、肢体障碍、身体病弱、自闭症和多动症的概述、教育、生活相处。 智障儿童：主要讲解智障儿童存在的沟通障碍的训练方法、训练内容和常用的教育训练方法，康复训练的问与答。 聋儿：主要讲解聋儿听力语言康复、听觉、言语训练的方法及康复训练内容的问与答。 b、疾病介绍：主要讲解19种语言障碍的基本概念、产生原因及语言表现。 6、系统设置：包括单位、题目类型、题库、人员、参数、康复知识、游戏类型、评估量表、出题类别。 a、单位：包括医院名称、地址、电话和医院Logo。 b、题目类型：评估题目、训练题目。 评估题目：包括听力测验、视力测验、语音测验、口语表达和早期障碍评估。 训练题目：包括常规训练、单项训练和专项训练。 c、题库：用于维护评估题目和训练题目。用户可以增加、删除、保存题目。 d、人员：用于增加、修改、删除、保存人员信息。 e、参数：应用过程中的常用参数。 f、康复知识：用户维护康复知识模块。 g、游戏类型：维护游戏模块，用户可以根据需要进行增删改查。 h、评估量表：用于评估量表的维护。 i、出题类别：用于老师出题模块题目类别的维护。 7、备份恢复：讲解系统自动存盘信息，并可手动将系统数据存储于其他各盘中，电脑出现问题时可手动恢复数据功能。 8、退出：退出本系统功能。 9、19种语言障碍处方 a、失语症：Broca失语、Wernicke失语、传导性失语、经皮质运动性失语、经皮质感觉性失语、经皮质混合性失语、完全性失语、命名性失语。 b、构音障碍：运动性构音障碍、器质性构音障碍。 c、听觉障碍：听觉障碍(获得语言前)、听觉障碍(获得语言后)。 d、智能障碍：轻度智能障碍、中度智能障碍、重度智能障碍。 e、其它：儿童语言障碍、纯词哑、纯词聋、记忆力障碍。 10、检查结果：分别显示“表一听检查结果”、“表二视检查和语音检查结果”、“表三口语表达结果”、“直方图”、“口语检查结果”、“能量图和声调图”的结果。 | 台 | 1 |
| 54 | 认知障碍康复评估训练系统 | 1、系统模块：病历管理、评估、量表评估、康复训练、存盘记录、系统简介。 2、病历管理： a、包括病例登记、病例修改、病例记录、病例查询四大功能。 b、多种病例查询方式，可存储500万患者病例。 c、选中病例后可直接进入评估或者训练，结束后可看到评估或训练结果。 d、可查看历次评估记录和结果，可查看历次训练记录和训练效果。 3、评估： a、评估包括：“听指令点击”、“听指图”、“听指数字”、“听指计算”、“事件推理”、“自发语言”六部分诊断并得出评估结果，结果包含患者不少于11种能力的水平：定向能力、注意能力、语言表达、听理解、看理解、命名、执行能力、记忆能力、计算能力、日常知识以及推理能力。 b、详细检查结果：分别显示“项目评分”、“功能直方图”、“结果分析”、“直方图”。项目评分包括“听指令点击”、“听指图”、“听指数字”、“听指计算”、“事件推理”、“自发语言”六大部分，结果分析显示患者定向能力、注意能力、语言表达、听理解、看理解、命名、执行能力、记忆能力、计算能力、日常知识以及推理能力的水平。评估结果可在病例管理查看，打印，回放答题过程。 4、量表评估：包含常用认知能力评估量表，中文简易智能状态检查表（MMSE） 修订的长谷川智力量表、简易智力测试量表（AMT）、感知认知障碍评价表等，可扩展使用目前最流行量表，以及常用量表的最新版本，可持续更新增加。 5、康复训练： a、认知康复平台：通过对语言能力、推理能力、记忆能力、计算能力、结构能力、专注能力、定向能力7种方式进行训练。 b、康复训练：通过对定向能力、结构能力，记忆能力、专注能力、计算能力和推理能力6个方面31种方式进行训练。 6、康复知识库：患者或者家属可以通过康复知识库学习相关康复知识，以及后续注意事项，康复知识库支持维护，可由医生定期维护新的康复知识，供患者或者技术学习。 7、软件系统数据备份：自动备份、手工备份与恢复。 8、支持单屏或双屏操作、触屏操作。 9、具有和院方HIS系统对接能力，可根据院方需求定制对接服务。 10、系统默认发音为标准普通话，用户可根据需要，定制方言服务。 11、系统包含认知障碍疾病的分类及其各种语言障碍疾病的产生原因、病变部位等。 12、评估和训练内容可由医师根据患者具体情况自由定制，以适合不同情况，提高训练效果和评估准确度。 13、系统参数设置可定制操作，方便医师使用。 14、评估题目和训练题目支持维护，可随时增加新的或删除旧的训练题目。 15、训练康复平台中游戏可维护扩展。 16、具备已登记病人信息修改功能，方便下次康复训练使用。 | 台 | 1 |
| 55 | 肌力训练弹力带 | 规格(mm)：29mm×120mm×700mm 用途：全身各主要肌肉力量训练 训练者可以跟据患者肌力的实际状况选择合适的 弹力带进行练习; 弹力绳分3种：1、弹力绳（蓝）6mm 2、弹力绳（红）8mm 3、弹力绳（黑）10mm | 套 | 4 |
| 56 | 体操棒与抛接球 | 规格(mm)：400×400×1020 体操棒规格(mm)：Φ29×1000 体操棒数量： 5个 抛接球直径(mm)：不小于Φ250抛接球数量： 4个 用途：通过带棒做操和抛接球活动，改善上肢活动范围， 提高肢体协调控制能力及平衡能力。 | 套 | 2 |
| 57 | 站立架 | 肘部垫尺寸280mm*80mm*40mm 肘部垫额定承载质量kg：80 臀部垫和绑带额定承载质量kg：135 规格(mm)：1420×930×1080 用途：截瘫、脑瘫等站立功能障碍患者站立训练，也可预防改善骨质疏松、压疮、心肺功能降低等 | 个 | 2 |
| 58 | 防压疮乳胶垫 | 1.技术要求及主要规格参数 1.1 尺寸：1900mm*900mm，适用于标准病床，还可以根据特殊病床订制需要尺寸； 1.2 床垫厚度≥11cm； #1.3 无电源、气源需求； #1.4 床垫海绵双层设计，内芯材质为聚氨酯海绵和记忆棉，正反两面双用设计； 1.5 正面根据人体受力面积不同，采用不同大小方块，能够有效分散压力，方块间隙有利于空气交换流动，保证床垫通风透气减轻压力导致的压疮风险； 1.6 背面三角槽设计，病床调整床头角度时更加贴合床面，翻转后背面也可以使用； 1.7 适用于CPR,X-线兼容； *1.8外套四面弹力全防水透气，面料仿人体皮肤设计，防水、防污、防血渍，平滑且有张力，能顺应减压垫分散压力与摩擦力，便于使用者移动。 1.8.1 外套有耐水渗透性第三方测试报告。 1.8.2 外套有抗菌性能第三方检测报告。 1.8.3 外套有耐水洗第三方检测报告，90度水温，120度烘箱烘烤10分钟不缩水、无破裂。 1.8.4外套有织物克重和拉伸性能第三方检测报告，其克重是271g/m²，四面拉伸性能。 1.8.5外套有透气率第三方检测报告，透气率是0.06742cm³/s/cm2。 1.8.6外套底面为防滑、加厚耐磨材料，减少可能会被床板磨损风险。 1.9外套底面为防滑、加厚耐磨材料,减少可能会被床板磨损风险； 1.10外套内有白色内层，方便用于稽查，让污渍容易被发现； 1.11 外套可拆洗，可以水洗，机洗，可用消毒液浸泡毛巾擦拭消毒，亦可采有紫外线照射或臭氧消毒方式进行方便清理； 1.12床垫具有自动回弹功能（承重≥220KG）； 2.主要配置 2.1 床垫内芯1个 2.2 全包防水透气外套1张 2.3 半包防水透气床罩1张 | 张 | 2 |
| 59 | 多关节主被动训练仪（床旁下肢） | 1、电源：额定电压a.c.220V，额定频率50Hz，额定输入功率：185VA。 2、外形尺寸：1450×600×1560mm，允差±10%。 3、牵拉绳长度：750mm，允差±10%； 牵拉绳调节部件长度调节范围：0～270mm，允差±10mm； 牵引绳承受重力：500N，允差±10%。 4、显示方式：8吋液晶触摸显示屏。 5、对接功能：具备与床对接功能。 6、屏幕水平方向：0°～180°可调，允差±10%； 下肢训练部分伸缩调节范围：0～150mm，允差±10%； 立杆伸缩调节范围：0～150mm，允差±10%。 ★7、主动模式：提供力矩（主动阻力矩）：1～15N·m，允差±5%，分15档设定，步进为1N·m。在训练过程中显示屏显示当前的速度、训练时间和阻力；训练结束后显示训练结果。 ★8、被动模式： a）训练时间调节范围：1～60min，允差±30s，步进1min，默认20min； b）训练速度调节范围：5～55rpm，允差±5rpm，步进1rpm，默认20rpm； c）运动方向：正、逆两种，在训练过程中可以改变方向； d）电机输出：高、中、低3档（允差±20%）； e）痉挛功能：可选择开启或关闭，训练结束后显示痉挛次数； f）痉挛后方向：固向、变向两种，可调节痉挛后旋转方向与原方向一致或相反。 9、训练结果显示：训练结束时显示锻炼时间、主动时间、左平衡比例、右平衡比例、被动时间、痉挛次数、卡路里、距离。 10、训练仪工作噪音≤60dB（A）。 | 台 | 1 |
| 60 | 医用诊疗床（PT床） | 1、产品表面及手指可触及的隐蔽处，无锐利的棱角、毛刺，无针孔、起泡、起皮、脱落和明显划伤。 2、医用诊疗床床垫外形饱满圆滑，缝合线迹上下吻合，线路顺直、整齐、平服、牢固、针距一致。 3、滚口粗细均匀，缝合弧形流畅，叉角虎口平服。 名称 XY-71 外形尺寸(长×宽×高) （单位：mm；允许误差：±50mm） 1910×1240×490 额定负载KG 135 | 张 | 6 |

注：▲符号产品为核心产品。

三、商务要求：

- 交货期、交货地点

  - 交货期: 签订合同后30日历天内。

  - 交货地点：由中标人免费运送到采购人指定地点。

- 验收方式

2.1.  货物到达现场后，中标人和采购人共同清点、检查外观，双方签字确认。

2.2.  中标人应保证货物到达采购人所在地完好无损，如有缺漏，由中标人负责调换、补齐。

2.3.  中标人应提供完备的技术资料、装箱单和合格证等。

- 质量保证期及售后服务

  - 质量保证期

设备质保期≥3年，厂家负责保修，终身维护。接到用户维修通知后，2小时内作出响应，并在4小时内派员到达用户现场实施维修。

  - 售后服务

（1）在产品保修期内，提供全免费保修，保修期后只能收取维修材料成本费免费维修与更换故障/缺陷部件；

- 付款方式

合同签订后，采购方支付合同金额的50%，设备供货后支付合同金额的30%，设备安装完成并通过采购方验收后支付合同金额的17%，剩余合同金额的3%做为质保金，质保期结束后无质量问题一次付清。

- 培训

中标人针对采购方出具培训计划，对设备的使用、维护、故障排除等进行免费现场技术培训，使用过程中若出现任何问题卖方及时给予解答，必要情况中标人单位工程师或产品制造商工程师需到场指导，直到采购方可正确独立操作。

- 履约保证金：无

# 第四章 合同文件

合同条款及格式

合同编号：

秦安县中医医院救治能力提升项目专用设备采购项目

项目名称：秦安县中医医院救治能力提升项目专用设备采购项目

采购方：秦安县中医医院

供应商：

代理商：甘肃正隆工程招标代理有限责任公司

签署日期：       年   月　日

服务期限：       年   月  日至     年   月   日

1.定义

本合同中的下列术语应解释为：

1.1“合同”系指买卖双方签署的、合同格式中载明的买卖双方所达成的协议，部分括所有的附件、附录和构成合同的其它文件。

1.2“合同款”系指根据合同约定，乙方在完全履行合同义务后甲方应付给乙方的款项。

1.3“人员”系指作为雇员由乙方所雇佣并被分配执行服务或其任何部分的人员。

1.4“成果”系指乙方根据本合同规定须向甲方提供的项目建设成果及服务成果。

1.5“服务”系指由乙方根据合同所实施的工作。

1.6“甲方”系指与中标人签署服务合同的单位（含最终用户），即买方。

1.7“乙方”系指根据合同约定提供服务的中标人，即卖方。

1.8“天”系指日历天数。

2.服务内容

2.1乙方所有任务执行在不违反且不低于《秦安县中医医院救治能力提升项目专用设备采购项目招标文件》中要求的工作任务的前提下，按照《秦安县中医医院救治能力提升项目专用设备采购项目方案》（中标方案，下同）要求，完成《秦安县中医医院救治能力提升项目专用设备采购项目方案》中的建设任务，满足有关指标要求。

2.2甲方要求乙方提供本合同所要求完成的任务，并达到相应的水平。具体部分括硬件基础设施建设、和相应的服务配套。

2.3乙方按照《秦安县中医医院救治能力提升项目专用设备采购项目方案》要求的时间按时完成项目建设的各项内容并提供相应的服务，达到相应水平。

3.服务地点、时间及人员

3.1服务地点和时间

3.1.1乙方为甲方提供的服务期间为      年    月   日到      年    月    日。服务地点：根据项目建设的实际情况确定。

3.2服务人员要求：人员配置要求必须满足项目建设及服务要求。

4.权利和义务

4.1甲方的权利和义务

4.1.1甲方有权指派专门人员或者单位对乙方的工作进行全程监督管理。

4.1.2甲方有权得到符合合同要求的所有服务。

4.1.3甲方应按合同约定向乙方支付服务费用。如乙方服务未达到合同要求，甲方有权拒付未达要求部分的款项。

4.1.4甲方有权要求乙方提供与相关服务内容有关的相关信息

4.1.5乙方完成所有协议约定内容后，甲方根据项目实施情况出具的客观公正的书面用户验收意见。

4.2乙方的权利和义务

4.2.1投标人具有较强的本地化服务能力，以保证秦安县中医医院救治能力提升项目专用设备采购项目正常运行和管理。

4.2.2合作过程中乙方应指派专门的业务负责人负责合作事项的全程沟通及协调工作。

4.2.3乙方应遵守甲方关于合作事项的各项管理规定，及时报告工作进度，在规定时间内完成相应的项目建设工作。

4.2.4甲方在工作质量、工作进度、工作内容等方面提出意见及建议，乙方应及时响应并有效改进。

4.2.5未经甲方批准，乙方不得将在本合同服务内容的任何部分分配或分部分给其他任何人或公司。任何未经甲方批准的转部分行为均视为违约。

5.合同总价及支付方式

5.1本合同总价为￥　　　　元（大写：人民币　　　　　　）。

5.2．具体付款方式如下：

货物运送到采购人规定的地点，安装调试并经验收合格后付合同总金额的100%。

5.2.4质保金在质保期     年无质量问题一次付清；

5.3乙方同意甲方支付款项需在财政资金拨付到位后及时支付，乙方需提供符合甲方财务规定的同等金额发票；如果乙方的开户银行和/或账号发生变更，应在本合同规定的相关付款期限前10天，以书面的形式通知甲方此种变更。如因乙方未及时通知或通知有误而影响甲方支付本合同款项，甲方将不承担逾期付款的任何责任。

6.违约责任

6.1乙方违反其服务条款时，甲方有权要求乙方在　5　天内予以改正，逾期不改的，甲方有权每日按照合同总金额的0.3%收取乙方违约金，违约金从保证金中直接扣除。当以上情况持续30天或以上时，甲方有权终止合同，乙方必须将全部服务资料移交甲方，并在合同终止之日起10天内，配合甲方做好服务交接工作，甲方有权追回未完成合同项目的款项，并有权对由此引起的损失要求乙方予以赔偿。

6.2因乙方行为违反法律规定产生引起的民事和刑事责任由乙方承担。

6.3因乙方行为侵害第三方权益的，责任和相关损失由乙方承担。

6.4乙方未及时完成项目建设及服务任务，每迟一天，甲方有权按照合同金额0.5%收取违约金。

6.5乙方未及时完成项目建设任务，逾期超过15天，甲方有权终止合同，乙方赔付合同金额30%的损失，并全额退还甲方已经支付的合同款项。

6.6乙方违反保密规定，全部责任由乙方承担，并需赔偿甲方由此引起的损失。

7.知识产权

7.1本合同实施过程中和实施结果产生所有成果的知识产权属于甲方独有，即甲方拥有独有的完全使用权和所有权。

7.2乙方应保证在为甲方提供任何产品、服务时，不侵犯任何第三方权益。如果任何第三方提出与乙方提供的任何产品、服务有关的侵权指控，乙方须与第三方交涉并独自承担因此发生的一切法律责任和费用。

8.保密条款

8.1自合同签订之日起，乙方有责任对甲方提供的各种文件（服务内容、资料、报告）、工作业务信息、中间过程数据、结果数据进行保密，未经甲方书面批准不得提供给任何第三方。如有违反部分括故意泄露、管理不善、过失等原因造成的泄露，均视为乙方未执行好保密措施，乙方应承担相应的法律责任。此保密义务不因合同的终止而免除。

8.2乙方应采取有效措施对甲方提供的资料和数据实施合乎规定（该类规定部分包括但不限于相关的保密法律、法规、规定、通知等）的保密处理措施，并对此负责。

8.3乙方有义务遵守和配合执行甲方的保密管理规定与保密措施，并在项目实施完成后，归还甲方提供的全部资料。

9.服务质量考核条款

9.1甲方依据《秦安县中医医院救治能力提升项目专用设备采购项目建设方案》和相关的项目验收要求对乙方提供的服务及项目建设成果进行考核验收。如果乙方没有满足项目建设及服务质量承诺的要求，乙方除应采取补救措施外，甲方有权要求乙方给予一定的赔偿。

9.2乙方定期向甲方提交书面服务工作总结报告，至少每周一次工作进度简报，至少一个月一次工作报告，并接受甲方至少两次评审部分括至少一次中期工作评审和成果鉴定评审。

10.不可抗力

10.1如果双方中任何一方遭遇法律规定的不可抗力，致使合同履行受阻时，履行合同的期限应予延长，延长的期限应由双方协商确定后达成书面协议。

10.2受事故影响的一方应在不可抗力的事故发生后尽快书面形式通知另一方，并在事故发生后5天内，将有关部门出具的证明文件送达另一方。

10.3不可抗力使合同的某些内容需要变更时，双方应通过协商在5天内达成进一步履行合同的协议，因不可抗力致使合同不能继续履行的，合同终止。乙方提交已经完成的成果，并退还未完成部分的合同款项。

11.合同争议的解决

11.1因合同履行中发生的争议，合同当事人双方可通过协商解决。协商不成的，提请甲方所在地的仲裁委员会仲裁。

11.2仲裁裁决应为最终裁决，当事人一方在规定时间内不履行仲裁机构裁决的，另一方可以申请人民法院强制执行。

11.3仲裁费用和诉讼费用除仲裁机构和法院另有裁决外，应由败诉方负担。

11.4在仲裁期间，除正在进行仲裁的部分外，本合同其它部分应继续执行。

12.违约解除合同

12.1乙方未能在合同规定的期间或甲方同意延长的期间内提供全部或部分服务,或在本合同履行过程中有腐败和欺诈行为的，甲方可向乙方发出书面通知，并部分或全部终止合同。同时保留向乙方追诉的权利。“腐败行为”是指提供/给予/接受或索取任何有价值的东西来影响甲方在合同签订、履行过程中的行为；“欺诈行为”是指为了影响合同签订、履行过程，以谎报事实的方法，损害甲方的利益的行为。

12.2在甲方部分或全部解除合同之后，甲方在全部或部分购买与未交付的服务类似的服务时，乙方应承担甲方购买类似服务而产生的额外支出。部分解除合同的，乙方应继续履行合同中未解除的部分。

13.破产终止合同

13.1如果乙方破产或无清偿能力，甲方可在任何时候以书面形式通知乙方，提出终止合同而不给乙方补偿。该终止合同将不损害或影响甲方已经采取或将要采取的任何行动或补救措施的权利。

14.合同修改

14.1甲方和乙方都不得擅自变更本合同，但合同继续履行将损害国家和社会公共利益的除外。如必须对合同条款进行改动时，当事人双方须共同签署书面文件，作为合同的补充，并报同级政府采购监督管理部门备案。

15.通知联络

15.1本合同任何一方给另一方的通知，都应以书面形式发送，而另一方也应以书面形式确认并回复对方。

15.2甲方和乙方需各自选派人员作为联络人，负责双方之间的日常联络工作。任何一方如需更换联络人，应以书面形式通知对方。

15.3甲方同意由甲方的联络人接受乙方提供的合同项下的产品和服务，乙方同意由乙方的联络人承担本合同所规定的相关义务。

16.合同生效及其他

16.1本合同经甲乙双方及代理机构签字盖章后生效。

16.2本合同中所带的附件，具备合同本身同样的法律效力。

16.3本合同一式四份，其中，需方贰份，供方贰份。均具有同等法律效力。

双方在上述日期签署本协议。

注：本合同条款仅作为双方签订合同的参考，为阐明各方的权利和义务，经协商可增加新的条款。但不得与招标文件、投标文件的实质性内容相背离。

| 甲方（公章）： 地址： 电话: | 乙方（公章）： 地址： 电话： |
| --- | --- |
| 法定代表人 或委托代理人： 签字日期: 年 月 日 | 法定代表人 或委托代理人： 签字日期: 年 月 日 |
| 经办人: 签字日期： 年 月 日 | 联系人: 签字日期： 年 月 日 |
| 开户行： 账号： | 开户行： 账号： |

格式履约保函格式(注：在中标后如有需要开具履约保函[格式]

保函编号：

合同名称：

致：XXX（下称买方）

鉴于[卖方名称]（以下称卖方）已按   [合同名称] （编号：[合同编号]）（以下称“合同”）实施     [项目名称]；

且鉴于你方要求卖方通过经认可的银行向你方提交合同规定金额的银行保函，而且本行同意为卖方出具本不可撤销银行保函；

本保函的最高担保金额为人民币(小写)         元(大写：元整)。

在本保函的担保期间内，我方将在收到买方经法定代表人或其授权委托代理人签字并加盖公章的书面索赔通知后 5个工作日内，不争辩、不挑剔、不可撤销地向买方支付索赔款，直至本支付担保的最高担保金额。

我行放弃你方应先向卖方要求赔偿上述金额，然后再向本行提出要求的权力。

我行还同意：在你方和卖方之间的合同条件、合同项下的服务或合同文件发生变化、补充或修改后，我行承担本保函的责任也不改变；上述变化、补充或修改也无须通知我行。

本保函项下的权利不得转让。

本保函担保期间从年月日起至全部货物到货验收合格之日止。

本保函适用中华人民共和国法律。

担保人签字盖章：

地址：

银行名称：

日期：      年   月  日

- 第五章  投标文件格式

XXXXXX采购项目

包号：XXX

招标文件编号：

投标文件

投标人：（盖公章）

法定代表人或其授权代表：（签字）

日   期：          年           月           日

投标人郑重承诺：

对本卷所提供资料的真实性、准确性、有效性负全部责任。

投标文件目录

投标人应按下列名称、顺序、格式并依据“投标须知”中的要求编制投标文件：

1、资格部分

1.1资格证明文件

2、其他部分

2.1商务标文件

2.2技术标文件

2.3其他部分（如果有）

- 1、资格部分

- 1.1、资格证明文件

- （一） 法定代表人证明书

法定代表人资格证明书（格式）

单位名称：

地    址：

姓名：             性别：     年龄：       职务：

系                                               的法定代表人。

特此证明。

法定代表人身份证复印件，正反面

投标人（盖公章）：

日         期：           年        月        日

- （二）法定代表人授权书

法定代表人授权书（格式）

本授权书声明：注册于            （省市）的                   （投标人名称）在下面签字的           为我司法定代表人代表本公司授权               （单位名称，如果有）的在下面签字的                      （授权代表的姓名、职务）为本公司的合法代理人，就招标编号为                     （招标文件编号，见封面）的                    （项目名称）的投标和合同签订(如果中标)，作为投标人代表以本公司的名义处理一切与之有关的事务。

本授权书于         年         月         日签字生效，特此声明。

委托代理人或被授权人身份证复印件，正反面

法定代表人签字（章）：

职    务：

单位名称（加盖公章）：

地    址：

授权代表签字：

职    务：

单位名称（加盖公章）：

地    址：

- （三）投标人资格证明文件

- 3.1、 经年检的营业执照副本复印件、税务登记证副本复印件、组织机构代码证副本复印件或三证合一的营业执照副本复印件、开户许可证复印件；（加盖公章）

- 3.2、 供应商须具有医疗器械经营许可证或医疗器械生产许可证或第二类医疗器械经营备案凭证；

- 3.3、投标人具有健全的内部财务管理制度，提供2021年或2022年财务审计报告或银行资信证明；

- 3.4、提供2023年以来任意一个月缴纳税收及缴纳社保的证明材料；

- 3.5、提供自公告之日起“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)查询结果截图、“信用甘肃”网站（www.gscredit.gov.cn）/（或供应商所属省份）网站及“信用中国（甘肃天水）”（本地企业提供）查询结果截图，加盖公章。

- 3.6、投标人须提供“中国裁判文书网”（http://wenshu.court.gov.cn）无行贿犯罪档案查询结果（网页截图）；

- 3.7、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录

致：（采购人）

我单位参与             （项目名称、包号、项目编号）的投标活动，我单位郑重声明：我方参加本次招标活动前三年内，在经营活动中无重大违法活动记录，符合《中华人民共和国政府采购法》规定的供应商资格条件，并在合同签订前后随时愿意提供相关证明材料。我方对此声明负全部法律责任。

特此声明。

投标人（盖公章）：

法定代表人或其授权代表（签字）：

日  期：

- 3.8、中小企业声明函（格式见附件）

- 2、其他部分

- 2.1商务标文件

- （一）投标函

投标函

致：XXXXXXXX（招标人）

根据贵方的招标文件编号为XXXXXX的XXXXXXXX采购项目的招标文件及补遗文件，我方已详细审核了全部招标文件及有关附件。我方完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权力。我方（授权代表全名）代表            （投标人名称）在此提交下列文件：

1、资格部分文件

1.1资格证明文件；

2、其他部分

2.1商务标文件；

2.2 技术标文件；

2.3 其他资料（如有）。

签字人以此书申明并同意：

1．我方保证遵守中华人民共和国有关招标投标的法律、法规和与招标投标有关的规定；自觉维护代理机构正常秩序；保证服从招标有关议程事项安排，服从招标有关会议现场纪律。若有违反，同意被废除投标资料并接受处罚。

2．我方以货物资金作为投标担保。在规定的开标时间后，我方保证遵守招标文件中有关担保的规定。

3．我方同意本投标有效期为自开标日后     天。在此期间内我方的投标有可能中标，我方将受此约束。如果在此期间内撤回投标或放弃中标资格，我方的投标担保将全部不予退还，给贵方造成的损失超过我方投标担保金额的，贵方还有权要求我方对超过部分进行赔偿。

4、我方承诺完全响应招标文件的合同条款详见附件一“合同条款实质性要求响应表”。

5. 我方承诺完全响应招标文件的技术条款详见附件二“技术要求实质性要求响应表”。

6. 我方承诺我司投标文件的技术要求完全与本《投标函》中的承诺一致，若有不一致，我方自动放弃中标资格。

7．如果我方中标，我方保证按招标文件的规定履行合同责任和义务。

8．我方保证在收到中标通知书后30日内，按规定提交履约担保。否则，贵方可取消我方中标资格。

9.一旦我方中标，我方保证在签订合同后，自收到买方供货通知后，在买方规定的时限内完成验收质保服务。

10．我方同意提供按照贵方可能要求的与其投标有关的一切数据或资料，完全理解贵方不一定接受收到的任何投标,且招标代理机构有权视投标报价情况单方面宣布招标失败或终止招标程序，并不作赔偿。

11．我方保证我方的投标满足招标文件全部实质性要求，投标文件内容无任何虚假。

1）若查有虚假，同意作无效标处理，并且不予退还投标担保；若中标之后查有虚假，同意贵方有权废除授标并且投标担保不予退还。

2）在贵方组织的投标文件审查中，如果贵方发现我方的投标存在重大偏离，同意贵方有权废除授标并且投标担保不予退还。

3）同意贵方按招标文件投标须知确定合同价。

12．与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

投标人（盖公章）：

地    址：                                             邮政编码：

法定代表人或其授权代表（签字）：                       职    务：

电    话：                                             传    真：

日    期：

- （二）投标报价一览表

XXXX采购项目

开标一览表

项目名称：

招标文件编号：

投标包号：                               金额单位：人民币元

| 投标人名称 | 投标总报价 | 交货期（天） |
| --- | --- | --- |
|  | ￥ |  |
| （大写）人民币 |  |  |

注：1、报价采用人民币报价,投标报价为总报价，包含货物的总价、运输、安装、调试、保险、验收、税金、人工费等一切费用。

2、投标总价是投标人完成全部承诺的责任和义务的报酬。

3、所有投标人必须按招标文件要求逐项报价。

4、请严格按此“开标报价一览表”格式填写相关内容。

投标人（盖公章）：

法定代表人或其授权代表（签字）：

日  期：

- （三）分项报价表

| 序号 | 货物名称 | 品牌、型号和规格 | 生产厂家 | 数量 | 单位 | 单价（元） | 总价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

1.如果按单价计算的结果与总价不一致，以单价为准修正总价。

2.如果不提供详细分项报价将视为没有实质性响应投标文件。

投标人（盖公章）：

法定代表人或其授权代表（签字）：

日  期：

- （四）投标人基本情况

投标人基本情况表

| 投标人名称 |  |  |  | 法定代表人 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 注册地址 |  |  |  | 邮政编码 |  |  |  |
| 联系方式 | 联系人 |  |  | 电话 |  |  |  |
|  | 传 真 |  |  | 网址 |  |  |  |
| 技术负责人 |  | 技术职称 |  | 电话 |  |  |  |
| 营业执照号 |  |  |  | 成立时间 |  |  |  |
| 组织结构 |  |  |  | 员工总人数： 人 |  |  |  |
| 注册资金 |  |  |  | 其中 | 高级职称人员 |  | 人 |
| 开户银行 |  |  |  |  | 中级职称人员 |  | 人 |
| 账号 |  |  |  |  | 初级职称人员 |  | 人 |
| 经营范围 |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注 | / |  |  |  |  |  |  |

投标人（盖公章）：

法定代表人或其授权代表 (签字)：

日期：   年   月    日

- （五）商务响应说明书

项目名称：

招标文件编号：

投标包号：

| - 序号 | - 招标文件商务要求 | - 投标人商务响应 | - 响应/偏离 | - 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 |  |  |  |  |
| - 2 |  |  |  |  |
| - ...... |  |  |  |  |

注：商务响应说明书内容至少应包括如下：

1. 完工期；

2. 启运和交货地点及运输方式；

3. 付款条件和付款方式；

4. 验收依据及验收方式；

如出现负偏离，视为无效投标文件。

投标人（盖公章）：

法定代表人或其授权代表 (签字)：

日期：   年   月    日

- （六）主要人员情况表

项目主要人员情况表

| 名称 | 姓名 | 职务 | 主要简历、经验及承担过的项目 |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目负责人 |  |  |  |
| 技术负责人 |  |  |  |
| …… |  |  |  |

提示：项目主要参与人员主要指：项目负责人，项目技术负责人，投标人应提供如果中标拟参与本项目的人员。

投标人（盖公章）：

法定代表人或其授权代表(签字或盖章)：

日  期：

- （七）按招标文件规定提交的其它所有商务要求资料。

- 2.2 技术标文件

- （一）技术方案及其他

按照招标文件的要求编制的技术方案，内容至少包括最终实现功能、质量保证和售后服务承诺等，供应商根据项目要求自行编写，格式不限。

- （二）技术规格响应表

项目名称：

招标文件编号：                                           投标包号：

| - 序号 | - 招标文件技术要求 | - 投标人实际响应内容 | - 响应/偏离 | - 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 |  |  |  |  |
| - 2 |  |  |  |  |
| - ...... |  |  |  |  |

注:  ⑴招标文件中的第三章“项目概况及技术要求”中所包含的技术内容，投标人应按照招标文件中的内容对应填写。

（2）招标人在技术规格中指出的货物/服务的标准以及参照的品牌或型号等相关技术参数说明仅起说明作用，并没有任何限制性。投标人在投标中可以选用替代标准、品牌或型号，但这些替代要实质上相当于或优于技术规格的要求。

（3）若投标人的重要参数优于第三章“项目概况及技术要求”中的技术要求，需在“响应/偏离”栏中特别标明“优于”，同时提供支持文件。提供的建设内容只能等于或优于招标文件要求，出现负偏离的视为达不到招标文件要求。

（4）若投标人的一般技术参数，根据负偏离的情况，按招标文件规定的评标办法评定，不允许出现负偏离的产品或负偏离超过招标文件规定无效投标评审项数的，按无效投标处理。

投标人（盖公章）：

法定代表人或其授权代表（签字)：

日期：   年   月    日

- （三）投标人提供的招标文件规定的其他技术要求证明材料

- 2.3 其他资料（如果有）

投标人需要提交的其他资料及证明材料。

- 第六章    附件

- 中小企业声明函（货物）

（非中小微企业不提供）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员  人，营业收入为  万元，资产总额为  万元【1】，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员  人，营业收入为  万元，资产总额为  万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

【1】“相关企业”的信息为上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填写。“相关企业”的信息应符合《中小企业划型标准规定》。

“企业名称”：参加采购活动的供应商（含联合体）。

“联合体协议”、“分包意向协议”应与本“声明函（货物）”内容相协调。

## 附件1：政府采购促进中小企业发展管理办法

《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知

财库〔2020〕46号

各中央预算单位办公厅（室），各省、自治区、直辖市、计划单列市财政厅（局）、工业和信息化主管部门，新疆生产建设兵团财政局、工业和信息化主管部门：

为贯彻落实《关于促进中小企业健康发展的指导意见》，发挥政府采购政策功能，促进中小企业发展，根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国中小企业促进法》等法律法规，财政部、工业和信息化部制定了《政府采购促进中小企业发展管理办法》。现印发给你们，请遵照执行。

附件：政府采购促进中小企业发展管理办法

财政部

工业和信息化部

2020年12月18日

《政府采购促进中小企业发展管理办法》

- 为了发挥政府采购的政策功能，促进中小企业健康发展，根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民 共和国中小企业促进法》等有关法律法规，制定本办法。

- 本办法所称中小企业，是指在中华人民共和国 境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的 中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。 符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动 中视同中小企业。

- 采购人在政府采购活动中应当通过加强采购需求管理，落实预留采购份额、价格评审优惠、优先采购等措施，提高中小企业在政府采购中的份额，支持中小企业发展。

- 在政府采购活动中，供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受本办法规定的中小企业扶持政策：（一）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货 物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；（二）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；（三）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》 订立劳动合同的从业人员。 在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制 造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本办法规定的中 小企业扶持政策。 以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小 企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微 企业的，联合体视同小微企业。

- 采购人在政府采购活动中应当合理确定采购项目的采购需求，不得以企业注册资本、资产总额、营业收入、从业人员、利润、纳税额等规模条件和财务指标作为供应商的资格要求或者评审因素，不得在企业股权结构、经营年限等方面对中小企业实行差别待遇或者歧视待遇。

- 主管预算单位应当组织评估本部门及所属单位政府采购项目，统筹制定面向中小企业预留采购份额的具体方案，对适宜由中小企业提供的采购项目和采购包，预留采购份额专门面向中小企业采购，并在政府采购预算中单独列示。

符合下列情形之一的，可不专门面向中小企业预留采购份额：

- 法律法规和国家有关政策明确规定优先或者应当面向事业单位、社会组织等非企业主体采购的；

- 因确需使用不可替代的专利、专有技术，基础设施限制，或者提供特定公共服务等原因，只能从中小企业之外的供应商处采购的；

- 按照本办法规定预留采购份额无法确保充分供应、充分竞争，或者存在可能影响政府采购目标实现的情形；

- 框架协议采购项目；

- 省级以上人民政府财政部门规定的其他情形。除上述情形外，其他均为适宜由中小企业提供的情形。

第七条 采购限额标准以上，200 万元以下的货物和服务采购项目、400 万元以下的工程采购项目，适宜由中小企 业提供的，采购人应当专门面向中小企业采购。

第八条 超过200万元的货物和服务采购项目、超过 400 万元的工程采购项目中适宜由中小企业提供的，预留该部分采购项目预算总额的 30%以上专门面向中小企业采购，其中预留给小微企业的比例不低于60%。预留份额通过下列 措施进行：

（一）将采购项目整体或者设置采购包专门面向中小企 业采购；

（二）要求供应商以联合体形式参加采购活动，且联合 体中中小企业承担的部分达到一定比例；

（三）要求获得采购合同的供应商将采购项目中的一定 比例分包给一家或者多家中小企业。组成联合体或者接受分包合同的中小企业与联合体内 其他企业、分包企业之间不得存在直接控股、管理关系。

第九条 对于经主管预算单位统筹后未预留份额专门 面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额项目中的非预 留部分采购包，采购人、采购代理机构应当对符合本办法规定的小微企业报价给予 6%—10%（工程项目为 3%—5%）的扣除，用扣除后的价格参加评审。适用招标投标法的政府采购工程建设项目，采用综合评估法但未采用低价优先法计算价格分的，评标时应当在采用原报价进行评分的基础上增加其价格得分的 3%—5%作为其价格分。 接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合 协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额 30%以上的，采购人、采购代理机构应当对联合体或者大中型企业的报价给予 2%-3%（工程项目为 1%—2%）的扣除，用扣除后的价格参加评审。适用招标投标法的政府采购工程建设项目，采用综合评估法但未采用低价优先法计算价格分的，评标时应当在采用原报价进行评分的基础上增加其价格得分的 1%—2%作为其价格分。组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。价格扣除比例或者价格分加分比例对小型企业和微型企业同等对待，不作区分。具体采购项目的价格扣除比例或者价格分加分比例，由采购人根据采购标的相关行业平均利润率、市场竞争状况等，在本办法规定的幅度内确定。

第十条 采购人应当严格按照本办法规定和主管预算单位制定的预留采购份额具体方案开展采购活动。预留份额的采购项目或者采购包，通过发布公告方式邀请供应商后，符合资格条件的中小企业数量不足 3 家的，应当中止采购活动，视同未预留份额的采购项目或者采购包，按照本办法第九条有关规定重新组织采购活动。

第十一条 中小企业参加政府采购活动，应当出具本办 法规定的《中小企业声明函》（附 1），否则不得享受相关中小企业扶持政策。任何单位和个人不得要求供应商提供《中小企业声明函》之外的中小企业身份证明文件。

第十二条 采购项目涉及中小企业采购的，采购文件应当明确以下内容：

（一）预留份额的采购项目或者采购包，明确该项目或相关采购包专门面向中小企业采购，以及相关标的及预算金 额；

（二）要求以联合体形式参加或者合同分包的，明确联合协议或者分包意向协议中中小企业合同金额应当达到的比例，并作为供应商资格条件；

（三）非预留份额的采购项目或者采购包，明确有关价格扣除比例或者价格分加分比例；

（四）规定依据本办法规定享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业 不得将合同分包给大型企业；

（五）采购人认为具备相关条件的，明确对中小企业在资金支付期限、预付款比例等方面的优惠措施；

（六）明确采购标的对应的中小企业划分标准所属行业；

（七）法律法规和省级以上人民政府财政部门规定的其 他事项。

第十三条 中标、成交供应商享受本办法规定的中小企业扶持政策的，采购人、采购代理机构应当随中标、成交结果公开中标、成交供应商的《中小企业声明函》。 适用招标投标法的政府采购工程建设项目，应当在公示 中标候选人时公开中标候选人的《中小企业声明函》。

第十四条 对于通过预留采购项目、预留专门采购包、 要求以联合体形式参加或者合同分包等措施签订的采购合 同，应当明确标注本合同为中小企业预留合同。其中，要求 以联合体形式参加采购活动或者合同分包的，应当将联合协 议或者分包意向协议作为采购合同的组成部分。

第十五条 鼓励各地区、各部门在采购活动中允许中小企业引入信用担保手段，为中小企业在投标（响应）保证、履约保证等方面提供专业化服务。鼓励中小企业依法合规通 过政府采购合同融资。

第十六条 政府采购监督检查、投诉处理及政府采购行政处罚中对中小企业的认定，由货物制造商或者工程、服务 供应商注册登记所在地的县级以上人民政府中小企业主管 部门负责中小企业主管部门应当在收到财政部门或者有关招标投标行政监督部门关于协助开展中小企业认定函后 10 个工作日内做出书面答复。

第十七条 各地区、各部门应当对涉及中小企业采购的 预算项目实施全过程绩效管理，合理设置绩效目标和指标， 落实扶持中小企业有关政策要求，定期开展绩效监控和评价， 强化绩效评价结果应用。

第十八条 主管预算单位应当自 2022 年起向同级财政 部门报告本部门上一年度面向中小企业预留份额和采购的 具体情况，并在中国政府采购网公开预留项目执行情况(附 2)。未达到本办法规定的预留份额比例的，应当作出说明。

第十九条 采购人未按本办法规定为中小企业预留采 购份额，采购人、采购代理机构未按照本办法规定要求实施 价格扣除或者价格分加分的，属于未按照规定执行政府采购 政策，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定 追究法律责任。

第二十条 供应商按照本办法规定提供声明函内容不 实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民 共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。 适用招标投标法的政府采购工程建设项目，投标人按照 本办法规定提供声明函内容不实的，属于弄虚作假骗取中标， 依照《中华人民共和国招标投标法》等国家有关规定追究相 应责任。

第二十一条 财政部门、中小企业主管部门及其工作人 员在履行职责中违反本办法规定及存在其他滥用职权、玩忽 职守、徇私舞弊等违法违纪行为的，依照《中华人民共和国 政府采购法》、《中华人民共和国公务员法》、《中华人民共和 国监察法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》等国家 有关规定追究相应责任；涉嫌犯罪的，依法移送有关国家机 关处理。

第二十二条 对外援助项目、国家相关资格或者资质管 理制度另有规定的项目，不适用本办法。

第二十三条 关于视同中小企业的其他主体的政府采购扶持政策，由财政部会同有关部门另行规定。

第二十四条 省级财政部门可以会同中小企业主管部 门根据本办法的规定制定具体实施办法。

第二十五条 本办法自 2021 年 1 月 1 日起施行。《财政 部 工业和信息化部关于印发〈政府采购促进中小企业发展 暂行办法〉的通知》（财库﹝2011﹞181 号）同时废止。

## 附件2：中小企业划型标准规定

《关于印发中小企业划型标准规定的通知》

工信部联企业〔2011〕300号

各省、自治区、直辖市人民政府，国务院各部委、各直属机构及有关单位:

为贯彻落实《中华人民共和国中小企业促进法》和《国务院关于进一步促进中小企业发展的若干意见》(国发〔2009〕36号)，工业和信息化部、国家统计局、发展改革委、财政部研究制定了《中小企业划型标准规定》。经国务院同意，现印发给你们，请遵照执行。

工业和信息化部 国家统计局

国家发展和改革委员会 财政部

二○一一年六月十八日

《中小企业划型标准规定》

中小企业划分为中型、小型、微型三种类型，具体标准根据企业从业人员、营业收入、资产总额等指标，结合行业特点制定。

本规定适用的行业包括：农、林、牧、渔业，工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业），建筑业，批发业，零售业，交通运输业（不含铁路运输业），仓储业，邮政业，住宿业，餐饮业，信息传输业（包括电信、互联网和相关服务），软件和信息技术服务业，房地产开发经营，物业管理，租赁和商务服务业，其它未列明行业（包括科学研究和技术服务业，水利、环境和公共设施管理业，居民服务、修理和其它服务业，社会工作，文化、体育和娱乐业等）。

各行业划型标准为：

（一）农、林、牧、渔业。营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入500万元及以上的为中型企业，营业收入50万元及以上的为小型企业，营业收入50万元以下的为微型企业。

（二）工业。从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入300万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入300万元以下的为微型企业。

（三）建筑业。营业收入80000万元以下或资产总额80000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入6000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入300万元及以上，且资产总额300万元及以上的为小型企业；营业收入300万元以下或资产总额300万元以下的为微型企业。

（四）批发业。从业人员200人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员20人及以上，且营业收入5000万元及以上的为中型企业；从业人员5人及以上，且营业收入1000万元及以上的为小型企业；从业人员5人以下或营业收入1000万元以下的为微型企业。

（五）零售业。从业人员300人以下或营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员50人及以上，且营业收入500万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（六）交通运输业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入3000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入200万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入200万元以下的为微型企业。

（七）仓储业。从业人员200人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（八）邮政业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（九）住宿业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十）餐饮业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十一）信息传输业。从业人员2000人以下或营业收入100000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十二）软件和信息技术服务业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入50万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入50万元以下的为微型企业。

（十三）房地产开发经营。营业收入200000万元以下或资产总额10000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入1000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入100万元及以上，且资产总额2000万元及以上的为小型企业；营业收入100万元以下或资产总额2000万元以下的为微型企业。

（十四）物业管理。从业人员1000人以下或营业收入5000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员100人及以上，且营业收入500万元及以上的为小型企业；从业人员100人以下或营业收入500万元以下的为微型企业。

（十五）租赁和商务服务业。从业人员300人以下或资产总额120000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且资产总额8000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且资产总额100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或资产总额100万元以下的为微型企业。

（十六）其它未列明行业。从业人员300人以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上的为中型企业；从业人员10人及以上的为小型企业；从业人员10人以下的为微型企业。

五、企业类型的划分以统计部门的统计数据为依据。

六、本规定适用于在中华人民共和国境内依法设立的各类所有制和各种组织形式的企业。个体工商户和本规定以外的行业，参照本规定进行划型。

七、本规定的中型企业标准上限即为大型企业标准的下限，国家统计部门据此制定大中小微型企业的统计分类。国务院有关部门据此进行相关数据分析，不得制定与本规定不一致的企业划型标准。

八、本规定由工业和信息化部、国家统计局会同有关部门根据《国民经济行业分类》修订情况和企业发展变化情况适时修订。

九、本规定由工业和信息化部、国家统计局会同有关部门负责解释。

十、本规定自发布之日起执行，原国家经贸委、原国家计委、财政部和国家统计局2003年颁布的《中小企业标准暂行规定》同时废止。

## 附件3：三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知

财库〔2017〕141号

党中央有关部门，国务院各部委、各直属机构，全国人大常委会办公厅，全国政协办公厅，高法院，高检院，各民主党派中央，有关人民团体，各省、自治区、直辖市、计划单列市财政厅（局）、民政厅（局）、残疾人联合会，新疆生产建设兵团财务局、民政局、残疾人联合会：

为了发挥政府采购促进残疾人就业的作用，进一步保障残疾人权益，依照《政府采购法》、《残疾人保障法》等法律法规及相关规定，现就促进残疾人就业政府采购政策通知如下：

一、享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：

（一）安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10人（含10人）；

（二）依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；

（三）为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；

（四）通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；

（五）提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1至8级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或者服务协议的雇员人数。

二、符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供本通知规定的《残疾人福利性单位声明函》（见附件），并对声明的真实性负责。任何单位或者个人在政府采购活动中均不得要求残疾人福利性单位提供其他证明声明函内容的材料。

成交、成交供应商为残疾人福利性单位的，采购人或者其委托的采购代理机构应当随成交、成交结果同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。

供应商提供的《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的，依照《政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。

三、在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。向残疾人福利性单位采购的金额，计入面向中小企业采购的统计数据。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

四、采购人采购公开招标数额标准以上的货物或者服务，因落实促进残疾人就业政策的需要，依法履行有关报批程序后，可采用公开招标以外的采购方式。

五、对于满足要求的残疾人福利性单位产品，集中采购机构可直接纳入协议供货或者定点采购范围。各地区建设的政府采购电子卖场、电子商城、网上超市等应当设立残疾人福利性单位产品专栏。鼓励采购人优先选择残疾人福利性单位的产品。

六、省级财政部门可以结合本地区残疾人生产、经营的实际情况，细化政府采购支持措施。对符合国家有关部门规定条件的残疾人辅助性就业机构，可通过上述措施予以支持。各地制定的有关文件应当报财政部备案。

七、本通知自2017年10月1日起执行。

财政部

民政部

中国残疾人联合会

2017年8月22日

## 附件4：关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知

财库[2014]68号

党中央有关部门，国务院各部委、各直属机构，全国人大常委会办公厅，全国政协办公厅，高法院，高检院，有关人民团体，中央国家机关政府采购中心，中共中央直属机关采购中心，全国人大机关采购中心，各省、自治区、直辖市、计划单列市财政厅(局)、司法厅(局)，新疆生产建设兵团财务局、司法局、监狱管理局:

政府采购支持监狱和戒毒企业(以下简称监狱企业)发展对稳定监狱企业生产，提高财政资金使用效益，为罪犯和戒毒人员提供长期可靠的劳动岗位，提高罪犯和戒毒人员的教育改造质量，减少重新违法犯罪，确保监狱、戒毒场所安全稳定，促进社会和谐稳定具有十分重要的意义。为进一步贯彻落实国务院《关于解决监狱企业困难的实施方案的通知》(国发[2003]7号)文件精神，发挥政府采购支持监狱企业发展的作用，现就有关事项通知如下:

一、监狱企业是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地(设区的市)监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。

二、在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等政府采购促进中小企业发展的政府采购政策。向监狱企业采购的金额，计入面向中小企业采购的统计数据。

三、各地区、各部门要积极通过预留采购份额支持监狱企业。有制服采购项目的部门，应加强对政府采购预算和计划编制工作的统筹，预留本部门制服采购项目预算总额的30%以上，专门面向监狱企业采购。省级以上政府部门组织的公务员考试、招生考试、等级考试、资格考试的试卷印刷项目原则上应当在符合有关资质的监狱企业范围内采购。各地在免费教科书政府采购工作中，应当根据符合教科书印制资质的监狱企业情况，提出由监狱企业印刷的比例要求。

四、各地区可以结合本地区实际，对监狱企业生产的办公用品、家具用具、车辆维修和提供的保养服务、消防设备等，提出预留份额等政府采购支持措施，加大对监狱企业产品的采购力度。

五、各地区、各部门要高度重视，加强组织管理和监督，做好政府采购支持监狱企业发展的相关工作。有关部门要加强监管，确保面向监狱企业采购的工作依法依规进行。各监狱企业要不断提高监狱企业产品的质量和服务水平，为做好监狱企业产品政府采购工作提供有力保障。

财政部

司法部

2014年6月10日