## Sheet1
附件：3
西和县中医院提升改造及设备购置建设项目(医疗设备购置项目)设备参数
序号 | 设备 名称 | 参数
1 | DR(悬吊式数字X线摄影系统) | 双板悬吊式数字放射成像系统设备技术规格要求 序号 技术和性能参数名称 招标参数要求 1 功能需求 1.1 用于头颅.脊柱.四肢.胸部.腹部等全身站立位和卧位的数字X线摄影系统。 具备 *1.2 为了保证设备的先进性和稳定性，要求投标设备NMPA证书的首次注册时间为2021年5月以后，且投标设备自上市以来没有NMPA召回记录（提供NMPA查询截屏证明） 具备 2 主要技术规格和要求 2.1 高压发生器 *2.1.1 高频逆变式高压发生器频率 ≥100KHZ *2.1.2 高压发生器标称电功率 ≥65KW 2.1.3 管电压可调范围 ≥40-150KV 2.1.4 最大输出毫安秒 ≥800mAs 2.1.5 最短曝光时间 ≤1ms 2.1.6 具备AEC自动曝光控制 具备 2.1.7 发生器的操作与控制系统完全与主机集成，在主机工作站上控制曝光 具备 2.2 X线球管 *2.2.1 阳极热容量 ≥350KHU *2.2.2 阳极散热率 ≥95KHU/min. 2.2.3 管套热容量 ≥1.35MHU 2.2.4 球管焦点 ≤0.6/1.2mm 2.2.5 功率 ≥34/65KW 2.2.6 可通过LCD 显示缩光野的尺寸和源像距 具备 2.2.7 可通过皮尺测量床旁拍照的距离 具备 2.2.8 缩光器旋转角度 ≥±45度 2.2.9 球管架垂直运动距离 ≥180厘米 2.2.10 缩光器内置三级铜滤线器：0.1/0.2/0.3mm 具备 *2.2.11 缩光器照射野可自动调整 具备 2.2.12 球管架沿人体纵轴运动距离 ≥340厘米 2.2.13 球管架沿人体横轴运动距离 ≥210厘米 2.2.14 X线球管套可沿垂直轴旋转 ≥±150度 2.2.15 X线球管套可沿水平轴旋转 ≥±120度 2.2.16 近台彩色触摸屏 具备 *2.2.17 阳极靶面倾角 ≤12° 2.3 近台操作控制系统 2.3.1 操控方式 电容式触摸屏 *2.3.2 屏幕尺寸 ≥10英寸 2.3.3 屏幕重力感应自动调整方向 具备 2.3.4 可显示患者信息，如姓名、患者编号等 具备 2.3.5 大小焦点快速切换 具备 2.3.6 电离室可调整 具备 2.3.7 曝光参数可实时调整（如kV、ms、mAs等） 具备 *2.3.8 可显示图形化摆位指南 具备 2.3.9 可显示系统状态消息 具备 2.4 固定平板探测器 2.4.1 探测器材料 碘化铯非晶体硅 2.4.2 探测器有效尺寸 ≥42.6×42.6cm 2.4.3 像素尺寸 ≤139um *2.4.4 采集灰阶度 ≥16bits 2.4.5 空间分辨率 ≥3.6lp/mm 2.4.6 采集距阵 ≥3070×3070 2.4.7 平板无须额外特殊冷却 具备 *2.4.8 DQE（在0.05lp/mm条件下) ≥80% 2.5 无线平板探测器 2.5.1 探测器结构 碘化铯/非晶体硅 *2.5.2 探测器有效尺寸 ≥42.6×42.6cm 2.5.3 像素尺寸 ≤139um *2.5.4 采集灰阶度 ≥16bits 2.5.5 空间分辨率 ≥3.6Lp/mm 2.5.6 量子捕获效率 (在0.05lp/mm，DQE) ≥80% 2.5.7 采集距阵 ≥3070×3070 2.5.8 无电缆无线传输所采集图像 具备 2.5.9 图像预览时间 ≤3秒 2.5.10 探测器最大承重 ≥150kg 2.5.11 探测器重量 ≤4.5kg 2.5.12 无线平板探测器可自动充电 具备 *2.5.13 无线平板探测器具备把手 具备（在技术白皮书中提供图片证明） 2.6 摄影床 2.6.1 床面高度电动调节范围 ≥51.5cm-90cm，范围≥38.5cm 2.6.2 床面尺寸 ≥230cm×80cm 2.6.3 床面纵向移动范围 ≥±44cm 2.6.4 床面横向移动范围 ≥±14cm 2.6.5 垂直式脚触开关控制床体的高度升降及床面的锁定及释放 具备 2.6.6 滤线栅栅比 ≥13:1 2.6.7 滤线栅栅密度 ≥40Lp/cm 2.6.8 最大承重量 ≥300kg *2.6.9 球管与床面自动垂直、水平和倾斜跟踪 具备 2.6.10 单纯探测器托盘纵向移动覆盖范围 ≥100㎝ 2.7 胸片架 2.7.1 胸片架可电机驱动高度变化范围 ≥32cm-175cm 2.7.2 源像距SID ≥115-180CM 2.7.3 平板接收器可在-20度/+90度变化,并每15度显示刻度，中间任意位置可以停. 具备 2.7.4 滤线栅栅比 ≥13:1 2.7.5 滤线栅栅密度 ≥40 Lp/cm 2.7.6 X线球管与数字平板在胸片架上投照时可以做自动同步追踪运动 具备 2.8 系统操作台 2.8.1 一体机图像采集工作站 具备 2.8.2 支持与RIS和HIS系统的集成 具备 2.8.3 主机控制台与高压发生器高度集成，可直接在主机工作站上进行曝光参数的设置 具备 *2.8.4 图形化器官程序选择 具备 2.8.5 窗宽窗位调整 具备 2.8.6 水平和垂直图像镜像 具备 2.8.7 图像旋转 具备 2.8.8 AP和PA 定位标记 具备 2.8.9 全屏图像文本标注 具备 2.8.10 图像放大 具备 2.8.11 胶片拍照的图像预览功能 具备 2.8.12 图像基本后处理功能，如图像预览、缩放、窗宽/窗位调整、标注、反色、翻转、旋转、输入文本、长度测量及校正、裁剪功能、感兴趣区域及角度测量 具备 *2.8.13 4+1图像风格一键快速切换 具备 2.8.14 边缘增强 具备 2.8.15 噪点抑制 具备 2.8.16 DICOM3.0：有DICOM存储、打印，worklist等功能 具备 *2.8.17 显示器分辨率 ≥1920×1080 2.8.18 主机操作系统 Windows 10 2.8.19 主机工作站操作台内存 ≥8GB 2.8.20 硬盘容量 ≥1T 2.8.21 可存储图像数量 ≥10,000幅 2.8.22 显示器 ≥23英寸 *2.9 为了保证设备的稳定性，要求投标设备的主要部件（如球管、高压发生器和限束器等）为设备整机制造商原厂制造，提供带有铭牌照片的检测报告证明 具备 根据厂家场地文件制作设备专用钢结构：1、采用钢材须为国标，钢材不能小于16号；2、钢结构水平度严格按照厂家要求施工；3、保证钢结构的整体承重能力，支撑牢固可靠；4.需要对接新his系统；5.包含对旧机进行拆除，对地板和屋顶防护设施进行改造费用。
2 | 脑血流图仪 | 临床功能：支持颅内外血管常规检测、栓子监测及长程监护等功能 1、主要技术规格及系统参数 1.1、频谱分辨率：128点、256点、512点、1024点；1.2、取样容积：1-20 mm连续可调； 1.3、探测深度范围:最小工作距离≤15mm，最大工作距离≥140mm；★1.4、增益范围：1～60dB可调； 1.5、动态范围:1-40 dB；1.6、功率范围:0-100 %,在保持高灵敏度和高穿透力的基础上，功率范围在0-182mw之间； 1.7、多普勒角度补偿功能； 2 、软件功能 2.1 、检查参数：Vs、Vd、Vm、PI、RI、S/D、HR、a、DFI（脑死亡指数）、SBI（频宽指数）、STI（狭窄指数）、HITS（短暂高强度信号）、TI（热指数）、lindegaard（血管痉挛指数）； 2.2、同时工作通道数：2个； ★2.3、常规检测模式下， 单个探头能够支持同步显示的多普勒频谱图≥9个，同时多深度间隔可设置； 2.4、多深度动态M波功能:可视取样容积宽度、深度，全深度内血流的流向、强度、深度信息同时显示； 2.5、双线M波功能：双通双深模式下，M波上可显示双深度界面频谱取样线，可联动调节，也可单独调节； 2.6、异常血流提醒功能； ★2.7、具备辅助规范化检测动脉功能，图像化显示至少41支血管的多维度参考依据（解剖位置、深度范围、探头角度、血管阻力、血流方向、谱图实例等）；（需提供彩页或软件截图） ★2.8、具备辅助诊断模式、图像化，文字化实时提供诊断建议，并辅助引导进一步血管检查路径，辅助诊断建议需符合《经颅多普勒超声操作标准》及《中国脑血管超声临床应用指南》；（需提供彩页或软件截图） 2.9、深度、标尺、增益、基线、降噪一键无线遥控控制，快速获得理想频谱。 2.10、微栓子监测： （1）栓子/伪迹自动识别、栓子自动统计； （2）具备栓子图、声谱图、统计直方图等； （3）可缩放/测量纺锤波，可手动添加栓子事件； （4）TCD报告能够显示栓子图、声谱图、直方图； 2.11、长程监护： （1）全程多参数进行趋势监护； （2）多测量方式； （3）可进行事件持续时间描记； （4）趋势线快速拖拽、缩放（时间缩放、幅度缩放）； 2.12、参数自动报警功能：可设定预警的阈值，术中避免高灌注、低灌注的发生。 2.13、支持自定义检测血管参数，自定义检测流程； ★2.14、配备无线遥控器：可远距离无线操控，同时遥控器具有自定义按键功能； 2.15、离线数据分析功能：可在检查结束后再对数据进行计算、测量、出报告； 2.16、报告单功能：多种模板选择、模板自定义、报告单另存为图片/PDF文件、血管批量导入报告单、词条可编辑导入或导出、快速出报告单（从检查页面直接出报告单）、从病案界面直接出报告单. 2.17、数据管理：数据导入及导出、数据检索、数据分类统计等； 3、探头配置 3.1、探头要求：PW 2M探头1个，CW 4M探头1个，监护探头PW 2M探头2个 3.2、监护头架； 3.3、探头保护功能：探头自动休眠功能，延长探头使用寿命；
3 | OT桌（可调式） | 桌面升降范围：620～850mm。 手柄转动力距：10N·m。 桌面额定载荷：50kg。 桌面尺寸（长×宽）：1500×800mm。 外形尺寸（长×宽×高）：1500×800×620～850mm。 用途：作业训练用桌，桌面高度可调节。 材质：型材、多层板、不锈钢。 结构形式：底座、升降部分、摇把、桌面、脚垫。
4 | 多功能康复评估诊疗工具箱 | 1.* 一套完整的集医院、社区、家庭康复为一体的评估、诊断 、治疗多方面协助设备 2.* 配套完整的评估量表及课程体系 3.* 满足康复评估、训练、治疗及教学相关要求 4.* 精巧设计，方便收纳和携带 5.所含设备： (1)评估量表：12种 (2)关节松动带：3米长，尼龙织带 (3)肌贴：3卷，配剪刀，特制胶布 (4)弹力带：3根，黄色3.0磅、红色3.7磅、蓝色5.8磅 (5)关节活动度尺： ① 肢体角度尺*3 ② 脊椎角度尺*1 ③ 手指角度尺*1 (6)脊柱测凸测量计： ①量程：0°~30° ②精度：1° (7)卷尺：尺长：0.7cm*150cm ①双面刻度： ②公制单位：以mm为单位计算尺寸 ③英制单位：以英寸为单位计算尺寸 (8)叩诊锤：2个，橡皮+金属柄 (9)神经触针：触感笔，10g尼龙丝 (10)刮痧板：4块，根部部位形状选择 (11)秒表：4种模式： ①秒表计时模式、 ②时间（年月时钟）模式、 ③闹钟模式、 ④倒计时模式 (12)海绵体手部握力训练球：海绵体 (13)中医经络模型：针灸穴位人体模型 (14)听诊器：全铜听头，无缝套圈 ①听头直径：36mm ②导管长度约50cm (15)bobath球（配充气泵）： ①充气范围：0.2~10.3bar/3~150psi ②内部供电：电池容量2000mAh(14.8Wh) ③工作噪音：距离1M噪音低于80dB (16)握力计： ①内部供电：便携式内部供电 ②单位：Kg（千克力） ③最大量程：90Kg ④允许误差：±0.5Kg ⑤分度值：0.1Kg ⑥工作电源：2×1.5V AAA电池 (17)测温枪： ①内部供电：便携式内部供电 ②显示方式：段码液晶显示 ③测量范围：32℃-42.9℃、 ④记忆储存：40组测量数据 ⑤自动关机：13S内不使用，自动关机 (18)血压仪： ①显示方式：LCD数字显示 ②测量方法：示波测定法 ③测量范围：压力测量范围：0~300mmHg(0~40.0kPa) ④脉率：40~200次/分钟 ⑤精度：压力：±3mmHg(±0.4kPa)以内 ⑥脉率：读数的±5%以内 ⑦运行模式分类：连续运行 ⑧压力传感器：半导体式压力传感器 ⑨加压方式：压力泵自动加压 ⑩排气方式：自动快速排气 ⑪电源：4节5号干电池 [DC 6V(-10%、+5%)]或电源适配器输入AC100V~240V(±10%)，50/60Hz，0.15A ⑫输出 DC 6V 600mA ⑬适合臂围：22~32cm(厘米) ⑭外形尺寸：约长103×宽140×高73(mm) ⑮机器重量：约310g(不含电池) (19)血氧仪： ①显示模式：OLED双色显示 ②血氧饱和度：测量范围：70%～99% ③测量精度：80%～99%误差是2%(含80%)；70%～79%误差是3%,70%以下不做要求 ④分辨率：血氧饱和度是1% ⑤脉 率：测量范围：30BPM-240BPM ⑥测量精度：1BPM或测量值的1%(取较大值) ⑦电池型号：2节AAA 1.5V碱性电池 ⑧功 耗：低于30mA ⑨外形尺寸：58mm×36mm×33mm (20)TENS治疗仪： ①内部供电：便携式内部供电 ②脉冲频率：11~120Hz 允差：±15% ③脉冲宽度：75~300μs 允差：±15% ④输出电流峰峰值：60mA±10mA（1000Ω阻抗负载） ⑤脉冲形式：单向正矩形波 ⑥输出通道：二路 (21)呼吸训练器：吹吸两用 (22)筋膜枪： ① 4 种配头：球形头、平扁头、圆柱头、U 型头 ② 档位强度：一档至 5 档 ③ 开关方式：双重开关（电源＋启动技能） ④ 电池容量：2500mAh ⑤ AC 充电器：5V/1A ⑥ 续航时间：内置可充电锂电池，续航 3.5 小时。 ⑦ 重量：650g (23)便携式超声治疗仪：主机、4.0cm2治疗探头和适配器 (24)瞳孔检测仪：查看生命体征 (25)摄像头： ①分辨率：1080p ②焦距：2.52mm ③镜头角度：170° ④无线连接：wi-Fi IEEE802.11b/g/n2.4GHz ⑤存储功能：MicroSD卡（最大支持32GB）
5 | 简易上肢功能评价器 | 规格：430×430×100mm。 大球：φ63mm。 中球：φ35mm。 小钢球：φ8mm。 大木方：96×96×35mm。 中木方：35×35×35mm。 小木方：15×15×15mm。 木圆板：35×10mm。 人革布：90×70mm。 金属圆片：20（内孔5）×4mm。 钢棍：4×60mm。 配备秒表。 用途：对上肢能力、运动速度进行客观的检测，判断上肢功能受限程度。 材质：多层板、皮革、实木。 结构形式：底座、训练附件
6 | 多功能关节活动测量表 | 规格：200×80×90mm。 用途：检测评定各关节活动度。 材质：型材、不锈钢、橡胶。 结构形式：表座、表盘、把手
7 | 低中频多功能治疗仪 | 工作原理 采用微电脑控制，利用中频振荡发生器产生的中频信号，中频电流被低频电流调制后，其幅度和频率随着低频电流的幅度和频率的变化而变化的电流称为调制中频电流，因此调制中频电流兼有低频电与中频电两种电流各自的特点和治疗作用，作用较深，不产生电解刺激作用。 技术参数 1、外形尺寸（长宽高）：515×468×980mm。 ▲2、输出通道：八路中频加透热输出、八路离子导入直流输出、四路干扰电输出。 3、中频频率：1kHz～10kHz，单一频率允差±10%。 4、调制频率：0～150Hz，单一频率允差±10%或±1Hz取大值。 5、中频载波波形：双向方波。 6、调制波形：正弦波、方波、三角波、指数波、锯齿波、尖波、等幅波。 7、调制方式：连续、断续、间歇、变频、疏密和交替调制。 8、脉宽：50μs～500μs，允差±10%。 9、中频调幅度：0%、25%、50%、75%、100%，允差±5%。 ▲10、干扰电性能 10.1、工作频率：4kHz，允差±10%。 10.2、调制频率：0.125Hz，允差±10%。 10.3、差频频率范围：0～112Hz，允差±10%或±1Hz取较大值。 10.4、调幅度：0%、100%，允差±5%。 10.5、差频变化周期：5.5s、32s，允差±10%。 11、操作显示：12英寸液晶触摸屏。 ▲12、处方：100个固定处方。 13、中频输出电流：在500Ω的负载下，每路输出电流不大于100mA。输出强度分0～99级可调。 14、中频输出峰值电压：在开路条件下测量时，中频输出峰值电压不得超过500V。 15、运行：输出设定到最大值时，将输出端开路运行10min后再短路运行5min，治疗仪应能正常工作。 16、电极板温度：38℃～55℃，分6档可调，允差±3℃。 17、离子导入输出直流电流：在500Ω的负载下，每路输出电流不超过50mA，分0～99级可调。 18、治疗时间：治疗时间根据处方不同为20min、25min、30min、40min、45min，治疗时间到了有音响提示，并停止输出，时间允差±1min。 适应范围 广泛应用于各类骨关节软组织肌肉疾病、神经系统疾病，达到消炎、消肿、镇痛的作用。
8 | 低速冷冻离心机(PRP) | 低速冷冻离心机（富血小板血浆PRP制备专用） 用途：使用10ml一次性无菌注射器和一次性使用旋塞阀，配合专利设计适配器，通过温和梯度离心方法快速分离、制备和提取富血小板血浆样本，样品多形态。 一、主要技术规格及系统概述 控制系统： ★1.1预设多种控制模块 PRP制备模块：1次恒速/2次梯度离心模块 PRF制备模块/CGF制备模块可扩展 1.2自定义模式：转速离心力自动换算、同屏显示、无需转换。自定义参数设置精确到个位。 交互控制系统： 7英寸液晶触摸屏，无障碍操作；智能进度提示，实时运转状态监视；运行防误操作锁定，系统自动优化节能环保。 硬件配置： ★1.1制备容量：4×10ml 适用10ml规格普通注射器，注射器正向放置，水平离心，防止因注射器方向变动而破坏血液组份分层，提升血小板聚集及收集的稳定性；满足样本使用剂量要求。 ★1.2制备保护容器：一体式制备适配器 一体式制备适配器，吻合匹配注射器，无需其他专用制备耗材，便捷易用，降低使用成本；提高离心稳定性，防止爆管与漏液；适配器采用阳极表面处理抗紫外线铝合金材质，可消毒灭菌，复用。 1.3感控装置：紫外线辐射消毒 采用紫外线辐射照度消毒，时刻保证制备环境感控标准，并保护制备容器不受紫外线辐射影响，亦不会对制备微环境产生二次污染。 ★1.4温控系统： 设备内置内置无氟压缩机，双循环制冷，防止温度变化引起对细胞活性的影响。 二、基础参数 最 高 转 速： 4000r/min 转速控制精度： ±50r/min 时间控制范围： 0～99min 时间控制精度： ±1S 温度控制范围： 15℃～+37℃ 温度控制精度： ±2℃ 噪 音： ≤65dB 电 源： AC220V±10% 50Hz 15A
9 | 空气压力波治疗仪 | 1、操作方式：数码显示，按键控制，使用简便。 2、气囊腔数：单侧4腔气囊，双侧8腔气囊，配备双下肢气囊。 3、压力范围：0kPa～27kPa（0mmHg～203mmHg），步进1kPa。 4、压力调节：采用数据采集技术，快速识别压力值，利用旋钮电位器进行快速压力调节，操作简便。 ●5、零压跳过：在有创面或压力治疗禁忌的部位，可选择关闭该位置的气囊压力。 6、治疗时间：1min～99min自由设置，开机默认20min。 ▲7、提示与警示：具备过压保护提示功能。 8、自动泄压功能：达到阈值时、突然断电或中断治疗时，气囊可自动泄压。 9、安全保护功能：配备紧急功能开关，遇到紧急情况可以进行紧急停止，紧急开关无需另外安装电池即可使用。 10、静音治疗：设备使用噪声不超过60dB（A）。 11、压强监测：内置压强检测模块，实时监测工作状态下压强。 12、充气间隔时间：8s。 13、充气保持时间：1s。
10 | 中药湿(煮)矿物质热敷装置 | 1、外形尺寸（长宽高）：650×410×890mm，允差±10%。 2、额定功率：2300VA±10%。 3、恒温加热箱容积：70L。 4、工作模式：自动模式、手动模式，一键切换工作模式。 5、温度设定范围：0～99℃可调，达到预设温度后可自动恒温。 6、超温停止加热范围：98℃～100℃。 7、热敷袋种类：手部、标准、颈肩、加长四种。 ●8、安全装置：双重过温度保护和低水位报警终止加热防干烧。 9、槽内使用圆弧无死角设计，防止水垢的产生。 10、可设定每一天设备工作时间段，预开机及自动关机，可长期保存。 11、热敷袋保温时间20～30分钟，可反复使用，具有良好的柔软性，可折叠。 12、多重故障自检，错误代码显示。
11 | PT凳 | 1、规格尺寸：600×600×420～560mm，允差±50mm。 2、升降功能：升降轻便灵活，无噪音。 3、椅面载荷：静载荷不小于135kg。 4、功能适用：治疗师对患者进行手法治疗时可移动式的坐具。
12 | 康复评估训练跑台 | 1、控制模式：7种固定模式（心率模式、心肺模式）+1种自定义模式。 2、持续马力：2.5HP/DC。 3、速度范围：0.1～10km/h。 4、控制面板：LCD显示（时间、速度、距离、消耗热量、心率程式等）。 5、心跳测量：手握心跳。 6、坡度调节范围：1～12档，电动扬升。 7、反向训练：0～5km/h可调。 8、外形尺寸（长宽高）：1910×820×1278mm，允差±5%。 9、产品净重：98kg，允差±5%。 10、跑步面积：495×1540mm。 11、踏板样式：防滑踏板。 12、快速按键：速度、坡度调节。 13、承重：150kg。 14、应急装置：两种。
13 | 特定电磁波治疗仪 | 1.样式及特点：立式、照射头为大头、照射面积大。 2.计时方式：机械定时（0-60′）及常通。 3.转头为自动锁扣，正面转动时无需松紧旋钮。 4.设备倾倒可自动断电。 5.可根据需要设定时间。 6.支臂灵活，多段可调，便于调节角度。 7.底座为四脚、加重， 自带滑轮及滑轮锁。 8.电压：220V 9.功率：300W 10.频率：50Hz 11.光谱波长：2-25 μm 12.辐射板直径：Φ166mm 13.活动臂伸缩范围：0-600mm 14.活动臂升降范围：0-300mm 15.俯仰角：90° 16.转角：180° 17.产品净重：8.9kg 18.产品毛重：10kg
14 | 肩梯肋木 | 规格（mm）：150×390×1350～1630。 肩梯升降范围：0～600mm。 垂直方向额定载荷（kg）：10。 用途：通过手指沿着阶梯不断上移，逐渐提高肩关节的活动范围，减轻疼痛。 适用于各类原因引起的肩关节活动障碍。 材质：型材、橡胶、钢板、实木。 结构形式：支撑架、滑动杆、训练部分。 规格：973×550×2153mm。 肋木杠直径：φ25mm。 肋木杠间距离：150mm。 额定载荷：135kg。 用途：借助肋木杠进行上下肢体关节活动范围和肌力训练、坐站立训练、平衡训练及躯干的牵伸训练。
15 | 医用诊疗床(电动升降PT床) | 1、供电电源：a.c.220V±22V，频率：50Hz±1Hz。 2、额定输入功率：240VA。 3、外形尺寸（长宽高）：2100×1240×500～1000mm，允差±5%。 4、床面升降范围：0～500mm，允差±30mm。 5、最大起升重量：200kg。 6、头部段面调节角度：0°～85°连续可调，允差±5°。 7、床面升降速度：上升速度11mm/s，下降速度16mm/s，允差±3mm/s。 8、控制开关：配有手柄和脚踏开关，可点动操作。 9、起升下降行程长，无噪音，运行平稳。
16 | 四人站立架 | 1、肘部垫尺寸：280×80×40mm。 2、肘部垫额定承载质量：80kg。 3、臀部垫和绑带额定承载质量：135kg。 4、规格：1800×1800×1090mm。 5、用途：截瘫、脑瘫等站立功能障碍患者站立训练，也可预防改善骨质疏松、压疮、心肺功能降低等。 6、材质：型材、多层板、橡胶、海绵、皮革。 7、结构形式：底架、挡腿垫、扶手、桌面。
17 | 滚筒 | 规格：φ220×800mm。 额定载荷：80kg。 用途：偏瘫、脑瘫等运动失调患者进行平衡、协调功能。 材质：钢板、海绵、皮革。 结构形式：滚桶。
18 | 肛肠熏洗仪 | 1、额定输入功率：1100W。 2、外形尺寸（长宽高）：850×750×1150mm，允差±10%。 3、操作台尺寸（长宽高）：420×405×940mm，允差±10%。 4、治疗温度：可在1～99℃范围设定，室温～45℃为熏蒸温度，步进1℃，允差为±5℃，46～99℃为煎药温度。 5、冲洗水温度设定：30～45℃,允差±3℃。6、臭氧水冲洗时间：1～99s。 7、治疗时间：1～99min内设定，允差±30s，治疗时间达到设定时间时，有蜂鸣提示音，加热装置自动断电。 8、清水冲洗时间：1～99s。9、烘干时间：1～99min，级差±1min。 10、烘干温度：30～45℃，允差±3℃。11、上水方式：自动，加液量：3L。 ●12、熏蒸模式：自动模式和手动模式，手动模式下功率12档可调。 ▲13、具有预热保温、自动进水、防干烧、蓝牙音乐、语音提示、一键停止加热、双重温度保护、中途加药、自动控温、自动漏电保护、过载保护。 14、具有臭氧消毒功能。 15、配有脚踏板、自吸颈枕，提高患者舒适度。 ●16、手自一体电动排水，无电时也可手动操作。 ●17、过滤精度40μm，反冲洗免换滤芯技术，保证设备的平稳运行。 ●18、创新式加热锅一键自清洁功能，高压强劲水流360°自旋转清洗，高温煮洗去除顽固污渍，有效减轻医护人员繁琐清洗步骤。 19、智能化设计，臭氧冲洗、中药熏蒸、清水冲洗、烘干功能一键完成，方便操作，也可独立进行。 20、操作方式：8英寸液晶触摸屏，微电脑控制，设定参数和治疗参数实时显示。 21、配有独立的控制操作台，机电分离式设计。 22、配备可抽拉冲洗喷头，方便医护人员手动冲洗。
19 | 电动手法治疗床 | 1、电源：a.c.220V±22V，50Hz±1Hz。 2、额定输入功率：190VA。 3、外形尺寸（长宽高）：1990×680×570～870mm，允差±3%。 4、最大起升重量：200kg，允差±10kg。 5、升降范围：0～300mm范围连续可调，允差±30mm。 6、头部段面两侧手臂托架调节范围：0～200mm，允差±20mm。 7、头部段面相对水平面调节角度：-20°～+30°连续可调，允差±3°。 8、腰胸段面相对水平面调节角度：0°～+20°连续可调，允差±3°。 9、下身段面相对水平面调节角度：-20°～0°连续可调，允差±3°。 10、左右双小腿段面相对水平面调节角度：-70°～+40°连续可调，允差±3°。 11、腰胸段面两侧手臂托架向下90°，允差±3°。 12、床面升降速度：≥10mm/s。 13、配备有电动脚踏开关和手柄开关进行电动升降。 14、配备有床腿调节地脚，方便调平床面。 15、四折九段位诊疗床，方便对颈、胸、腰椎病患者的不同屈伸体位的治疗。 ●16、配有蓄电装置。
20 | 矫正镜 | 规格：930×650×1840mm。 镜面玻璃厚度：5mm。 用途：各种姿势矫正训练。
21 | 四肢联动康复训练仪 | 1、外形尺寸（长宽高）：1655×750×1200mm，允差±5%。 ●2、供电方式：内部、外部电源供电两种可自由转换。 2.1、内部电源：干电池d.c.6V。 2.2、外部电源：适配器输入a.c.220V，50Hz；输出d.c.6V，1A。 3、最大承重：200kg。 4、操作显示：7英寸液晶触摸显示屏。 4.1、显示内容：时间、功率、步频、新陈代谢率、步数、卡路里、阻力等级。 4.2、步频范围：0～250步/分。 4.3、功率范围：0～800瓦特。 4.4、累积计步：9999步。 4.5、阻力调节：10级阻力。 4.6、卡路里消耗：0～999卡。 ●5、座椅、把手调节： 5.1、座椅由前向后调节范围：0～325mm，允差±5%；手动调节，14个锁定位置，相邻两位置之间间隔25mm，允差±1mm；向后移动时，座椅高度会自动向上升高：0～40mm，允差±5%。 5.2、把手长度调节范围：0～400mm，允差±5%。 5.3、座椅可向左右旋转90°，旋转至90°时自动锁定，允差±2°。 5.4、人体工程学靠椅设计，两侧扶手可折叠，方便病人转移。 5.5、运动角度：31°，允差±5°。 6、阻力调节范围：10档可调（0～20N·m），允差±10%，步进2N·m。 7、噪音：≤60dB（A）。
22 | 踝关节矫正板 | 1、规格：370×310×75mm。 2、矫正角度调节范围：4档，15°、25°、30°、35°。 3、矫正板高度调节范围：125～205mm，允差±20mm。 4、用途：矫正和防止足下垂、足内翻、足外翻等畸形。 5、材质：钢板、花纹板。 6、结构形式：底架、调节杆、调节板。
23 | 康复功率自行车 | 1、面板显示：LED数码显示（时间、距离、热量、心率、功率、模式）。 2、心率检测：手握把手方式。 ●3、用户程序：5种，每种程序分别可设置或选择男性、女性、年龄、身高、体重等参数，方便为患者提供治疗方案。 ●4、运动模式：12种。 5、心跳控制模式：四种（55%、75%、90%、自定义）。 6、外形尺寸（长宽高）：1520×585×1130mm，允差±5%。 ●7、阻力系统：电磁控自发电系统，提供32级阻力调节。 8、座椅：人体工学原理设计，前后28级可调。 9、最大使用者承重力：180kg。 10、自动关机：无操作任何按键及无运动讯号输入,电子表自动将电源关闭。 11、用途：用于下肢关节活动、肌力及协调功能训练。
24 | 上肢综合训练器（机器人） | 1、允许四个患者同时进行训练 2、快速、精准的阻力调节，适应不同程度患者使用 3、主机外形尺寸：(长)1500mm×（宽）1500mm×（高）1190～1590mm，允差±30mm； 工作台面高度：720mm～1120mm，允差±30mm。 4、阻力调节范围：300g-1800g 5、最大承重：80kg 6、产品结合了对上肢各个部位12种训练模式，满足各种患者的手部功能性康复训练； ▲7、情景互动模式训练：产品集成了包括旅游、制作、学习、动作等10种以上类型训练模式，让患者在娱乐、学习中得到康复训练； ▲8、支持医护人员自定义治疗方案的制作，更加方便患者的贴身康复； ▲9、系统配置训练评估报告：根据患者训练的数据，生成整体的评估报告，反应出患者治疗的情况； 10、配重阻力设计，可有效地保证患者手指在训练中的安全； 11、该设备有效地与认知、手眼协调训练相结合，加快大脑功能的重塑；
25 | 上下肢主被动训练系统 | 1、供电电源：～220V，50Hz； 2、额定输入功率：300VA； ▲3、具有5种训练模式：主动训练，被动训练，主被动训练、助力训练、等速训练。 ▲4、具有4种训练方式：单上肢水平训练、单上肢垂直训练（石磨训练）、单下肢训练、上下肢训练。 ▲5、操控方式：21.5寸彩色智能大屏，操作简单方便。 ▲6、互动游戏：具备多种互动游戏，提高患者训练乐趣。 ▲7、上肢臂可水平旋转、前后可调，训练部分可轴向调节（石磨训练）。 ▲8、高度电动可调，调节范围：0～150mm。 9、训练时间可调，调节范围：1min～120min。 10、被动模式的转速可调节范围：2～55r/min。 11、转速变化率不大于0.5r/s²。 12、设备提供转动方向的切换措施。 13、设备阻力：1-20档可调。 14、设备在训练过程中提供肌力对称性信息，对称性信息通过训练界面互动游戏倾斜度或平衡度数字提示显示。 15、紧急保护措施：具有手动急停、痉挛保护和超速报警功能。 16、痉挛灵敏度：低，中，高三档可调。 17、训练结束会显示锻炼时间、运动距离、痉挛次数、主动时间、被动时间、左右平衡比例等信息。 ▲18、可创建患者数据库，对不同患者分别进行病例及康复过程记录。 ▲19、训练报告可导出或保存到患者数据库，方便医师查看对比。
26 | 椭圆仪 | 外形尺寸（长宽高）：1600×650×1400mm。 座垫前后调节范围：0～200mm。 阻尼调节档数：8。 材质：型材、橡胶。 结构形式：底座、扶手、脚踏板、计数器、坐垫、靠背。
27 | 言语认知障碍评估与训练系统 | ●1、评估量表：语言行为评估量表。 2、智能化诊断功能：可针对患者评估结果提示可能的语言障碍。 3、康复训练方式：训练方案、康复知识教育。 3.1、训练方案：单项训练、常规训练、专项训练。 3.2、康复知识：包括特殊教育、疾病介绍。 3.3、训练处方：19种语言障碍处方，并可进行编辑修改。 4、档案管理：登记、查询、修改、列表、卡片和训练记录。 5、系统设置：单位、题目类型、题库、人员、参数、康复知识、游戏类型、评估量表、出题类别。 6、备份恢复：系统自动存盘，并可手动将系统数据存储于其他各盘中，电脑出现问题时可手动恢复数据功能。 7、检查结果：分别显示“听检查结果”、“视检查和语音检查结果”、“口语表达结果”、“直方图”、“口语检查结果”、“能量图和声调图”的结果，提示患者可能患有的语言障碍。 8、采用先进的语音识别技术，自动识别患者发音是否正确。 ●9、自定义个性化训练，支持题库扩充管理功能。 ●10、自动组卷：根据患者实际情况由医生选择训练题目，系统自动将选择题目根据难易程度排序。 11、游戏训练：6款游戏，支持游戏扩充。 12、手工选题、语音识别匹配度、语音朗读等参数可调。 13、操作显示：32英寸液晶显示屏。 14、台车尺寸（长宽高）：1425×934×829mm。 15、具有内置音频装置。
28 | 脉冲针灸治疗仪 | 1、外形尺寸（长宽高）：273×202×92mm，允差±10%。 2、额定输入功率：11VA。 3、输出通道：六路输出，独立可调。 4、输出波形：三种，连续波、断续波、疏密波。 5、连续波：频率0.8Hz～100Hz分11档调节,允差±15%；脉冲宽度0.5ms±0.1ms。 6、断续波：断续周期6s可调，允差±10%。 7、疏密波：疏、密波变换周期6s可调，允差±10%。 8、输出模式：毫针、皮肤两种。 9、具有毫针和皮肤电极线误用提示功能。 10、毫针电极输出强度：0～12V，允差±20%（负载阻抗250Ω）。 11、皮肤电极输出强度：0～38V，允差±20%（负载阻抗500Ω）。 12、治疗时间：10min、15min、20min、25min、30min、40min、50min、60min八档可调，允差±10%。
29 | 核磁共振 | 1.5T磁共振技术规格要求 序号 技术参数 招标要求 说明 1.总体要求 ★1.1 投标机型为各公司获得NMPA的1.5T磁共振机型 2. 磁体系统 2.1 磁体类型 超导磁体 2.2 磁场强度 1.5T 2.3 屏蔽方式 主动屏蔽 2.4 抗外界电磁干扰屏蔽技术 具备 2.5 三维动态匀场 具备 2.6 三维匀场容积空间 圆柱形 2.7 5高斯线范围 ≤2.5x4.0 m 2.8 磁场均匀度(V-RMS，典型值) 2.8.1 10 cm DSV ≤0.01ppm 2.8.2 20 cm DSV ≤0.04ppm 2.8.3 30 cm DSV ≤0.16ppm 2.9 磁场长期稳定性 <0.1ppm/hour 2.10 液氦消耗量（正常使用） 零消耗 *2.11 磁体长度（不含外壳） ≥170cm 2.12 病人检查通道最窄孔径 ≥60 cm *2.13 磁体重量（含液氦） ≤6吨 2.14 液氦消耗率 ≤0 升/小时 *2.15 磁体最大液氦容量 ≤1300升 2.16 冷头智能启停工作模式，非24小时连续工作 具备 2.17 磁体被动匀场技术 具备 2.18 磁体主动匀场技术 具备 2.19 3D动态匀场技术 具备 *2.20 靶器官匀场技术 具备 2.21 主动逐层匀场技术 具备 3. 梯度系统 *3.1 最大单轴梯度场强(X、Y、Z轴，非有效值) ≥30mT/m 3.2 最大单轴梯度切换率(X、Y、Z轴，非有效值) ≥100 T/m/s 3.3 最大单轴梯度场强和最大单轴梯度切换率同时达到 满足 3.4 最大扫描FOV ≥50cm 3.5 梯度工作方式 非共振式 3.6 软件降噪技术 具备 3.7 硬件降噪技术 具备 3.8 梯度线圈冷却 水冷 3.9 梯度放大器冷却 水冷 3.10 梯度控制技术 全数字实时发射接收 3.11 工作周期 100% 3.12 梯度线圈与整机为同一生产商 具备 4. 射频系统 4.1 射频放大器为磁共振整机品牌自主研发并生产 具备 4.2 射频系统类型 数字化射频 *4.3 射频发射功率 ≥15kW 4.4 射频发射带宽 ≥500kHz *4.5 单个扫描野内一次扫描最大通道数（以产品Datasheet中数值为准） ≥20 4.6 射频线圈扫描自动调谐技术 具备 4.7 射频放大器冷却方式为水冷 具备 4.8 射频接收带宽 ≥ 1 MHz 4.9 接收机动态范围 > 160 dB 4.10 MR信号模数转换器采样率 ≥ 80MHz 4.11 MR信号模数转换器的物理位置 磁体间内 4.12 MR信号从磁体间到设备间的信号传输方式 数字信号传输 5.射频接收系统 5.1 多线圈组合成像技术 具备 5.2 可同时接收信号并参与成像的线圈数量 ≥ 4 5.3 系统线圈接口总数量 ≥ 6 5.4 线圈直连技术 具备 5.5 线圈滑动连接技术 具备 5.6 正交发射/接收体线圈 具备 5.7 头颈组合成像通道数 ≥20通道 5.8 体部组合成像通道数 ≥12通道 5.9 脊柱线圈通道数 ≥18通道 5.10 大号通用柔性线圈 具备 5.11 小号通用柔性线圈 具备 5.12 所有线圈均支持线圈与人体相对位置自动检测技术 具备 5.13 线圈与人体相对位置显示在扫描界面中 具备 5.14 自动线圈单元选择技术 具备 5.15 自动线圈单元选择结果实时显示技术 具备 5.16 所有线圈与整机为同一生产商 具备 5.17 所有线圈接口都位于患者床上 具备 6. 计算机系统 6.1 主计算机CPU ≥Intel Xeon 6.2 CPU个数 ≥6个 6.3 CPU位数 ≥64位 6.4 主频大小 ≥3.6GHz 6.5 内存大小 ≥64GB 6.6 计算机显示器 ≥24英寸彩色LCD 6.7 显示器分辨率 ≥1920×1200 6.8 硬盘容量 ≥480GB SSD 6.9 阵列处理器主频 ≥2.1GHz 6.10 阵列处理器内存 ≥48GB 6.11 阵列处理器硬盘 ≥480GB SSD 6.12 图像重建速度 (256X256, 100% FOV) ≥11000幅/秒 6.13 DICOM3.0接口 具备 7. 系统后处理功能 7.1 用户界面语言支持简体中文 具备 7.2 图像马赛克浏览 具备 7.3 4D数据集专用浏览工具 具备 7.4 伪彩图生成工具 具备 7.5 ROI/VOI统计工具 具备 7.6 三维弹性运动校正 具备 7.7 二维、三维失真校正 具备 7.8 图像滤波 具备 7.9 图像降噪平滑处理 具备 7.10 图像边缘增强处理 具备 7.11 平均曲线分析 具备 7.12 连接DICOM协议激光相机 具备 7.13 照相打印与其他工作流并行 具备 7.14 多种胶片布局可供选择 具备 7.15 MPR后处理技术 具备 7.16 MIP后处理技术 具备 7.17 minMIP后处理技术 具备 7.18 VRT后处理技术 具备 7.19 图像融合后处理 具备 7.20 图像拼接后处理 具备 7.21 在线自动拼接技术 具备 7.22 在线自动减影技术 具备 7.23 在线自动弥散后处理技术 具备 7.24 在线自动计算高b值弥散技术 具备 7.25 在线自动MIP后处理技术 具备 7.26 在线自动标准差计算用于区分动脉、静脉 具备 7.27 在线自动电影播放工具 具备 8. 患者检查环境 8.1 扫描床最大承重 （垂直运动状态下） ≥200Kg 8.2 扫描床移动精度 ≤±0.5mm 8.5 检查床最大床速 ≥20cm/s 8.6 检查床最大水平移动范围 ≥140cm 8.7 自动步进扫描床 具备 8.8 生理信号显示 具备 8.9 紧急制动系统 具备 8.10 ECG心电门控 具备 8.11 呼吸门控 具备 8.12 用户界面显示生理信号波形 具备 8.13 磁体外壳显示屏显示门控设备连接指导 具备 8.14 门控设备连接后磁体外壳显示器自动显示生理波形 具备 9. 后处理接口 9.1 软件控制照相 具备 9.2 激光相机接口 具备 9.3 远程维修遥控 具备 9.4 DICOM发送/接收 具备 9.5 DICOM查询/检索 具备 9.6 DICOM基本打印 具备 9.7 图像传输速度 1GB/秒 10. 扫描参数 *10.1 最小二维层厚 ≤0.1mm *10.2 最小三维层厚 ≤0.05mm 10.3 最大采集矩阵 ≥1024×1024 10.4 弥散加权B值 ≥10000 10.5 最大扫描视野 ≥50cm 11. 扫描序列 11.1 自旋回波序列SE 11.1.1 双回波SE序列，一次成像两种对比 具备 11.1.2 多回波自旋回波序列最大回波数量 ≥32 11.1.3 反转恢复自旋回波序列IR-SE 具备 11.2 反转恢复序列 11.2.1 短时反转恢复脂肪抑制序列STIR 具备 11.2.2 长时反转恢复水抑制序列FLAIR 具备 11.2.3 真实反转恢复强T1对比序列 具备 11.2.4 绝热脉冲反转恢复脂肪抑制序列SPAIR 具备 11.3 梯度回波序列 11.3.1 2D/3D扰相梯度回波序列 具备 11.3.2 分段式扰相梯度回波序列 具备 11.3.3 双回波同、反相位扰相梯度回波序列 具备 11.3.4 两点法梯度回波Dixon序列 具备 11.3.5 2D/3D磁化准备超快速梯度回波序列（例如：TurboFLASH、TFE、MP-SPGR） 具备 11.3.6 真实反转3D扰相梯度回波MPRAGE 具备 11.3.7 2D/3D多回波合成扰相梯度回波序列（例如：MEDIC、m-FFE、MERGE、COSMIC） 具备 11.3.8 2D/3D稳态梯度回波序列（例如：FISP、GRE、FFE） 具备 11.3.9 2D/3D 稳态刺激回波序列（例如：PSIF、T2-FFE） 具备 11.3.10 稳态刺激回波弥散成像序列（例如：PSIF-Diffusion） 具备 11.3.11 真稳态自由进动梯度回波序列（例如：TrueFISP、b-FFE、FIESTA） 具备 11.3.12 梯度回波与刺激回波多回波合并稳态梯度回波序列（例如：DESS） 具备 11.4 平面回波序列EPI 11.4.1 单次激发SE EPI序列 具备 11.4.2 单次激发GRE EPI序列 具备 11.4.3 2D/3D 多次激发SE EPI序列 具备 11.4.4 2D/3D 多次激发FID EPI序列 具备 11.4.5 反转恢复EPI序列 具备 11.4.6 基于频率编码方向分段式读出的EPI弥散序列（例如：RESOLVE，MUSE） 具备 11.4.7 该序列支持部分回波技术以提高扫描速度（Partial Echo ） 具备 11.4.8 该序列可用于头部弥散成像 具备 11.4.9 该序列可用于乳腺弥散成像 具备 11.4.10 该序列可用于盆腔弥散成像 具备 11.4.11 梯度自旋回波序列（例如：TGSE、GRASE） 具备 12. 体部及肿瘤成像 12.1 全身类PET成像技术 具备 12.2 弥散序列支持逐层匀场技术 具备 12.3 三维T1高分辨快速容积成像技术（例如：LAVA、VIBE、THRIVE） 具备 12.4 双回波三维T1高分率容积Dixon成像（例如：LAVA-Flex、Dixon-VIBE） 具备 12.5 三维T1高分辨容积成像技术支持CAIPIRINHA加速 具备 12.6 多期动态成像自动弹性配准技术（例如：DynaVIBE） 具备 12.7 水成像技术MRM、MRU、MRCP 具备 12.8 超快速单次屏气3D MRCP薄层成像 具备 13.骨肌系统成像 13.1 高级金属伪影抑制成像（例如：VAT或SEMAC或MAVRIC-SL等） 具备 13.2 3D各向同性容积成像序列 具备，SPACE 或CUBE 或VISTA 13.3 高分辨率颈髓成像 具备，MEDIC 或 MERGE或m-FFE 13.4 高分辨率内耳三维成像 具备，CISS或FIESTA-C 13.5 全脊柱成像 具备 13.6 图像无缝拼接软件包 具备，Composing或MobiView或MR Pasting 13.7 关节软骨成像 具备，3D DESS或CartiGram 14.神经系统成像 14.1 常规头颅与脊柱T1、T2、PD加权成像 具备 14.2 2D/3D 水抑制FLAIR成像 具备 14.3 全神经系统多站式，多部位成像可单次摆位完成，全过程无须移动患者，无须移动线圈 具备 14.4 全景大范围多站式成像专用计划软件，一次性完成多站式成像规划 具备 14.5 软件控床全自动多站式大范围成像 具备 14.6 双反转三维快速自旋回波序列用于灰白质成像（例如：SPACE DIR，Cube DIR） 具备 14.7 三维高分辨颅脑T1解剖 具备 14.8 矢状位脊柱弥散成像 具备 14.9 单次激发EPI弥散成像 具备 14.10 在线计算弥散Trace图、ADC图、eADC图 具备 14.11 磁敏感加权成像（例如：SWI、SWAN2.0、SWIp） 具备 14.11.1 SWI序列可兼容并行采集 具备 14.11.2 SWI实时磁矩图成像技术 具备 14.11.3 SWI实时相位图成像技术 具备 14.11.4 SWI原始图像成像技术 具备 14.11.5 minMIP图像成像技术 具备 15.血管成像 15.1 2D/3D ToF时间飞跃法MRA 具备 15.2 ToF序列支持门控触发 具备 15.3 ToF序列支持饱和优化快速成像技术 具备 15.4 跟随式饱和带技术 具备 15.5 3D多层块ToF技术 具备Segmented ToF 15.6 MTC背景抑制技术 具备 15.7 翻转角优化非饱和激励技术(TONE) 具备 15.8 MTC与TONE技术可同时使用 具备 15.9 2D/3D PCA相位对比法MRA 具备 15.10 ce-MRA 具备 15.11 k空间椭圆填充技术 具备 15.12 k空间中心优先椭圆填充技术 具备 15.13 自动减影技术 具备 15.14 自动MIP技术 具备 15.15 造影剂团注跟踪序列(团注时间检测技术) 具备 15.16 外周血管MRA 具备 15.17 外周血管自动进床扫描 具备 16.血脏成像 16.1 心脏形态学成像 具备 16.2 心脏电影成像 具备 16.3 心脏灌注成像 具备 16.4 心肌活性评价成像 具备 16.5 心律不齐抑制技术 具备 16.6 放射状k空间采集技术 具备 16.7 黑血磁化准备技术 具备 16.8 黑血与运动校正技术结合进行血管壁成像技术 具备 16.9 梯度回波序列回波共享技术 具备 16.10 回顾性门控采集技术 具备 16.11 自由呼吸实时心脏电影成像 具备 16.12 根据心动周期自动设置采集时间窗 具备 16.13 反转时间测量序列用于心肌活性评估（TI Scout） 具备 16.14 相位敏感反转恢复序列用于自动心肌活性评估（PSIR） 具备且无需手动调整反转时间 16.15 自由呼吸单次激发PSIR序列用于心律不齐无法屏气患者 具备 17.全静音成像平台 17.1 梯度系统硬件静音技术 具备 17.2 声阻尼材料技术 具备 17.3 自动防止梯度线圈共振的序列优化技术 具备 17.4 静音快速自旋回波序列FSE/TSE 具备 17.5 静音梯度回波序列GRE 具备 17.6 静音弥散序列DWI 具备 17.7 静音磁敏感加权序列SWI 具备 17.8 3D T1超短TE 静音序列（例如： zTE、PETRA等） 具备 17.9 静音成像可用于T1对比 具备 17.10 静音平台可用于T2对比 具备 17.11 静音平台可用于FLAIR对比 具备 17.12 全静音平台可以应用于颅脑成像 具备 17.13 全静音平台可以应用于髋关节成像 具备 17.14 全静音平台可以应用于腰椎成像 具备 18.人工智能成像平台 18.1 常用扫描部位全自动患者摆位，无需人工参与，无需激光定位 具备 18.2 基于人工智能技术的自动解剖识别及切层定位设置技术 具备 18.3 自动扫描范围设置技术 具备 18.4 自动扫描FoV设置技术 具备 18.5 可供选择的扫描策略 具备 18.6 全扫描流程一键自动完成 具备 18.7 扫描过程中可一键变更扫描协议 具备 18.8 序列参数全自动设置或手动设置 具备 19. 并行采集加速技术 19.1 基于图像域的并行采集算法（例如：SENSE、mSENSE、ASSET） 具备 19.2 基于k空间域的并行采集算法（例如：GRAPPA、SPIRIT） 具备 19.3 并行采集外部校准技术 具备 19.4 并行采集集成式内部校准技术 具备 19.5 并行采集无校准/数据集自校准技术 具备 19.6 二维序列相位编码方向并行采集加速 具备 19.7 三维序列双相位编码方向并行采集加速技术 具备 19.8 CAIPIRINHA加速技术 具备 19.9 并行采集加速因子 ≥ 6 20. 伪影校正技术 20.1 前瞻性运动伪影校正 具备 20.2 回顾性运动伪影校正 具备 20.3 抑制头部运动伪影 具备 20.4 抑制腹部运动伪影 具备 20.5 抑制关节运动伪影 具备 20.6 抑制脊柱运动伪影 具备 20.7 可应用于T1加权像 具备 20.8 可应用于T2加权像 具备 20.9 可应用于PD加权像 具备 20.10 可应用于STIR加权像 具备 20.11 可应用于黑水像 具备 20.12 可应用于冠状位 具备 20.13 可应用于矢状位 具备 20.14 可应用于横断位 具备 20.15 支持并行采集加速 具备 20.16 支持生理门控触发 具备 20.17 前瞻性运动伪影校正 具备 20.18 回顾性运动伪影校正 具备 21. 其他技术参数要求 21.1 流动补偿技术 具备 21.2 图像平均技术 具备 21.3 图像长程平均技术 具备 21.4 图像插值技术 具备 21.5 三维采集层间插值技术 具备 21.6 半傅里叶采集技术（Half-scan） 具备 21.7 部分回波技术 具备 21.8 长方形矩阵技术 具备 21.9 长方形FoV技术 具备 21.10 空间预饱和带最大数量 ≥ 6 21.11 双斜位预饱和带技术 具备 21.12 频率选择性脂肪饱和技术FatSat 具备 21.13 频率选择性水饱和技术 具备 21.14 频率选择性脂肪激发技术 具备 21.15 频率选择性水激发技术 具备 21.16 持续进床持续扫描实时成像技术（类CT成像） 具备
30 | 麻醉深度检测仪 | 1.监护仪结构： ★1.1 彩色触摸屏≥15英寸，最高分辨率达1920*1080像素 1.2 可内置高能锂电池，供电时间不小于2小时 1.3 工作海拔高度不小于4550米，满足高原地区 ★1.4 采用无风扇设计，模块化插件式床边监护仪，主机、显示屏和插件槽一体化设计，主机插槽数不少于5个 2.监测参数： ★2.1 标配有创压监测功能，并且兼容中心静脉压监测 ★2.2 标配麻醉深度监测BIS模块和附件包，支持病人麻醉深度的监测； 2.3 支持房颤心律失常分析功能，标配支持≥20种实时心律失常分析 2.4 基本功能模块支持心电，呼吸，心率，无创血压，血氧饱和度，脉搏，体温的同时监测 ★2.5 支持3/5导心电监测，支持≥4通道心电进行多导心电分析 2.6 支持RR呼吸率测量，测量范围：0~200rpm 2.7 具有QT/QTc实时连续测量功能，提供QT，QTc和ΔQTc参数值的显示 2.8 无创血压提供手动、自动间隔、连续、序列四种测量模式 2.9 无创血压适用于成人，小儿和新生儿 2.10 血氧监测适用于成人，小儿和新生儿 ★2.11 NIBP 成人病人类型收缩压测量范围：25~290mmHg，舒张压测量范围：10~250mmHg，平均压测量范围：15~260mmHg 2.12 提供灌注指数（PI）的监测 2.13 配置指套式血氧探头，支持浸泡清洁与消毒，防水等级IPx7 2.14 IBP有创压测量范围：-50~360mmHg 2.15 提供肺动脉锲压（PAWP）的监测和PPV参数监测 2.16 支持多达4道IBP波形叠加显示，满足临床对比查看和节约显示空间的需求 3.系统功能： 3.1 ≥1000条事件回顾。每条报警事件至少能够存储32秒三道相关波形，以及报警触发时所有测量参数值 3.2 ≥120小时（分辨率1分钟）趋势表、趋势图回顾 3.3 ≥120小时ST波形片段的存储与回顾 ★3.4 患者离开科室，监护仪状态由接收患者到解除患者后，患者数据不删除，支持在监护仪回顾历史病人数据 3.5 具备≥40小时全息波形的存储与回顾功能 3.6 工作模式提供：监护模式、待机模式、体外循环模式模式、插管模式，夜间模式、隐私模式、演示模式 3.7 具有图形化报警指示功能，看报警信息更容易 4.产品设计与认证： 4.1 产品设计使用年限≥8年 ★4.2 产品通过国家III类注册和FDA认证
31 | C型臂 | 一 、功能需求 1.1.高端平板C形臂，适用于高难度复杂骨科成像，具备注册证 1.2.曝光剂量显示功能：具备 *1.3.设备主机、球管、高压发生器等主要部件为同一品牌 二、C 形臂架构 2.1. 垂直升降≥420mm 2.2. 水平移动≥200mm 2.3. 沿轨道旋转≥130°(- 40°to+90°) 2.4. 轴向旋转≥±180° 2.5. 左右摆角≥±10° 2.6. 焦点到平板探测器的距离≥980mm *2.7. C 臂深度≥730mm 2.8. 平板侧有手柄可辅助摆位： 2.9.具备色彩引导运动控制功能 三、X 线发生器 3.1. 最大输出功率≥2.2KW 3.2. 发生器频率≥40KHZ高频/多脉冲处理器控制 3.3. 最大电压≥110KV 3.4. 连续透视最大电流≥12mA 3.5. 脉冲透视最大电流≥24mA 3.6. 最大脉冲频率≥15帧/秒 3.7. 最小脉冲频率≤0.5f/s 3.8. 单幅点片最大电流≥24mA 3.9. 连续曝光时间≥50min 四、探测器 4.1. 平板探测器材料：非晶硅碘化铯 4.2. 图像采集灰阶≥14bit 4.3. 平板放大等级≥3级 *4.4. DQE≥80% 4.5.≥21cm*21cm 五、球管 5.1. 球管焦点：小焦点≤0.6mm，大焦点≤1.5mm *5.2. 阳极热容量≥101KHU 5.3. 阳极靶角≤9º 5.4.球管热容量≥1.1MHU 5.5.阳极滤过片（列出材料类型）≥ 3 mm Al ， 0.1mmCu 六、准直器及滤线栅 6.1. 具备矩形准直器 6.2. 具备狭缝准直器 6.3. 具备狭缝准直器非对称调节 6.4. 滤线栅栅比≤1/12 6.5. 滤线栅密度≥70线/厘米 6.6.具备狭缝准直器非对称调节 七、监视器 *7.1. 监视器≥19”医用显示器 2 台 ，最大分辨率≥1280×1024 ，最大亮度≥300cd/cm2 ， 可视角度≥±178° 7.2. 对环境光亮度自动补偿功能：具备 7.3. 配备原厂显示器台车：具备 八、数字图像处理 8.1. 图象左右翻转、上下翻转、旋转功能：具备 8.2. 实时边缘增强功能：具备 8.3. 实时自动、手动窗位调整功能：具备 8.4. 窗位调节功能≥6个 8.5. 边缘增强功能≥3个 8.6. 图象同屏显示≥16幅 8.7. 剂量智能管理系统：具备 8.8. 图像剂量三级可调：具备 8.9. 最后一幅图像自动冻结功能 LIH：具备 8.10.光盘刻录功能：具备 8.11.UPS 不间断电源：具备 8.12.操作系统：最新 Win10系统，64bit 处理器，≥4G内存 8.13.台车工作站与 C 臂之间单根线连接：具备 8.14.实时动态降噪功能：具备 8.15.实时去除运动伪影功能：具备 8.16.实时金属修正功能：具备 8.17.实时软组织修正功能：具备 8.18.窗口操作界面：具备 8.19.图形化显示按键：具备 8.20.台车工作站与C臂之间连接线长度 ≥8.5m 九、图像资料存储系统 9.1. 具备CD/DVD 刻录功能 *9.2. 存贮图像容量（内置工作站硬盘存储）≥300000 幅 9.3. 具备USB 导出 DICOM 格式图像功能 9.4.原厂工作站配备DICOM3.0 接口：具备 9.5.原厂工作站具备DICOM存储传输功能：具备 9.6.原厂工作站具备DICOM打印功能：具备 9.7.原厂工作站具备DICOM工作表功能：具备 十、操控部件 10.1. 触摸屏控制面板尺寸≥8英寸 10.2. 同屏触控登记功能：具备 10.3. 同屏触控登记新病人功能：具备 10.4. 同屏触控急诊登记功能：具备 10.5. 同屏触控预登记功能：具备 10.6. 曝光参数设定：具备 10.7.同屏触控图像后处理功能：具备 10.8.手动开关：具备 10.9.触摸屏上可与台车显示器同步显示图像：具备 10.11.C臂上具备同屏触摸控制装置：具备 *10.12.显示器推车上具备同屏触摸控制面板：具备 十一、其他配置 *11.1.配备激光定位灯配置 *11.2.配置二维角度测量功能 *11.3.配置二维长度测量功能。
32 | X 射线骨密度仪 | 三、设备用途说明：用于人体骨矿含量测定及分析的临床科研工 作，并用于骨质疏松的临床诊断、治疗效果观察、以及骨折危险性的预测研究。 四、主要技术规格： 一： 为了保证设备的先进性，该设备需获得美国FDA及欧洲CE认证，请投标商提供FDA及CE认证复印件 二： 该设备需通过中国CFDA认证，请投标商提供中国CFDA认证的复印件。 序号 技术规格及要求 1 X线源 1.1 双能X线发生方式 1.1.1 稳恒电压 1.1.2 K缘过滤，同时产生高低双能X线 1.2 X线扫描线束：窄角扇形，扇形开角≤4.5° 1.3 采集成像方式：连续扫描式 1.4 自动智能扫描 1.4.1 无需预扫描, 配置激光定位系统 1.4.2 具备根据骨骼结构，自动调整扫描宽度功能 *1.5 X线球管最大电流≥3mA 2 探测器系统 2.1 光子计数探测器，探测器材质LYSO或者CZT 2.3 探测器通道数量：≥16个 3 扫描 3.1 扫描床，长度：≥200cm；宽度：≥104cm *3.2 最大有效扫描视野,长度*宽度：≥130cm * 59cm 3.3 最大病人承重：≥155kg 3.4 标准扫描时间，腰椎：≤30秒钟，股骨：≤30秒钟 3.5 精确激光定位灯 3.6 全配套扫描定位器（包括腰椎、髋关节等） 3.7 对腰椎质控模块扫描的精度(重复性误差)：≤1.0% 3.8 对活体常规部位扫描精度(重复性误差) 3.8.1 腰椎、股骨: ≤1.0% 3.8.2 双侧股骨：≤0.6% 3.9 多视角影像重建技术 3.10 提供高清晰度骨骼影像 *3.11 具备系统能够自动检测脊柱、髋关节、前臂等部位是否存在摆位异常或是分析异常，并能给出提示和纠正建议（提供软件界面截图或报告）。 4 扫描部位及临床应用功能 4.1 正位腰椎扫描、评估 4.2 单侧股骨扫描、评估 4.3 双侧股骨自动扫描、评估 4.3.1 一次定位，自动扫描完成，同屏显示双侧髋关节影像 4.3.2 自动提供双侧股骨平均骨密度值以及差异分析功能并提供检测联合结果 4.4 前臂测量和分析 4.5 人工髋关节置换后的自动扫描、评估 4.5.1 增强型骨科专用软件（髋关节），用于人工髋关节置换术后假体周围骨量测量及变化评估 *4.5.2 人工髋关节周围划分的评估区个数：≥18个（厂家提供临床图像和报告） *4.6 一次定位，自动完成腰椎、双侧股骨扫描检测功能 4.7 骨折风险评估软件 4.8 计算机自动辅助诊断分析软件 5 临床应用软件包 5.1 运行环境：预装中文WINDOWS操作系统 5.2 骨密度仪中文操作软件及骨密度结果中文影像数据检测报告（非第三方汉化） 5.3 骨密度计算软件包 5.4 NHANES III参照数据库 *5.5 中国大陆人数据库：数据库由国内权威机构建立，全国多点采集，样本量≥11,000 （请提供软件界面截图以及国内外核心期刊发表文章证明） 5.6 自动确定骨边缘软件 5.7 与前一次扫描结果对比分析 5.8 异常骨密度区域或金属自动排除软件 5.9 屏幕上扫描部位调整（可以通过软件，在屏幕上对扫描部位做精细调整，保证测量的精确性） 5.10 体重/种族差异校正软件 5.11 T值和Z值分析软件 5.12 检测质量控制系统（含质量检测程序，QA态势分析） 5.13 检测结果趋势分析功能 5.14 多部位集成报告软件-多部位集成报告系统，将所有检测结果打印在一张报告上进行联合评估 5.15 自动化报告编辑书写软件 5.16 DICOM 协议接口（存储、传输、检索/查询、Worklist、打印） 5.17 HL7协议接口 6 放射剂量 6.1 脊柱/股骨扫描放射剂量：≤0.042 mGy 6.2 操作者散射剂量：距扫描床1米处外溢剂量≤6μSv/Hr 7 计算机系统 7.1 主控计算机 7.1.1 CPU类型：Intel双核，主频≥3.40 GHz 7.1.2 内存：≥4GB 7.1.3 硬盘：≥500GB 7.1.4 DVD光驱 7.2 显示器：≥23英寸液晶显示器 7.3 彩色打印机 8 校准系统 8.1 自动质控测试程序 8.2 自动质控趋势分析 8.3 质控模块（含大、中、小三种骨密度及肌肉脂肪校准，适合不同人群,请提供检测报告六点校准软件界面及报告） 9 售后服务 *9.1 厂家在直辖市及省会城市驻有办事处，有专业工程师负责售后服务（厂家提供办事处详细地址，非代理机构） 9.2 中国大陆保税库数量：≥1个（请厂家提供详细地址）
33 | 上肢关节康复器(肩肘、两用) | 1、电源：交流220V±22V、50Hz±1Hz。 2、额定输入功率：70VA。 3、肘关节活动支架长度调节范围：0～150mm，允差±10%。 4、肩上臂支架调节范围：0～200mm，允差±10%。 5、肩前臂支架调节范围：0～280mm，允差±10%。 6、前臂支托调节范围：0～280mm，允差±10%。 7、移动支架高度调节范围：0～290mm，允差±10%。 8、被动训练力矩：20N·m，允差±10%。 9、额定载荷：50N。 10、关节活动角度调节范围：0°～125°，级差3°，允差±10%。 11、角速度调节范围：3.0～4.4°/s，允差±20%，8档调节，级差0.2°/s。 12、运动时间：0～240min，级差10min，允差±30s。 13、设有线控开关，安全可靠。 14、电源中断及恢复通电后，固定肢体的支架保持在停止时的状态。 15、运动支臂左右可调换。 16、LCD背光屏幕液晶显示运动角度、速度、时间。
34 | 体外冲击波治疗仪 | 一、技术规格要求 1、原理：手柄为气压弹道式原理设计（非电磁式）。 2、主机、手柄、探头为同一品牌同一制造商生产。 3、控制界面：主机使用触摸板仪表圆盘调节治疗气压输出大小，方便精确调节气压输出大小。 二、产品性能要求 ▲1、手柄冲击头可伸缩，在治疗过程中对反作用力冲击起到良好的缓冲效果，减轻医护操作人员因长期操作带来的不适感。 ▲2、所有冲击头均带有施压指示器，带压力刻度，能够适合力量不同的使用者在治疗病人时能够精确掌控对手柄施加压力大小，达到治疗标准化目的。 ▲3、手柄上的操作开关区域带有独立手柄计数器，能记录手柄累计使用次数，便于操作者随时掌握治疗剂量。 ▲4、治疗手柄配置：设备配置恒定能量治疗手柄一把，为保证治疗手柄输出能流密度恒定，冲击撞块在弹道内回弹采用瞬间负压吸引技术，非磁吸式技术。 5、设备标配5个不同规格的钛合金冲击头。 6、手柄可+134℃高温高压消毒。 7、采用外置减振式全封闭空气压缩机，压缩机与主机分体式设计，减少空压机对主机的干扰，治疗过程中低噪音。 8、配套专用推车，用于压缩机放置，便于使用者移动。 9、主机单次治疗设置次数可选择0-2500次。 10、工作压力：1.5bar - 4bar 治疗时连续可调 11、最大正输出压力：不小于11.2MPa 12、能流密度：≤0.55mJ/mm2 13、工作频率：4、8、12、20HZ可供选择 14、手柄具有36mm冲击头设计，用于大面积部位治疗 15、手柄具有10mm冲击头设计，用于小关节间隙治疗。 16、设备用于治疗人体骨骼软组织慢性疼痛。主要如: 肩钙化性肌腱炎、肩峰下疼痛综合征、网球肘、股骨大转子疼痛综合征、髌骨尖综合征、胫骨结节骨软骨炎、胫骨内侧应力综合征、止点性跟腱炎、非止点性跟腱炎、足底筋膜炎、肌筋膜疼痛综合征、特异性和根性腰背疼痛综合征。 售后服务： 主机保修1年（不包含治疗手柄），治疗手柄维护期间提供备用手柄。
35 | 下肢关节康复器 | 1、额定输入功率：60VA。 2、训练过程中可实时显示训练当前角度位置。 3、支架长度调节范围：大腿0～260mm，小腿0～260mm，滑动连杆0～340mm，允差±10%。 4、伸展角度调节范围：0～120°，级差3°。 5、屈曲角度调节范围：0～125°，级差3°。 ▲6、角度运行速度：8档可调，1.5～3.6°/s。级差0.3°/s，允差±20%。 7、训练时间：0～240min可调，级差10min，允差±10%，时间结束会有提示音。 ▲8、脚踏板左右活动范围：移动至最左位置和最右位置中心线夹角为60°，允差为±10°。 9、设有线控开关，安全可靠。 10、具有应急安全保护开关。 11、开机过程中设备自检自动复位。 12、承重：15kg。
36 | 数字OT评估与训练系统 | 1、操作显示：55英寸液晶触控屏。 2、电动高度调节范围：720～1430mm（平放），1010～1710mm（竖直放）。 3、电动角度调节范围：0°～90°。 4、软件系统：包括用户管理、（游戏）训练、训练记录、（游戏）资源管理、用户档案、设置等部分。 5、训练模式：八种，基本认知、感知觉、语言认知、数学、思维、社会行为、艺术行为和综合认知，每种训练模式下配置多种游戏，让患者在娱乐、学习中得到康复训练。 6、游戏种类：记忆识物、拼单词、智慧王、消除大作战、趣味拼图、迷宫奇遇记、切偶数、精灵找不同、垃圾分类、音乐猫等。 7、训练报告：根据患者训练的数据，生成整体的报告。 8、自定义游戏：可对部分游戏的训练内容修改调整。 9、支持设置游戏难度。
37 | OT桌(手摇式) | 桌面升降范围：620～850mm。 手柄转动力距：10N·m。 桌面额定载荷：50kg。 桌面尺寸（长×宽）：1500×800mm。 外形尺寸（长×宽×高）：1500×800×620～850mm。 用途：作业训练用桌，桌面高度可调节。 材质：型材、多层板、不锈钢。 结构形式：底座、升降部分、摇把、桌面、脚垫。
38 | 手动功率车 | 规格：560×490×650～940mm。 搬运手柄调节范围：650～930mm。 回旋手柄角度调节范围：0～80mm。 用途：改善上/下肢关节活动范围，进行上/下肢肌力及协调性训练。 材质：型材、橡胶、海绵。 结构形式：脚轮、扶手、计数器、训练部分。
39 | 超声波治疗仪 | 1、外形尺寸（长宽高）：380×310×135mm。 2、输入功率：50VA。 3、输出通道：单路输出。 4、显示方式：5英寸液晶屏，支持一键飞梭。 5、声工作频率：1MHz±10%。 6、输出模式：四种，连续、断续1、断续2、断续3。 a）连续输出； b）断续1：输出1s，间歇1s； c）断续2：输出0.5s，间歇0.5s； d）断续3：输出0.3s，间歇0.3s。 7、有效声强：0～1.5W/cm²。 8、定时范围：1～30min，步进1min。 9、最大输出功率：6W，允差±20%。 10、有效辐射面积：4cm²。 11、波束不均匀性系数RBN：不超过8.0。 12、波束类型：准直型。 13、具有超温保护功能。
40 | 自动煎药机 | 1、电压：AC220V 2、功率：2940W 3、容量：20000ml 4、尺寸：510×630×1210（mm） 5、*符合《煎药机行业标准》的煎药效果有效成份煎出率不小于50%，以国家认可的相关检测机构出具的检验报告为准； 6、*符合中药煎药室管理规范的相关要求。具有常压煎药功能，自动完成一煎两煎的全过程，提高煎药药效。可实现二煎煎药，二煎时自动加水，自动清洗。 7、采用安全、方便、快捷的一键式滑盖锁紧装置。 8、*先煎后下提示功能，可实现常压煎药、密闭煎药、循环煎药功能。 9、*采用安全、卫生的自下往上电动机械挤压方式，实现药渣充分分离。 10、不锈钢锅体，内置不锈钢二煎储药罐。 11、具有防温度过高和防干烧功能，计时、定时设定控制功能。 12、具有文火、武火自动转换。 13、具有安全卸压阀，双安全阀超压自动报警，自动卸压自动 闭合。 14、*有蒸汽循环回收功能，煎药蒸汽经风冷冷凝器回收，保障有效成份无损失。 15、可配备单体包装机。 其他要求： 16、*生产厂家注册资金2000万元，通过ISO9001认证、ISO13485认证和CE认证。 17、*质量安全可靠，符合行业发展趋势，列入国家中医局首批中医诊疗设备推广目录。
41 | 彩超 | 一、设备用途及说明： 全身应用型彩色多普勒超声波诊断系统，主要用于腹部、心脏、妇产科、泌尿科、浅表组织与小器官、儿科、肌骨神经、介入诊疗及临床学术研究。 二、系统规格及成像单元 2.1系统规格 2.1.1 ≥23英寸高分辨率、广域视野HDU显示屏，分辨率高达1920×1080（提供白皮书证明），具备万向关节臂设计，可实现上下左右前后任意方位调节，可前后折叠。 2.1.2 液晶触摸屏≥12英寸,可与显示器同步显示实时图像（附图）,支持滑动翻页功能 。 2.1.3 触摸屏支持数字TGC 功能，滑动调节时间增益曲线，并可保存为常用预设置（附图）。 2.1.4 操作面板支持电动调节高度、前后左右位置及旋转，支持全封闭式键盘（键盘附图）。 2.1.5 原始数据储存，可对回放的常规图像进行≥30种参数调节。 2.1.6 动态宽波束发射与接收超声信号，采用整场空间像素成像原理成像，一次性成像，无需调节焦点位置和数目，图像区域无聚焦点或聚焦带。 2.1.7 智能像素优化技术：提高图像整体空间分辨率、对比分辨率和信噪比。 2.1.8 主机一体化耦合剂加热装置，温度可调。（附图） 2.1.9 具备数据防御系统，可对不同人群设置数据开放度及访问权限。（附图） *2.1.10 超声主机可与手机或平板电脑等移动终端相连接，使用移动设备代替面板按键完成冻结、检查模式切换、测量、拍照片等操作。（附图） *2.1.11 超声主机可与手机或平板电脑等移动终端相连接，由移动端所拍摄的图片可瞬时上传至超声设备，单幅显示或与超声、超声动态图像同屏对照显示。（附图） 2.2二维灰阶成像单元 2.2.1 宽频可变频成像技术：灰阶、谐波、彩色、频谱支持独立变频，中心频率可视可调。（附图） 2.2.2 斑点噪声抑制技术：支持所有探头，多级可调。 2.2.3 空间复合成像：支持所有凸阵、线阵及容积探头，具有帧平均、帧速率等多种可调节参数，具有最大、平均、混合三种复合模式，每个模式中都有三档开角可调节。（附图） 2.2.4 组织谐波成像,：可用于全部成像探头，频率可视可调，具体中心频率数值可显示。 2.2.5 组织声束矫正技术 适用于所有凸阵及线阵探头，≥7 级可调，可显示具体数值。（附图） 2.2.6 高清放大功能可对局部图像进行高清放大，并可以对照显示被放大组织在图像中所处位置关系。（附图） 2.2.7 宽景成像：扫描长度≥120cm，支持所有成像探头，可与空间复合成像功能联合使用，自动检测扫描方向，支持旋转及测量。 *2.2.8 穿刺针增强显示功能，可独立调整穿刺针的显示增益，不影响背景图像质量。（附图） *2.2.9 智能多普勒技术:能够快速识别血管结构，自动调整彩色取样框位置、角度，调整频谱取样容积及角度。 2.3造影成像单元 2.3.1 造影功能支持凸阵、线阵、相控阵、腔内探头，线阵术中探头、中央开槽式穿刺探头、凸阵容积、腔内容积探头等，≥20把探头。 2.3.2 具备谐波造影模式 2.3.3 具备基波造影模式 2.3.4 B型图与造影图像实时同屏双幅显示，可带双穿刺引导线，实现同屏双幅投射式测量。（附图） 2.3.5 超声造影成像可以与 CT/MR/PET-CT 图像融合成像，同屏显示，以利于精准定位引导介入，并可联合定位导航功能。 *2.3.6 支持造影剂二次注射，有2个独立造影计时器。（附图） 2.3.7 具备爆破后再灌注显像功能 2.3.8 具备微血管成像功能 2.3.9 具备常规模式、平衡模式 、组织模式三种造影模式，支持双幅对照显示，可用于实时或回放。 2.3.10 可在双幅对照（B型+造影）的图像上进行TIC时间强度曲线分析，感兴趣区≥8个。 2.3.11 具备使用不同颜色标记造影剂到达时间，方便观察并比较病灶及组织的造影剂灌注特点。（附图） *2.3.12 造影采集时间一次性存储≥10 分钟。（附图） 2.4剪切波弹性成像单元 2.4.1 实时二维剪切波弹性成像技术，通过多组声辐射脉冲技术产生剪切波，直接获得组织弹性模量值，并以彩色编码方式实时显示组织的声阻抗差。 2.4.2 支持凸阵、线阵、腔内探头 2.4.3 具备定量质控图，指导正确放置定量取样区，提高定量准确性及重复性。 2.4.4 剪切波弹性成像的图谱颜色可行设置。 2.4.5 剪切波弹性成像时，屏幕可显示剪切波频率范围，确保测量的准确性。（附图） *2.4.6 剪切波取样框深度范围可在0.25-33cm之间（附图），取样框纵向长度可 ＞1.5cm。 2.4.7 具备剪切波弹性成像定量分析: 可提供最多≥12个感兴趣区测量值，定量分析结果以杨式模量（kPa）或剪切波速度（m/s）为单位。 *2.4.8 剪切波弹性成像定量分析，在冻结和存储的图像上均可以进行，得到直接反映组织硬度的杨氏模量值（或剪切波速度）。 *2.4.9 剪切波弹性成像定量测量工具支持大小可调、任意形态描记，针对不同大小、不同形态病灶可以进行定量测量。（附图） *2.4.10 剪切波弹性成像针对困难病人可提供 “穿透模式”，提高困难病人检查成功机率。（附图） *2.4.11 肝脏脂肪变定量功能，通过对常规腹部探头获取的原始射频信号来精准计算肝衰减系数，用于代谢相关性脂肪性肝病的早期发现、定量、分级及检测。具备包括衰减图、信号质量图进行质控图，指导正确放置定量区域区域（ROI）；测量取样线深度、长度固定，提高定量准确性及重复性。具备包括静态单帧多点及动态多帧单点测量多种测量方式，使定量更为精准。 2.5高级血流成像单元 2.5.1 立体血流成像，通过对相关血流动力学参数的特殊处理在二维图上立体呈现血流，突显血管位置关系，利于捕捉诊断信息，立体呈现程度可调节。 2.5.2 超低速血流成像，支持凸阵、线阵、高频线阵探头。 2.5.2.1 具备多种彩色图谱，并具备方向性显示，可帮助医生提高对微细血流的识别度。 2.5.2.2 具备多级别背景模式选择，≥7级。（附图） 2.5.2.3 支持与B模式同屏对照显示，支持与实时拍摄的情景照片同屏对照显示。 2.5.2.4 可在造影成像模式下使用，进一步提高血流敏感性。 2.5.3 类造影灰阶血流成像 2.5.3.1 灰阶模式显示血流形态，真实反应血管内血流状态。 *2.5.3.2 无取样框、不降低帧频、无角度依赖，无需注射造影剂的情况下观察真正的血流动力学。（附图） 2.5.3.3 具有捕捉模式 ，把多帧图像累积到一起，按血流灌注先后顺序动态呈现血管的空间分布状态。（附图） 2.5.3.4 可去掉血流周围组织回声背景，单独显示血流。 2.5.3.5 支持凸阵/高频凸阵、小微凸、线阵/高频线阵、相控阵及介入探头。 三、成像模式主要参数 3.1系统通用功能 3.1.1 监视器≥23英寸 3.1.2 扫描方式：逐行扫描，高分辨率，全方位关节臂旋转。 3.1.3 激活的探头接口≥4个，接口为无针式接口。 3.1.4 回放重现： 灰阶图像回放≥3000幅、回放时间≥100秒。 3.1.5 预设条件 针对不同的检查脏器，预置最佳化图像的检查条件，减少操作时的调节，及常用所需的外部调节及组合调节。 3.1.6 增益调节：B/M可独立调节，STC分段≥8。 *3.1.7 扫描深度≥45cm。（附图） 3.1.8 超声功率输出调节：B/M、PWD、Color Doppler输出功率可调。 3.2二维灰阶显示主要参数 3.2.1 凸阵探头，18cm深度，全视野，最高线密度下，二维帧频≥63帧/秒。 3.2.2 凸阵探头，18cm深度，全视野，最高线密度下，彩色帧频≥17帧/秒。 3.2.3 相控阵探头，18cm 深度，扫描角度 85°，最高线密度下，二维帧频 ≥73帧/秒。 3.2.4 相控阵探头，18cm 深度，扫描角度 85°，最高线密度下，彩色帧频 ≥34帧/秒。 3.3频谱多普勒 3.3.1 测量方式：PW，CW，HPRF 3.3.2 多普勒发射频率可视可调，中心频率明确显示。 3.3.3 PWD：血流速度≥10m/s；CWD：血流速度≥21m/s。 3.3.4 最低测量速度：≤0.3mm/s （非噪声信号）。 3.3.5 PW取样容积范围：0.05cm-2cm。 3.3.6 电影回放：≥60秒 3.3.7 零位移动：≥10级 3.4彩色多普勒 3.4.1 显示方式：速度方差显示、能量显示，速度显示、方差显示 3.4.2 具有双同步/三同步显示（B/D/CFM）。 3.4.3 显示位置调整：线阵扫描感兴趣的图像范围：-20° - +20°。 3.4.4 心脏探头彩色血流多普勒中心频率可视可调≥9个（附图证明） 3.4.5 高频线阵探头彩色血流多普勒中心频率可视可调≥8个（附图证明） 四、测量和分析 4.1 一般测量 4.2 妇产科测量 4.3 产科自动测量技术，系统能根据图像识别技术自动测量胎儿的双顶径、股。 4.4骨长、头围、腹围等重要的胎儿生长发育指标，并且自动测量计算数值。 4.5 心脏功能测量 4.6 多普勒血流测量与分析 4.7 外周血管测量与分析 4.8 泌尿科测量与分析 4.9 多普勒频谱自动包络、测量与计算 4.10 乳腺测量包，根据回声信号的识别，自动勾勒病灶的边界，并且系统提供乳腺占位BI- RADs 评分，提高乳腺检查工作效率及对乳腺病灶的管理和咨询。 4.11 甲状腺测量包，根据回声信号的识别，自动勾勒病灶的边界，提高甲状腺检查超声扫查的工作效率。 *4.12 随访工具，将同一患者之前的超声图像与当前的图像同屏对比，并可自动同步之前成像参数、体标、注释等全部初始条件。 *4.13 类风湿活动性定量工具，通过对组织感兴趣区的多普勒血流信号计算分析，获得定量数据，可以数据、曲线的形式显示，反映组织内血流的多少。 4.14 扫描助手：根据用户自定义工作流程，自动完成模式转换、功能选择、自动测量、注解显示等。 五．实时4D成像技术 5.1 用于腹部扫查、妇产科扫查和腔内容积成像 5.2 具有容积对比或厚层成像技术，对容积数据进行多切面采集和处理显示具有厚度信息的平面，有效地的抑制噪音，提高对比分辨率。厚度在2-20mm区间，分级可调 5.3 3D/4D 曲线取样成像技术，曲线或直线切割3D平面 *5.4 具有任意切面成像功能，用于3D/4D模式或存储的容积数据，对于不规则结构，可结合容积对比成像或厚度成像提高对比分辨率，可选择直线、弧线、折线、任意曲线等切割方法，可支持三个曲面同时成像 5.5 支持智能不规则容积测量功能，快速测量不规则体积的一系列参数 六、图像存储与(电影)回放重现单元 6.1 输入/输出信号：HDMI、USB等。 6.2 连通性：医学数字图像和通信DICOM 3.0接口。 6.3 超声图像存档与病案管理系统 6.4 具备固态硬盘容量≥1TB 6.5 一体化剪帖板：(在屏幕上)可以存储和回放动态及静态图像，图像大小有3种可调；在剪贴板上可以直接进行图像删除、转存或进入病案系统。 6.6 USB一键快速存储功能，只需一个按键一步操作即可把屏幕上的图像存至U 盘、移动硬盘或者其它USB装置。USB接口支持U盘或移动硬盘快速存储屏幕上的图像。 6.7 超声图像静态、动态存储，原始数据回放重现。 6.8 支持压缩和高清DICOM图像传输。 6.9 在屏剪帖板和多画面同屏回放功能，不同检查日期所存的图像可以回放至同一屏幕比较分析。 6.10动态图像、静态图像以PC可读格式直接存储于可移动媒介。 七、探头规格 7.1 频率：宽频变频探头，所有探头及所有检查模式要有明确的中心频率显示，实现二维、谐波、彩色、多普勒频率独立可调。 *7.2 工作频率范围：1-23MHz之间选择。 7.3 单晶体腹部探头：超声频率1.0-6.0 MHz，支持造影、应变式弹性和剪切波弹性。 7.4 单晶体血管探头：超声频率3.0-9.0 MHz，支持造影、应变式弹性和剪切波弹性。 7.宽频凸阵容积探头：超频率2.0-8.0MHz，用于妇产、腹部、小儿等。
42 | 彩超（心脏） | 一、 设备名称：全数字化高档彩色多普勒超声诊断仪 二、 设备用途及说明：用于成人心脏、儿童心脏及胎儿心脏、血管（外周、腹部、脑血管）、腹部、产科、妇科、浅表等临床应用，用于超声临床诊断应用和相关科研教学工作，满足开展新的临床应用需求。提供超声设备必须为该机型最新版本。 三、 主要技术规格及系统概述： 3.1 主机成像系统： 3.1.1 超高数字化通道，支持集束精准发射及海量并行处理，可同步进行多个声束的形成、采集和处理 3.1.2 高分辨率液晶显示器≥21",分辨率1920×1080，无闪烁，不间断逐行扫描，可上下左右任意旋转，可前后折叠。 3.1.3 操作面板具备液晶触摸屏≥12",可通过手指滑动触摸屏进行翻页，直接点击触摸屏即可选择需要调节的参数，操作面板可上下左右进行高度调整及旋转 *3.1.4 触摸屏可以与主显示器实时同步显示动态图像，并可在触摸屏上进行容积图像的旋转、放大等调整 3.1.5 显示器可全屏显示扫查图像，包括二维、彩色、频谱和实时三维 3.1.6 通用成像探头接口≥4个，均为微型无针式接口，4个接口通用，可同时支持矩阵实时三维探头并可任意互换 3.1.7 纯净波探头技术:支持相控阵、凸阵、微凸阵和线阵探头 *3.1.8 支持纯净波探头≥ 8支 3.1.9 数字化二维灰阶成像及M型显像单元 3.1.10 M型及解剖M型技术 3.1.11 谐波成像技术 3.1.12 彩色多普勒成像技术 3.1.13 彩色多普勒能量图技术 3.1.14 微视血流成像技术 3.1.15 数字化频谱多普勒显示和分析单元(包括PW、CW和High PRF) 3.1.16 动态范围≥320 dB 3.1.17 实时双同步/三同步功能 3.1.18 内置DICOM 3.0 标准输出接口 3.1.19 内有一体化超声工作站 3.2 二维灰阶成像单元 3.2.1 所有探头均为宽频、变频探头，频率数值可在屏幕上显示 3.2.2 具备自适应核磁像素优化技术，可增强组织边界，抑制斑点噪声，可用于多种模式（2D、3D）,多级可调（≥5级），支持所有探头 3.2.3 实时空间复合成像技术，同时作用于发射和接收多角度声束 3.2.4 具备扩展成像技术，可与空间复合成像，斑点噪声抑制技术联合使用 3.2.5 一键优化图像，可实时优化二维增益、TGC曲线等成像参数 3.2.6 自动实时持续增益补偿 3.2.7 侧向增益补偿技术，可支持相控阵探头、矩阵实时三维探头，≥8段，且可视可调 3.2.8 分辨率和帧频可视可调 3.2.9 超宽视野全景成像技术 3.2.10 穿刺引导功能：支持相控阵、凸阵、线阵探头穿刺引导功能； 3.2.11 具备专业心超工作者定制界面，提高心超医生易用性 3.3 彩色多普勒血流成像单元 3.3.1 具有二维彩色模式、实时三维彩色模式、能量图模式、微视血流成像模式、彩色M型模式、组织多普勒模式等多种成像模式 3.3.2 自适应超宽频带彩色多普勒成像技术 3.3.3 微视血流成像模式，捕捉显示超微细血流及超低速血流信号 3.3.4 彩色实时同屏双幅对比显像 3.3.5 具备专业冠脉血流成像模式，可支持心脏成像探头（包括成人心脏相控阵探头、儿童相控阵探头、新生儿相控阵探头、心脏矩阵实时三维探头） 3.3.6 彩色增益可独立调节，支持凸阵、线阵、相控阵、矩阵实时三维探头 3.4 频谱多普勒成像单元 3.4.1 提供PW、CW、High PRF模式，高性能三同步成像 3.4.2 实时自动多普勒测量分析，可提供多参数选择 3.4.3 一键自动优化多普勒频谱，自动调整基线及量程等参数 3.4.4 频谱自动分析系统：包括实时自动包络、手动包络等；自动计算各血流动力学参数，参数可根据客户需要灵活进行选择 3.5 组织多普勒成像单元 3.5.1 具备高帧频彩色和脉冲波组织多普勒成像 3.5.2 二维、速度曲线同屏显示 3.5.3 提供专业TDI测量软件包，可进行组织速度、位移、应变、应变率等进行整体和节段定量分析 *3.5.4 提供基于组织多普勒的定量分析，可同时显示32个亚节段的心肌速度曲线、位移曲线、应变及应变率曲线，可用于整体及节段功能评价 3.6 组织谐波成像单元 3.6.1 具备组织谐波技术 3.6.2 谐波频率多级可调 3.7 超声造影成像单元 3.7.1 造影成像单元,包含LVO、LowMI实时灌注成像和Flash爆破造影成像 3.7.2 支持负荷超声成像下的心肌灌注造影 3.7.3 支持心腔和心肌造影成像 3.7.4 支持腹部、浅表、血管造影应用 3.7.5 造影技术支持凸阵、线阵、相控阵、矩阵探头 3.7.6 支持实时相交互两个平面同屏同时相显示造影成像技术 3.7.7 支持实时三维造影成像技术 3.7.8 具备在机及脱机造影定量分析软件，可提供≥6种参数及动态曲线；且造影连续采集时间≥6分钟 3.8 负荷超声成像单元 3.8.1 内置专业负荷超声模板 3.8.2 可提供负荷超声斑点追踪定量分析 3.8.3 智能旋转角度可植入负荷超声模板中，加快工作流程 3.9 测量及定量分析 3.9.1 常规测量和分析（B型、M型、频谱多普勒、彩色多普勒） 3.9.1.1 一般常规测量（直径、面积、体积、压差等） 3.9.1.2 多普勒血流测量及分析软件包 3.9.1.3 专业心脏功能测量与分析，可支持Simpson 三点法快速描记心内膜，加快工作流程 3.9.1.4 自动、实时多普勒频谱波形分析，在实时或者冻结模式下都可以使用 3.9.2 感兴趣区定量 3.9.2.1 高达 10 个用户自定义的区域 3.9.2.2 自动标记 ECG 触发，以实现特定心动周期时相的定量分析 3.9.2.3 生成时间－强度曲线，支持多种曲线拟合模式 3.9.2.4 分析结果包括每一帧图像的 dB 数值、密度或速度/频率、达峰时间、"A” 值，曲线下面积和峰值密度 3.9.3 血管内中膜厚度自动测量: 3.9.3.1 对感兴趣区域内自动测量，无需手动描计，计算结果为一段距离内的平均值，提高测量的可靠性和可重复性，并可根据血管内中膜厚度不同进行优化设置 3.9.4 心肌应变定量 *3.9.4.1 实时组织多普勒定量技术,可整体或分节段曲线显示，同时可显示≥32条节段曲线，方便同一时相任意节段数据对比分析 3.9.4.2 可显示组织速度、位移、应变、应变率等多种参数曲线，并支持曲线测量对比分析 3.9.5 自动化二维心功能定量技术 3.9.5.1 自动二维左心室功能定量，依据选择的心脏切面自动描记感兴趣区，自动计算EF，ESV，EDV，最大体积，最小体积以及LVEF、PER、PRFR、AFF 3.9.5.2 自动左心房功能定量，可快速获取左心房容积参数及曲线 *3.9.5.3 自动组织瓣环位移功能可自动对二尖瓣和三尖瓣瓣环运动进行可视化定量分析，快速评估心脏整体功能 3.9.6 心脏自动应变定量 3.9.6.1 专用的结合TomTec的智能化自动应变分析模块 3.9.6.2 连接和未连接心电信号的超声图像均可在机分析 3.9.6.3 支持心脏常规二维、心脏造影成像等多种模式下使用 3.9.6.4 全自动识别左心室切面并追踪，快速获得左心室整体应变值、左心室长径值、左心室应变牛眼图和达峰时间牛眼图 *3.9.6.5 全自动识别追踪左心房切面，快速获取左心房储备功能、管道功能、收缩功能应变值及曲线，并同时提供ED、PreA两种参考时间点左心房应变值 3.9.6.6 全自动识别追踪右心室切面，快速获取右心室四腔和游离壁整体应变值，同时得到右心室游离壁三个节段应变曲线 3.9.7 自动心肌运动定量 3.9.7.1 可在机分析心脏长轴和短轴图像，不依赖ECG，可在机选择分析内、中、外三层心肌信息 3.9.7.2 可快速获得左心室长轴切面容积曲线、长轴应变曲线、长轴位移曲线等；自动计算心脏EF值、左心室长轴应变及达峰时间结果，结果以牛眼图显示 3.9.7.3 快速获得左心室短轴切面面积曲线、圆周应变曲线、径向位移曲线、旋转曲线等；自动计算左心室短轴FAC、左心室短轴应变及达峰时间等，短轴应变及达峰时间以牛眼图显示 3.9.7.4 自动组织瓣环位移功能可自动对二尖瓣和三尖瓣瓣环运动进行可视化定量分析，快速评估心脏整体功能 3.9.8 负荷心肌运动定量 3.9.8.1 支持负荷试验状态下左心室整体和节段进行应变定量分析 3.10 图像存储与（电影）回放重现及病案管理单元 3.10.1 数字化捕捉、回放、存储动、静态图像，实时图像传输 3.10.2 主机内置硬盘≥1T，可扩展的存储装置：大容量移动硬盘、DVD-RW、DVR等 3.10.3 具备主机硬盘图像数据存储 3.10.4 病案管理单元包括病人资料、报告、图像等的存储、修改和检索等 3.10.5 可根据检查要求对工作站参数（存储、压缩、回放）进行编程调节 3.11 参考信号：ECG心电信号 3.12 输入和输出信号： 3.12.1 输入：DICOM 3.12.2 输出：DP高清数字化输出 3.13 图像管理与记录装置： 3.13.1 内置图像管理系统 3.13.2 支持DVD／USB图像导出存储 3.14 连通性 3.14.1 医学数字图像和通信协议， DICOM 3.0 版接口部件 四、 技术参数及要求 4.1 系统通用功能 4.1.1 高分辨率液晶显示器≥21",分辨率1920×1080，无闪烁，不间断逐行扫描，可上下左右任意旋转，可前后折叠。 4.1.2 操作面板具备液晶触摸屏≥12",可通过手指滑动触摸屏进行翻页，直接点击触摸屏即可选择需要调节的参数，操作面板可上下左右进行高度调整及旋转 4.1.3 标准成像探头接口≥4个，无针式微型接口，均可通用 4.1.4 功能分区控制面板，可升降、旋转、前后左右平移, 电子锁定 4.2 探头规格 4.2.1 频率:超宽频变频探头, 探头频率1 MHz 到18MHz 4.2.2 类型:相控阵、凸阵、微凸阵、线阵、矩阵实时三维探头 4.2.3 压电晶体材料：相控阵、凸阵、微凸阵、线阵、机械容积、矩阵实时三维探头均具备采用纯净波晶体材料 4.3 二维成像主要参数: 4.3.1 成人心脏纯净波探头：成像频率1-5MHz 腹部纯净波探头：成像频率1-5MHz 血管探头：成像频率3.0-12.0MHz 4.3.2 扫描速率: 相控阵,成像角度120°，20cm深度时，帧速率≥ 82帧/秒 凸阵,全视野，18cm深度时，帧速率≥ 38帧/秒 线阵,全视野，4cm深度时，帧速率≥ 74 帧/秒 4.3.3 扫描深度：最大扫描深度40cm *4.3.4 扇扫角度：儿童纯净波相控阵探头≥120度 4.3.5 声束聚焦:发射接收动态连续聚焦 4.3.6 回放重现及存储:存储时间≥6分钟 4.3.7 预设条件:针对不同的检查脏器,预置最佳化图像的检查条件,减少操作时的调节,及常用所需的外部调节及组合调节 4.3.8 增益调节:2D/Color/Doppler可独立调节, TGC分段≥8， 支持LGC分段调节 4.4 频率多普勒 4.4.1 脉冲波多普勒PW，连续波多普勒CW，高脉冲重复频率HPRF 4.4.2 多普勒探头与频率: PW，CW 4.4.3 最大测量速度:PW，1.6MHz，0°时，血流速度最大≥9m/s; CW，1.8MHz，0°时血流速度最大≥28m/s 4.4.4 最低测量速度1mm/s (非噪声信号) 4.4.5 显示方式:B/D、B/C/D、D 4.4.6 电影回放:≥2000帧 4.4.7 频谱零位移动: ≥6级 4.4.8 取样宽度及位置范围:宽度0.5-20mm; 分级可调 4.4.9 显示控制:反转显示(左/右,上/下),零移位, D扩展, B/D扩展,局放及移位 4.5 彩色多普勒 4.5.1 显示方式: 速度方差显示、能量显示、速度显示、方差显示 4.5.2 二维图像/频谱多普勒/彩色血流成像三同步显示 4.5.3 彩色显示角度: 10-120°选择 4.5.4 彩色显示帧数: 全视野, 18cm深,帧频≥16帧/秒 4.5.5 组织多普勒帧频：全视野，18cm深，帧频≥110帧/秒 4.5.6 显示位置调整:彩色感兴趣的图像范围:-20°-+20° 4.5.7 显示控制:零位移动分+15级,黑/白与彩色比较,彩色对比 4.5.8 彩色增强功能:彩色多普勒能量图(CDE/CPI);组织多普勒(TDI) 4.6 超声图像及病案管理系统 4.6.1 动态图像采集,存储, 一次连续采集≥100幅 4.6.2 同屏电影回放≥4画面,可调回放速度 4.6.3 存储图像及文档:超大1TB硬盘,CD/DVD、以及USB接口 4.6.4 支持报告存储,检索,统计 4.6.5 为保护病人隐私，图像存储时可隐去病案信息进行存储 4.6.6 DICOM QVue图像阅读器 4.7 超声功率输出调节: B/M,PW,CDFI,输出功率选择多级可调
43 | 肌电图仪 | 一、检查项目 标配检查项目 1．针肌电图：通过针电极对肌肉中运动单位进行分析，可以明确判别神经源性损伤还是肌源性损伤。 2．表面肌电图：表面肌电图主要通过表面电极记录肌肉电活动的变化，可以判别神经源性损伤或肌源性损伤。适用于无法进行有创针肌电检查的病人或运动过程中。 3．神经传导：包括MCV(运动神经传导速度）和SCV(感觉神经传导速度），电刺激神经并在神经远端记录，协助判定神经是轴索损害还是脱髓鞘病变。 4．F波：超强刺激神经干后前角细胞的回返放电，可以反映近端运动神经功能。 5．H反射：刺激胫后神经，腓肠肌记录。调整合适刺激量至出现H反射，用于周围神经病的早期诊断。 6．重复神经电刺激：分为高频刺激和低频刺激，超强连续刺激运动神经干，观察捕捉到的复合肌肉动作电位的波幅变化。用于神经肌肉接头部位诊断，而且可以鉴别突角前膜（lamber eaton)和突触后膜（MG）病变. 7．瞬目反射：刺激三叉神经，并在眼轮匝肌上记录潜伏期，反映三叉神经，面神经和桥脑中枢病变。 8．皮肤交感反射：人体突然接受刺激后的皮肤反射电位，用于自主神经检查。如糖尿病周围神经病、痛性周围神经病研究，交感神经研究项目。 9．体感诱发电位：躯体感觉系统的外周神经部分在接受刺激后，在特定感觉神经通路上记录的电反应，检测躯体感觉传导通路。 10．听觉诱发电位：采用耳机进行听觉刺激后从头皮记录到的电反应，用于检测听觉传导通路。 11．视觉诱发电位:采用显示器或闪光眼罩进行视觉刺激后从头皮上记录到的电反应，用于检测视觉传导通路。 12．中文报告软件：将检查过程中输入的患者信息、记录的波形、波形的特征值、检查结论等转换为报告格式，打印到纸上或形成PDF文件。 13．报告模板：用户可自行编辑用于表达检查结论的常用语句。 14．检查项目管理器：自动形成患者的检查方案，可在各检查项目之间一键切换。 15．★定制检查方案：满足不同行业、不同用户的差异化要求。 16．★患者数据管理软件：可对检查形成的数据检索、导出、导入和删除。 二、技术参数 1．基本参数 （1）系统构成：前置放大器、刺激系统、数据处理系统、台车、电源系统及配件 （2）台车尺寸（长X宽X高）：750mm x 700mm x 1150mm （3）连续工作时间：≥4小时 （4）双脚踏开关 2．放大器 （1）★通道数：四通道附可伸缩悬臂，悬臂移动距离不少于80cm，便于不移动仪器检查患者全身，为临床检查提供方便； （2）★每通道同时提供两种接口，配备Ф1.57插针国际标准小孔径脑电导联线接口； （3）★差摸输入阻抗：4500兆欧 （4）输入短路噪声：≤0.38μVrms (通频带0.5Hz～10 kHz ，输入对地短路) （5）★共模抑制比：131dB （6）灵敏度：0.01μV/D-500mv/D，1mS/D-500mS/D （7）滤波频率：0.1Hz－20KHz （8）幅频特性；0.5Hz - 10KHz 3．记录器 （1）接口技术：USB （2）A/D转换率：24Bit （3）采样率：200KHz （4）采集数据最大时长：不限时 （5）扫描时程：1ms - 6s 4．刺激器 声刺激器 （1）双声道输出接口，可选择单边或双边同时输出 （2）刺激频率：0.05 Hz－50Hz （3）刺激强度：0-120dB SPL （4）极性：疏波、密波、疏密交替波 （5）刺激声类型：短声、短音 光刺激器（二种） A.闪光刺激器 （1）闪光输出：眼罩 （2）左右两路闪光输出接口，可选择单边或者双边同时输出 （3）亮度0-100%可调 （4）闪光持续时间2～500 mS （5）最大照度：距离LED法线方向4mm处 ≤ 眼科明室照度 B.图像刺激器（CRT） （1）图像输出：23寸彩色液晶显示器 （2）场频：≥60Hz （3）提供图像模式翻转及给/撤两种刺激模式 （4）图像亮度：5级，约为最大亮度的0%、20%、40%、60%、100% （5）注视点：默认位于屏幕中央，可软件设定开/关 （6）图像类型：棋盘格、垂直条、水平条 （7）图像大小：4*3、 8*6、16*12、32*24、64*48、128*96 （8）刺激视野：全屏、左半屏、右半屏、上半屏、下半屏、上、下、左、右1/4屏 电流刺激器 （1）两路电刺激输出接口，可选单边输出或双边同步异步输出 （2）恒流源、短路及过载保护 （3）刺激速率：0.05 ～ 50 次/秒 （4）刺激持续时间：0.05ms～ 1.0ms （5）刺激模式：单个脉冲、对冲、成对、串 （6）输出脉冲幅度：0 ～ 100mA （7）输出脉冲宽度：50 ～ 1000μs （8）输出短路电流：≤120mA （9）最大输出电压：≤350V 5．配套设备 （1）工控双核主机，内存2GB以上，固态硬盘 （2）液晶显示器：23寸液晶显示器 （3）打印机：黑白激光打印机 （4）音箱：针肌电图声音输出
44 | 便携式超声机 | 一、用途说明：麻醉、介入、神经、肌骨、腹部、妇产科、疼痛科、心脏、小器官、泌尿、血管、儿科、急诊、及其它 二、主要技术规格及系统概述： 1主机系统性能 1.01 便携式彩色多普勒超声诊断系统主机 1.02 ※ ≥15.3“超薄宽屏高分辨率彩色液晶显示器 1.03 ※ 主机重量≤4.5kg（带电池） 1.04 显示器开合角度≥165° 1.05 全物理键盘及轨迹球操作，非触摸板操作 1.06 主机内置探头接口1个，可扩展至3个接口 1.07 系统冷启动时间≤35秒 1.08 具备待机功能 1.09 数字波束形成器 1.10 多倍信号并行处理技术 1.11 数字化全程动态聚焦 1.12 数字化可变孔径及动态变迹技术，A/D≥12 bit 1.13 接收方式：发射、接收通道≥1024 1.14 二维灰阶成像单元 1.15 谐波成像单元 1.16 M型成像单元 1.17 彩色多普勒成像单元 1.18 频谱多普勒成像单元 1.19 组织多普勒成像 1.20 ※ 高分辨率血流成像，支持线阵和凸阵 1.21 解剖M型成像，≥3线，360°可调 1.22 彩色M型成像 1.23 空间复合成像，≥4级可调，最高可支持9线空间复合 1.24 支持自适应焦点范围，可用于二维、彩色、能量、组织多普勒模式 1.25 二维角度独立偏转成像，≥5级可调 1.26 斑点噪音抑制，多级可调 1.27 扩展成像，支持线阵、凸阵，支持与二维、彩色、能量多普勒等成像模式配合使用 1.28 一键自动优化，支持B模式、M模式、彩色模式、PW模式 1.29 图像放大功能，支持前端放大、后端放大 1.30 一键全屏放大，≥2级可调 1.31 多语言操作界面：支持中英文键盘输入 1.32 穿刺引导功能，具备单线引导、双线引导以及中位线引导，具备点状引导线，标识进针深度，沿引导线可移动滑块、有深度数值显示 1.33 穿刺增强，具备双幅实时对比显示，增强前后效果，支持增强区域多角度可调 1.34 实时宽景成像，支持线阵及凸阵探头，并具备红、绿、蓝速度提示功能，支持向前擦除以及中途停止、重新采集操作，无需退出当前宽景成像 1.35 组织特异性成像，能够独立选择实质、普通、脂肪、液性成像模式 1.36 图形化预设置：针对不同的检查脏器，预置最佳图像的检查条件，并以脏器图标直观显示（提供图片证明） 1.37 内置超声教学软件，支持肾脏、脾脏、子宫及附件、胆道系统、甲状腺、乳腺、心脏等方面应用，机器内部能提供标准超声声像图、解剖示意图及扫查手法图，支持医生对超声扫查的自学和训练（提供图片证明） 2探头规格 2.01 超宽频变频探头：基波≥5种，谐波≥5种，彩色多普勒≥3种，PW≥3种，可视可调 2.02 ※ 腹部凸阵探头，探头频率：1.5-6.0MHz（提供图片证明） 2.03 ※ 浅表线阵探头，探头频率：5.0-15.0MHz（提供图片证明） 2.04 心脏探头，探头频率：1.5-5.5MHz 2.05 ※ L型指夹式探头，探头频率：5-14MHz（提供图片证明） 3二维灰阶参数 3.01 最大显示深度≥38cm 3.02 发射声束聚焦：聚焦区域多级可调 3.03 二维增益调节范围≥250 dB 3.04 动态范围≥300 dB，可视可调 3.05 灰阶曲线≥12种 3.06 物理滑动TGC分段调节≥8段，具有TGC曲线显示 3.07 ※ LGC侧向增益补偿≥8段，具有LGC曲线显示（提供图片证明） 3.08 伪彩≥12种 3.09 声功率1–100%，可视可调 4彩色多普勒参数 4.01 包括速度、速度方差、能量、方向能量显示等 4.02 显示方式：B/C、B/C/M、B/POWER、B/C/PW 4.03 多普勒增益≥250 dB 4.04 支持B/C双实时 4.05 一键隐藏血流 4.06 彩色多普勒定量分析软件：彩色血流剖面图、定点测速功能 5频谱多普勒参数 5.01 方式：脉冲波多普勒（PW）、连续波多普勒（CW）、高脉冲重复频率多普勒（HPRF） 5.02 B/D兼用：线阵：B/PW，凸阵：B/PW，扇扫：B/PW、B/CW 5.03 快速角度校正功能 5.04 取样宽度及位置范围：宽度 0.5–24mm 5.05 频谱实时包络功能，在实时诊断下，频谱实时包络并显示血流参数，可自定义设置测量参数项 6系统通用技术规格 6.01 内置锂电池独立供电，电池独立供电工作时间>1.3小时 6.02 主机内置HDMI视频输出接口 6.03 可升降台车 6.04 多功能背包（带拉杆箱功能） 6.05 主机内置USB接口≥2个 7测量和分析 7.01 基础测量软件包：距离、面积、体积、角度、时间、斜率、心率等 7.02 腹部测量软件包 7.03 妇科测量软件包 7.04 产科测量软件包：具有≥4胞胎对比测量分析，支持胎儿生长曲线显示等 7.05 心脏测量软件包：支持Simpson法，TEI指数，PISA等 7.06 泌尿测量软件包 7.07 小器官测量软件包 7.08 儿科测量软件包：髋关节角度测量 7.09 血管测量软件包：Auto IMT内中膜自动测量，按前、后壁和左右部位划分 8图像存储，回放和浏览 8.01 同屏一体化智能剪切板 8.02 支持快速存储和浏览屏幕图像、电影 8.03 支持向后存储和向前存储，时间长度可预置 8.04 图像管理和记录装置：存储动、静态图像，屏幕可显示硬盘容量数据信息 8.05 主机内置报告系统：可更改报告底板颜色、字体大小、字体颜色等 9图文工作站 9.01 系统可存储病人信息，可查询、检索、调阅历史信息 9.02 支持动、静态图像文件及病人报告的存储，以及病人图像的快速浏览 9.03 支持以下存储介质：内部硬盘、USB移动存储设备 9.04 支持AVI、WMV、JPG、BMP、TIF等格式输出 10 探头配置要求 10.1 凸阵探头 1把 10.2 线阵探头 1把
45 | 生物刺激反馈系统 | 1.主机≥4 个电刺激通道、≥4个肌电采集通道、1个压力反馈通道； 2.肌电采集测量范围：2μV～2500μV； ▲3.分辨率：≤1μV； 4.通频带：不窄于20Hz～520Hz； 5.低频刺激强度：0-100mA，最小可调节强度≥0.5mA； 6.低频刺激频率：1Hz-500Hz范围内均可调，调节步长≤1Hz； 7.输出脉冲宽度：50μs-2000μs范围内均可调，调节步长≤10us调节； 8.电刺激基础输出波形≥6种，包括三角波、方波、正弦波、指数三角波、梯形波、马鞍波； ▲9.中频电刺激调幅度：0%～100%的调幅度范围内可调，5%调节，允差±5%； ▲10.中频刺激频率：1kHz-8kHz可调，误差：±10%； 11.压力模块测量范围不低于0-240mmHg，测量分辨率≤0.1mmHg； 12.使用物理旋钮调节电流强度，操作方便，每个通道均设置各自的独立旋钮控制，可实现多通道不同强度刺激； 13.具备盆腹动力评估功能，包含≥11种评估功能，包括盆底表面肌电标准评估（Glazer评估）、多通道评估、性功能评估、控尿反射评估、腰背痛评估、肌张力检测、肌电压力综合评估等； 14.具有盆底多通道评估功能，可以在盆底肌功能评估过程中，同时检测腹部肌肉、臀部肌肉和大腿内侧肌肉的参与情况，计算参与度的百分比，并给出评估报告； 15.具备肌张力检测功能，可检测盆底肌被充胀拉伸前后的肌电幅值和充胀耐受张力值，结果可显示全程时间-张力曲线。 16.系统可根据盆底筛查或评估结果自动生成针对不同患者的疗程化盆底训练方案； 17.输出脉冲电刺激波形可调，在基本脉冲波形的基础上，可进行包括交替、非交替、单极性、双极性、对称波、非对称波的调节，总计可调节输出超过30种刺激波形； ▲18.盆底电刺激治疗过程中，可实时反馈阴道由于电刺激被动收缩产生的压力变化，反馈信息包括实时压力曲线和实时压力值； 19.盆底康复治疗时，可实现对于盆底肌牵张热身、电刺激治疗、kegel生物反馈训练和牵张拉伸的自动治疗，治疗过程中无需手动切换模式或人工更换电极探头； ▲20.标配可同时监测肌电信号与压力信号的阴道电极，治疗过程中，压力通道可对接入的电极进行自动充气，实现对于阴道电极不同大小的调节，以适应不同的患者使用； 21.具有离心电刺激模式，可在扩张拉长盆底肌纤维的过程中进行电刺激，提高被动收缩效率； ▲22.具有kegel抗阻模式，治疗过程中可调整阴道内电极的大小，实现不同难度的抗阻训练； 23.系统支持自动生成磁电联合疗程化治疗方案，并实现与同品牌磁刺激类设备的实时数据同步共享； 24.强大的数据管理功能，对工作量进行统计，还可对所有筛查、评估及治疗数据进行统计分析，可以回顾数据结果、波形； 25.系统可对多个筛查评估结果进行趋势分析，并自动绘制趋势分析折线图，显示不同阶段的结果。可自由选择需要分析的检测类型和不同时间段的盆底肌电报告； 26.可与同品牌超声影像设备数据同步，可在同一页面展示肌电评估数据和超声影像检查数据，同时支持智能生成磁、电、热联合治疗方案； 27.系统支持扫码读取患者信息，标配扫描器，通过扫描器可识别患者在手机端填写的基本信息，实现扫码后读取所填写的全部信息并在设备中自动建立病患档案，其中信息至少包括姓名、电话、出生日期、身份证号、身高、体重、分娩史、分娩情况等，提高临床诊疗效率； 28.具有完整的专科病例记录系统，包括妇科检查、POP-Q测量、手检肌力、疼痛检查等专科检查及诊断结果、治疗建议。其中，诊断结果和治疗建议均可自定义添加内容选项。可打印集成POP-Q、手检肌力、腹直肌分离情况、疼痛检查情况、妇科检查情况、尿垫试验等内容的专科检查报告。
46 | 子宫复旧仪 | 1.用于促进子宫复旧，包括促进恶露排出，快速缓解产后疼痛； 2.主机：显示屏幕不小于10英寸； ★3.声工作频率：0.84MHz，误差在±10%范围内； 4.推车：可分离推车，方便多场景应用； 5.聚焦超声治疗系统：采用聚焦超声声场技术，配备输出检测反馈系统； ★6.波束类型：汇聚型； ★7.主机全触摸屏无按钮或旋钮调节参数，方便整机喷洒消毒液消毒； 8.为满足床边治疗需求，设备（如有推车则包含推车）长或宽最长不超过82cm，且需要空间小于1.5×1.5m； 9.治疗枪超声波输出方式：设置时间内连续输出； ★10.有流产子宫复旧、瘢痕子宫复旧、暖宫子宫复旧等高级软件； 11.治疗枪额定输出声功率：大于等于7W。分档位设置，误差在±20%范围内； 12.噪声：≤65dB（A）； 13.焦平面距离：46±6.9mm； 14.治疗枪侧壁不需要的超声辐射：治疗枪侧壁手持部位上，不需要的超声辐射的空间峰值时间平均声强应小于100mW/cm2； 15.治疗枪超温：治疗枪辐射表面的温度应不超过41℃； 16.定时时间：1～45min范围内可调，可以按照1min调节，调节误差不超过±3s或设定值±1%的两者中的较大值；（附调节界面图片） 17.-6dB聚焦面积：0.12cm2，误差在±20%范围内； 18.空间峰值时间平均声强：60.8W/cm2±20%； 19.治疗头散热孔距离超声窗不低于10cm；（附治疗头图片） 20.脉冲持续时间、脉冲重复周期和占空比： 1）档位：1-4档； 2）脉冲持续时间：2ms-8ms； 3）脉冲重复周期：20ms； 4）占空比：10%-40%； 5）调制波形：矩形波； ★21.治疗过程中能够调节挡位和治疗时间，无需停止； 22.有防止交叉感染的专用隔离透声膜，附隔离透声膜备案号和证书； 23.为保证治疗效率，设备开机即可使用，无输入密码等操作，且设备（如有推车则包含推车）开机时长不超过5s； 24.可选配解放人力的摇臂推车； 1)大臂体可绕第一立轴旋转，旋转角度范围：360°； 2)小臂可绕第二立轴旋转，旋转角度范围：≥280°； 3)小臂体可绕第三立轴旋转，旋转角度范围：30°±5°； 4)大臂体最大长度为：930mm±25mm； 5)小臂长度：450mm±25mm； 6)转速推车转速分为9个不同档位，3-34r/min，误差在±3r/min； 7)界面能够显示转速、设定时间、运动轨迹、剩余运动时间。
47 | 动态血压仪 | 一、采集盒： 1.*全平面设计，体积小，重量＜165g，方便受检者佩戴； 2.*OLED彩色屏幕显示，能够清晰显示时间、电池电量、血压测量结果； 3.扇形设计的袖带和手臂的贴合，保证患者佩戴舒适性；袖带延长管连接处采用自锁结构，能够快速连接、更换袖带； 4.*灵活的数据传输方式，支持type C或无线蓝牙的方式进行数据传输、读取； 5.*防水等级：支持IP22防水等级； 6.供电要求：直流电源，2节AA电池供电； 7.*电池仓拉绳设计，方便医生日常电池的更换； 8.*支持事件记录功能，结合事件记录对血压数据进行分析； 9.*支持体位记录功能，能够辅助临床判断患者血压测量时的体位情况； 10.数据存储器：闪存储存，至少可存储300组数据； 二、测量范围 1.测量方法：示波法； 2.量程：0 mmHg~300 mmHg，精度：±3 mmHg (±0.4kPa)； 3.*压力测量范围：10 mmHg~290 mmHg，最大平均误差：±5 mmHg（0.67kPa），最大标准偏差：8 mmHg（1.07kPa）； 4.*脉率测量范围：40 bpm~240 bpm； 5.过压保护：当血压测量压力值超过297mmHg±3mmHg时，开启过压保护； 6.监测时长：24小时； 7.监测间隔：5分钟、10分钟、15分钟、20分钟、30分钟、45分钟、60分钟、90分钟、120分钟； 8.安全系统：最大充气气压为300 mmHg，最大测量时常为120 s； 三、分析软件 1.*能够自动生成解释性总结，提供自定义诊断结论设置，自动统计患者相关信息，方便医生快速编写诊断结论； 2.具有智能检索功能，支持对病例进行快速查找； 3.可自动删除已读取数据，防止病人数据混淆； 4.具有数据表、统计表、直方图、饼图、昼夜节律图等分析工具，能够更加直观的分析数据； 5.*支持平均压、测量比较功能、脉压分析、动态动脉硬化指数分析、晨峰血压分析、白大衣分析，多种分析功能辅助医生分析诊断； 6.*支持血压波形记录功能，辅助医生进行诊断； 7.相关图分析：可查看收缩压和舒张压相关性，查看全部和部分相关图，数据范围可支持总体、白天、夜间； 8.提供病人信息、管理列表、报告内容自定义配置，灵活的配置满足多样化的需求； 9.数据管理和报告打印：用户可以编辑、存储、打印病人的血压、数据表、直方图、饼图、昼夜节律图等信息； 10.可支持诊断医生及审核医生双签名设置； 11.支持与同品牌信息化系统集成，可实现数据传输功能； 四、产品认证： 1.*产品通过CE、FDA认证； 2.产品通过ANSI/AAMI标准要求。
48 | 便携式生物刺激反馈仪 | 1.本项目仅接受国产设备，注册证适用范围需包括电刺激治疗和生物反馈治疗； ★2.主机电容触摸屏，触摸屏幕尺寸≥10英寸； 3.操作系统：采用Android操作系统，保证系统兼容性及稳定性； ★4.主机多功能物理通道≥4个，其中≥4个电刺激通道（STIM），≥3个肌电采集通道（EMG）； 5.具有手提把手，可立放于桌台上，方便进行观察屏幕的生物反馈训练； 6.主机可接地线，避免电磁干扰； ★7.内置电池+外接电源，锂电池容量≥4000mAh，双供电模式，满足不同的临床应用需求； ★8.电刺激脉冲频率：至少在1-250Hz范围内均可调，步进1Hz可调节； 9.分辨率：≤0.5μV（r.m.s）； 10.通频带：不窄于20Hz～520Hz (-3dB)； 11.刺激电流强度：0-100mA范围内可调，步进0.5mA可调节； ★12.肌电采集范围：2-2500μV（r.m.s）； ★13.电刺激脉冲宽度：至少在50-900μs范围内均可调，步进10μs可调节； 14.上升/下降时间：至少在0s～18s范围内可调； 15.各通道独立控制，可任意选择开启的通道，可用于多个不同部位的联合治疗； 16.产康方案包括电刺激治疗和生物反馈治疗两种治疗方法； 17.设备包含产后康复及综合康复双模块，治疗方案不小于50种。功能模块可通过设置自由切换； 18.具有腰背痛表面肌电评估功能，并给出评估报告。评估结果及波形可预览、查看等。评估阶段具有全程语音提示，可实现常规显示与肌电信号全屏显示的自由切换。报告可发送至患者手机，随时查看； 19.设备可连接无线打印机，直接打印肌电评估报告； 20.具有生物反馈治疗功能，有多种针对腰背部肌肉进行的生物反馈治疗方案，具有至少3种以上体位的生物反馈方案，可从视觉和听觉角度，进行动画及音乐的生物反馈治疗； 21.生物反馈方案可设置治疗时间，自由调节肌电反馈阈值，并显示肌电最大值、最小值、平均值和实时值； 22.系统可对每次生物反馈治疗的全过程进行打分，并在治疗结束以及治疗记录中显示，方便对每次的治疗进行评价参考。治疗记录中同时显示本次训练的目标肌电阈值； 23.具有腹直肌的触发电刺激训练功能，可针对腹肌力量薄弱的患者进行辅助训练。触发电刺激的频率、脉宽可任意调节； 24.自定义方案，可以对频率、波宽等多项刺激参数进行编辑，实现个性化治疗； 25.单个电刺激治疗可设置变频模式，实现刺激过程中至少两种频率以及脉宽之间转换； 26.系统可内置存储患者信息及诊疗记录，防止数据丢失，数据可进行备份； 27.所有产后康复方案，均具有电极片粘贴示意图； 28.系统可进行数据统计、数据导入、导出等功能，可统计设备内不同方案的治疗人数和人次，并以列表方式显示； 29.自动检测通道连接，电极脱落有提示保护，保证治疗安全； 30.系统支持与同品牌生物刺激反馈类大型设备实现数据互传。
49 | 肠道水疗仪 | 1.灌注液水泵电压：直流12V±1V。 2.洁肠水疗仪水箱出水压为0.6Mpa时，水箱出水口流量不少于2L/min。 3.灌注速度：在额定电压下，灌注液水泵的出水口高度为1m时，灌注为830ml/min±50ml/min。 4.洁肠水疗仪给液时间：1s～10s可调。 5.洁肠水疗仪停液时间：0s～20s可调。 6.灌注液温度可在30℃～40℃范围内设置，温控误差不大于±2℃。 *7.超温保护：超过设定温度，治疗仪将停止加温；超过45℃，治疗仪会发出蜂鸣声，显示面板“温度设定”模块出现“E1”界面，并断热停止治疗。 *8.压力设定：压力设定值0kpa～50kpa可调，误差±10%，当压力超过设定值时停止注液； ▲9.水疗时间设定：1～60分钟可调，到达设定时间后停止水疗工作，误差±10%； 10.功能要求：具有灌注功能、注药功能、温度设定、超压/正常提示、进水/缺水提示、超温/正常提示。
50 | 12导联心电图机 | 一、 ECG输入及波形处理 1.1标准12导联心电信号同步采集，支持九导联专用儿童模式，具有9导联、12导联同步自动分析功能输入阻抗：≥90MΩ（10Hz） 1.2A/D转换：24bit 1.3*采样率：64000Hz 1.4独立起搏通道，起搏采样率：80000Hz 1.5*频率响应：0.01Hz-500Hz 1.6定标电压：1mV±1% 1.7*耐极化电压：≥±950mV 1.8时间常数：≥5s 1.9共模抑制比：≥140dB 1.10抗干扰滤波：具有交流滤波、肌电滤波、基线漂移滤波、低通滤波功能 1.11增益：1.25、2.5、5、10、20、10/5、自动（AGC）mm/mV可选 1.12走速：5mm/s、6.25 mm/s、10 mm/s、12.5mm/s、25mm/s、50mm/s可选 二、整机设计 2.1* ≥8英寸彩色液晶电容触摸屏，屏幕倾斜角设计，分辨率≥1280×800 2.2整机重量≤3kg 2.3内置热敏点阵打印机，并支持通过有线/无线方式外接激光打印机打印A4报告，具备在无网格纸上打印网格功能 2.4*设备内置存储器，支持内置存储病历≥100000例，并支持外接U盘和SD卡扩展存储空间 三、系统功能 3.1中文输入及中文操作提示和中文报告语言 3.2手动、自动、节律等工作模式可供选择 3.3屏幕具有快捷按键，可一键进入节律模式采集，可采集单节律或三节律数据 3.4具有导联信号质量检测功能，以不同颜色标记信号质量，提醒医生对相应导联进行处理 3.5具有智能采集功能，开启后可根据导联信号质量自动开始/停止心电采集 3.6支持30min数据采集、冻结功能，方便医生对所需区间的波形进行更好的观察、分析并选择所需要的时间段进行记录 四、电源： 4.1交直流两用，自动转换 4.2*直流电源：内置可充电锂离子电池，充足后可正常工作时间4小时 五、产品认证： 5.1通过CE认证 公司需要通过ISO13485质量管理体系和ISO14001环境质量认证
51 | 磁刺激仪 | 1.整机通过YY/T 0994-2015 磁刺激设备行业标准。 2.整机通过EMC电磁兼容测试。 3.注册证适用范围：神经功能评定和治疗，骶神经功能障碍的辅助治疗。 4.注册证中显示产品结构及组成包含座椅或治疗椅。 ★5.采用液态内循环冷却系统，散热效率高，保证设备长时间运行，可实现系统温度≤40℃。防护系统实时监测线圈温度，安全预警暂停工作，保证安全使用。 ★6.脉冲磁场最大刺激频率80Hz，0-80Hz可调，当脉冲频率＞1Hz时，频率调节步长为1Hz；当脉冲频率≤1Hz时，频率调节步长为0.01Hz。 ★7.脉冲磁场最大磁感应强度≥7 Tesla。 8.磁感应强度变化率：10kT/s～70kT/s。 9.单脉冲上升时间：60μs±10μs。 10.单个脉冲持续时间：340μs±20μs。 11.运动诱发电位采样率≥4096Hz。 12.运动诱发电位检查最小分辨率≤0.2μV。 13.运动诱发电位检查频率范围：20Hz～500Hz。 14.运动诱发电位测量灵敏度范围：2～2500μV。 ★15.主机、座椅、线圈一体化设计，治疗座椅可电动调节座椅靠背及脚踏角度，可实现坐位盆底肌刺激和躺位骶神经刺激。 16.标配Win7及以上软件操作平台，大容量硬盘存储，可存储治疗病例及治疗记录，液晶显示屏幕≥13.3英寸。 17.开放式设计平台，具备触发输入输出通用接口，可兼容肌电图等设备。 18.上位机软件通过GB/T 25000.51 软件工程软件产品质量要求与评价。 19.内置≥5种磁刺激模式，MEP模式，标准模式、TBS模式、复合模式、方案治疗模式，满足临床多种应用场景需求。 20.标准模式、TBS模式、复合模式、方案治疗模式最高可调节频率80Hz。 21.内置多种临床治疗方案供医生选择，包含压力性尿失禁、急迫性尿失禁、尿频尿急、尿潴留、盆腔脏器脱垂、便秘、大便失禁、慢性前列腺炎、慢性盆腔疼痛等。且所有内置方案参数可查看，也可以导入导出。 22.系统支持自动接收生物刺激反馈类设备生成的磁电疗程化治疗方案及患者基本信息，可实现患者治疗数据的同步共享。 23.疗程化方案治疗，可自动按照当前治疗次数选择对应的治疗方案进行治疗，也可手动调整方案。 24.具有强大的方案自定义功能，可用于疗程化的方案设置和独立方案设置。 25.磁刺激治疗方案参数可自定义设置，包括刺激部位、刺激频率、刺激强度、脉冲个数、刺激时间、间歇时间、休息时间等。单次治疗方案至少可设置10种不同的刺激频率。 26.任意治疗模式下的刺激频率、强度可调节。 27.治疗过程中可对刺激强度进行连续调节，同时显示方案的输出进程，已完成/剩余脉冲个数及刺激时间。 28.刺激方案具有患者体位示意图，提示患者磁刺激刺激部位或摆放姿势体位，更有效的指导患者配合治疗。 29.支持与同品牌生物刺激反馈类设备之间的数据共享和自动实时同步。 30.强大的数据管理功能，对工作量进行统计，还可以对所有检测及治疗数据进行统计分析，可以回顾数据结果、波形。 31.磁刺激操作软件可实现病历管理或病历导出。 32.可生成肌电诱发电位检测报告，及报告打印输出。
52 | 短波治疗仪 | 工作原理 生物体在微波的作用下，其体内带电粒子与极化分子剧烈运动而相互摩擦产生热效应，使局部组织血管扩张，血循环加速，组织代谢加快，血细胞吞噬作用加强，促进病理代谢产物的吸收，从而达到治疗目的。 1、输入功率：1400VA。 2、输出通道：双通道。 3、额定电压：a.c.220V，额定频率：50Hz。 4、工作频率：2450MHz±50MHz。 ●5、长方形辐射器尺寸（长宽）：430×120mm，允差±15%。 6、圆形辐射器尺寸：直径170mm，允差±15%。 7、配有可旋转支臂，方便医务人员操作 8、可根据需求对治疗头进行更换，方便患者进行选配。 ▲9、治疗头驻波比参数不大于2.0。 10、治疗时间：1～30min。 11、输出方式：连续式和脉冲式。 12、输出功率：选择单通道时，输出功率0W～150W可调； 选择双通道时，输出功率0W-120W可调，步进10W，允差：±20%。 13、具有电容触控操作平台。 ●14、增加预热功能保证整机系统的稳定性。 15、具有超温报警功能。 16、具有空载保护功能。 17、具有过压、过流保护功能。 适应范围 适用于各类疾病导致的软组织疼痛的辅助治疗。广泛应用于骨关节康复、产后康复、疼痛康复、泌尿康复、呼吸康复、儿童康复等领域。
53 | 干眼检测仪 | 二、专业用途：眼科检查和描绘患者角膜曲率分布以及辅助诊断干眼。 三、具体参数 ★1、具备3种光源4种波长： 白色光源 红外光源 波长：810nm 红外光源 波长：840nm 钴蓝色光源 波长：465nm 2、眼表干眼检查： ★2.1 泪膜破裂时间测量：≥20秒非侵入测量，具有红外光模式及可见光模式 ★2.2 泪膜破裂时间测量：自动进行测量计时开始与停止，可提供任意破裂点的位置及破裂时间 2.3 泪膜破裂时间测量：具有泪膜破裂百分比曲线图，干眼程度自动分级 ★2.4 泪液分泌量： 非侵入式泪河高度测量，具有红外光模式及可见光模式 ★2.5 泪液分泌量： 可测量≥6个位置泪河高度，并可以观察泪河连续性 2.6 睑板腺拍摄：具备增强对比模式，让腺体更加突出，易于辨认 2.7 脂质层观察评估，可观察全角膜情况并进行录像 2.8 角膜上皮完整性分析：荧光素钠染色观察，具备视频、图片模式 2.9 炎症分析：具有眼红分析，自动分级，可提供结膜充血和睫状充血指标 ★2.10 具有泪膜动力学评估检查功能 ★2.11 一体化设备，检查模式切换时无需更换检查配件 3、角膜地形图／波前像差分析： 3.1 曲率半径测量范围：6.5mm-9.5mm 3.2测量点数：≥22000个 3.3 测量环数：≥20环 3.4 测量精确度：±0.1D ★3.5 具备角膜地形图（含 K 值/曲率半径、Ecc 值、角膜直径等参数） 3.6 具备角膜曲率图、角膜屈光力图 3.7 具备傅立叶分析、泽尼克分析功能 ★3.8具备圆锥角膜分级软件，采用国际标准 ★3.9具备接触镜适配软件，可模拟荧光素染色评估配适状态
54 | 同视机 | *1.目镜放大倍率≥1.65× 2.视场直径≥56mm 3.瞳距调节范围≥45mm-75mm 4.各镜筒独立横向转动 外转≥40°，内转≥40° 5.各镜筒独立纵向转动 仰角≥30°，俯角≥30° 6.视标扭动（旋向）顺时针范围≥20°，逆时针范围≥20° 7.两镜筒互锁状态下，在整个横向转动范围内两视标位置偏差：纵向±10′、横向±0.5°、旋向±10′ 8.额托顶端至目镜中心的调节范围≥75mm～125mm 9.视标上下移动范围≥10△ 10.额托架调节范围上下调节≥25mm，前后调节≥40mm 11.自动闪烁频率30～300次/分，闪烁频率分十档可调 12.自动闪烁明暗交替方式 ：一周期中： 1/4亮 3/4灭 1/2亮 1/2灭 3/4亮 1/4灭 13.画片照明亮度：无级可调 14.海丁格刷速度：可无级调速 15.海丁格刷工作时的噪声≤60dB 16.照明灯泡：LED发光器 17.输入功率≤40VA 18.工作运行模式：连续工作 19.外形尺寸≥长670mm×宽570mm×高760mm 20.升降台：有
55 | 电脑验光仪 | *1.球镜度测量范围:-30.00 D 到 +25.00D *2.柱镜度测量范围:0 到 ± 12D 3.柱镜轴位:00 到 1800 (10 / 50 增量) 4.最小可测量瞳孔直径:2毫米 *5.角膜曲率半径：5.00到13.00毫米（0.01毫米增量） 6.角膜屈光度数：25.96到67.50D(n=1.3375) 7.角膜柱镜度数：0 到± 12D 8.柱镜轴位：00 到 1800 (10 / 50 增量) 9.大瞳孔区域成像法：可测量直接6mm的广域屈光度 10.瞳距测量功能：远用：30-80mm（1mm增量），近用：28-80mm（1mm增量） 11.角膜大小测量功能：10.00-14.00mm 12.瞳孔大小测量功能：1.00-10.00mm 13.自动跟踪和自动测量：有 14.屏幕：可倾斜式彩色LCD显示器 15.打印机：内置热敏打印机 16.数据接口：RS-232C (输入/输出), USB接口
56 | 裂隙灯 | 一 技术参数： 显微镜类型：伽俐略平行式 变倍方式：5档转鼓变倍 目镜倍率：12.5× 放大倍率：6×、10×、16×、25×、40× 瞳距调节范围：52mm~86mm 裂隙照明调节：连续可调 裂隙宽度：0mm～14mm连续可调 裂隙长度：0.3mm、1mm～14mm连续可调 裂隙角度：0°～180°由垂直到水平方向连续可调 光源： LED灯、 照明方式：下光源照明 滤 色 片：隔热片、无赤片、钴蓝片 光阑大小：Ф14、Ф9、Ф5.5、Ф0.3（mm） 采集系统：单反数码相机 采集像素：2400万有效像素 软件工作站：专业级影像系统 输入电压：220V 输入频率：50Hz 输入功率：45VA 二 配置清单： 序号 部件名称 数量 单位 1 裂隙灯主机 1 台 2 光学适配器 1 件 3 Canon相机 1 台 4 升降台（含电源线） 1 台 5 PC(一体式计算机) 1 套 6 打印机 CANON 1 台
57 | 口腔CT | 一 基本要求 1 用于口腔科X射线的3D全方位摄影诊断，满足口内、口外、修复、种植、正畸、牙周等专业对三维影像的诊断需要，设备为三合一配置，可直接进行三维影像，二维全景及二维头颅片的拍摄。 2 国产品牌 二 技术要求 1 机械设计 *1.1 开放式定位：无需镜面反射定位，侧位进入，视线清晰，整个操作更加流畅 1.2 自动准直器：根据临床所需要的成像视野大小，由计算机程序控制、微步进电机驱动的准直器自动控制射线束大小，无需手动调整准直器位置 1.3 全景位SID≥591mm 1.4 头颅位SID≥1750mm 1.5 设备安装尺寸≤1204*1832*2383mm（长*宽*高），设备设计精巧，对机房尺寸要求宽泛。 2 发生器和球管 2.1 发生器类型：恒压高频直流输出 2.3 电源电压：AC 100~120V / AC 200~230V, 50/60Hz 2.4 管电压（kV）：60~90kV 2.5 管电流（mA）：4~12mA 2.6 焦点大小≤0.5mm*0.5mm 2.7 球管阳极热容量≥35kJ 3 影像系统 3.1 曝光方式：脉冲式 *3.2 扫描时间：CT片≤14.5秒 全景片≤17秒 头颅片：≤4秒 3.3 数据获取探测器：平板探测器，像素尺寸≤100×100μｍ 3.4 灰阶分辨率：≥12bit，保证影像更加清晰及细腻 3.5 体素大小：最高分辨率≤0.08×0.08×0.08mm *3.6 成像视野（直径×高）：要求拥有18档以上视野范围可以调节，以针对不同诊断使用最小视野减少病人辐射剂量，标准视野：Φ140×140mm,最小视野≤Φ40×50mm； *3.7 需配备三块独立的平板探测器，即3D,全景和头颅拍摄时分别用独立的探测器进行拍摄，大大延长了各平板的使用寿命 4 基本成像程序功能 4.1 标准全景程序：有 4.2 标准儿童全景程序：有 4.3 改进正交性全景程序：有 4.4 咬翼片：有 4.6 颞颌关节侧位程序：有 4.7 颞颌关节正位程序：有 4.8 颞颌关节正侧位程序：有 4.9 上颌窦程序：有 4.10 侧向上颌窦程序：颞颌关节正位程序：有 5 影像质量控制 *5.2 恒定放大倍数：全景≤1.2；头颅定位≤1.14 5.3 具有自动消除颈椎干扰影像功能 6 头颅侧位功能 6.1 头颅定位成像功能种类：6+1种（即头影测量正位（后前/前后位）、侧位片、Submento头顶位、Water’s位、Towne’s位、掌骨片（正畸治疗前确定发育年龄）） 6.2 头颅片拍摄有激光线定位 7 数字化系统 *7.1 传感器：纳米级碲化镉图层探测器，极大地减少了散射线的产生，保证图像质量 7.2 病人拍片时有语音提示功能 *7.3 曝光参数及拍摄程序调节集成在后处理软件内，且具备图形化定位提醒界面，方便操作者对病人进行摆位 8 软件功能 8 软件运行平台：软件可在WINDOWS XP/Win7，环境下运行，软件兼容二维及三维影像：可连接并采集同品牌CT、全景机、牙片机、口腔内窥镜影像，实现二维及三维影像统一管理 8.1 软件的基本三维处理：多平面重建，有标准的轴面、冠状面、矢状面视图，形成的三维影像有6种以上渲染方式可调，任意移动及旋转影像即时完成无需重新运算；有三维导航，结合旋转、缩放、透明化等功能 8.2 具备重建全景模块：在三维影像中可重建曲面断层全景影像，曲面断层的位置、数量、厚度及间距均可调，符合科学的解剖结构成像，并且无伪影干扰诊断 8.3 具备序列纵断面重建：可任意选取纵断面的位置及数量，形成连续的纵断面影像，位置、数量、厚度及间距均可调 8.4 具备种植计划模块 同品牌种植计划模块，无须调用第三方软件，实时诊断分析 提供种植体三维放置和神经管描绘工具，种植体库包含许多制造商的逼真种植体模型，极其有助于治疗计划，描绘工具可以清楚地标识下颌神经管。放置种植体后，可以进行种植体周围骨密度检测。 8.5 影像处理工具：二维影像编辑工具：图像移动、翻转、放大、对比度调节、亮度调节、画图标注；测量工具：距离、角度、骨密度测量、计算；三维影像显示： CT值调节、剖面影像 8.6 具有影像数据输出功能： DICOM单个文件输出 打印编辑器，可任意排版并打印 全功能浏览器输出功能，可在任意电脑浏览三维影像 直接刻录CD光盘，无需调用其他程序 9 工作站要求 9.1 处理器：英特尔酷睿处理器 3.4GHZ 9.2 内存≥8G 内存 9.3 硬盘≥1000GB 9.4 显卡≥1GB显存 9.5 网卡：以太网1000Mbps 9.6 操作系统：Windows系统 9.7 显示器：21.5” LCD
58 | 口腔综合治疗床 | 1.电源：220V 50Hz；10A 2.输入功率：1100VA； 3.气源：气压 0.6MPa -0.8 MPa/6-8.0bar 4.水源：水压 0.2～0.4MPa/2.0-4.0bar 5.牙科综合治疗机不能持续使用，连续工作时间小于等于 15min； 6.加热器：热水器恒温性能应稳定，漱口水温度应为40°C ±5°C 7.外形尺寸：L x W x H 1870 mm×850 mm×2170 mm； 8.牙科椅(座垫中心)：390 mm～710mm，靠背转角-5°～80°； 9.器械横臂转角：90°； 10.平衡臂转角：320°，上下移动范围： 440 mm； 11.器械盘转角：≧160°； 12.灯臂转角：300°，上下移动范围：≧560 mm； 13.手术灯转角： 300°；助手臂转角：90°；助手臂挂架盒转角： ≧300°； 14.手机管流量：0.22MPa 时，不小于 30L/ min，手机转速不小于320000r/min； 15.精钢一体靠背，坚固结实，美观大方； 16.强吸：气压为500kPa时，真空度应不小于25kPa，气压为500kPa时，抽水速率应不小于1000mL/min 17.弱吸：水压为 200kPa 时真空度大于 10kPa；水压为200kPa时，抽水速率应不小于 400mL/min 17.LED 观片灯：色温大于 6500K，亮度大于 2000cd/㎡； 18. LED 口腔灯：感应开关，照度的调节范围应不窄于8000 lx- 20000 lx19. 19.采用超静音进口电机； 20.痰盂美观大方，旋转角度不小于 90°，痰盂下水应畅通，下水速率应不小于4L/min 21.机械要求 ：承重量＞135KG。 22.微粒过滤器：在牙科治疗机的输入气连接端口应安装 有效孔径不超过50pm的微粒过滤器。 *23.静音电机，噪音低，运行稳定； *24.程控盒自带紧急备用升降按钮，极大地方便检修保养，保障电机正常运行； *25.控制系统控制电机，启动停止过程中具有缓冲功能，保证使用过程平稳舒适。通过国家电磁兼容检测，性能可靠，使用安全； *26.LED 双色反射口腔灯，亮度和色温可调，感应、手动双开关，稳定方便； *27.主控面板与副控面板均采用按键控制，方便快捷，安全可靠，质量耐用； *28.全功能自动检测系统，保障牙椅长久稳定运行； *29.铸铝工具盘支架，使工具盘平衡稳定； *30.铸铝平衡臂； *31.铸铝机箱底板及支架，铸铝挂架盒支架； *32.铸铝副控支架，保障各部件平滑顺畅转动； *33.铸铝靠背内板，使靠背受力均匀，稳定平稳； 34.进口水管气管通过国家生物相容性检测，爆裂压力检测，安全可靠，保证寿命； 35.气弹簧辅助支撑，受力更稳固； 36.简洁美观ABS 外壳； 37.330W 足功率变压器，满足牙椅上的用电器正常工作； 38.机箱整体注塑设计，减重抗老化，箱体可旋转 90°； 39.意大利进口电磁阀，灵敏耐用； 40.两截副控弯管，调节角度更大； 41.可拆卸清洗痰盂，方便病人吐痰和清洁维护； 42.纯净水系统预留，保障治疗过程的用水； 43.PU沙发件，采用高回弹真空吸皮记忆沙发件并结合人体结构设计， 让病人在治疗过程中更加舒适； 44.扶手可随意靠，配有便捷旋转结构，方便患者上下； 45.枕头可灵活调节，适应更多人群； *46.操作系统具备可编程以及自检功能、机椅互锁功能，简单操作即可检验牙椅运行情况； 47.拥有的三个控制点：主控、辅助、脚控，支持四手操作； 48.观片灯稳定不闪烁，方便医生治疗； 49.阀体采用镀锌材质制作，防锈耐用； 50.管路排布简洁美观，方便维护保养； 51.豪华多功能脚踏，方便医生使用； 52.部件转换灵活耐用，范围大，方便医患沟通； 配置清单 名称 单位 数量 冷水三用枪 支 1 热水三用枪 支 1 强吸系统 套 1 弱吸系统 套 1 双光源LED口腔灯 套 1 进口上、下静音直流电机 套 1 豪华多功能脚踏 套 1 恒温漱口水系统 套 1 可旋转痰盂 套 1 PU医生座椅 套 1 PU坐垫及靠背 套 1 PU可调节头枕 套 1 负压抽吸装置 套 1 储水瓶供水系统 套 1 全功能自动检测系统 套 1 口腔数字观察仪 套 1 便携式牙片机 台 1 牙片宝 台 1 光固化 台 1 洁牙机 台 1 快速消毒炉 台 1 高速手机 套 2 低速手机 套 1
59 | 可视喉镜 | 1.※喉镜由显示部件、镜片支架部件（摄像头、LED灯）、充电器组成，使用时需和有注册证的一次性使用喉镜片配合使用，喉镜不与人体直接接触 2.※配套使用一次性喉镜片有专利技术的镜尖角度和弧度，使摄像头焦距清晰度最大化，更易于气管插管 3.※显示屏尺寸≤3.0英寸液晶显示屏 4.手柄防水等级：IPX7 5.※分体式设计，方便消毒，镜片手柄与显示组件采用采用直插式定位珠定位的结构设计方式，连接位置避开受力部位，连接简单、安全、可靠，杜绝手柄松动造成连接不良现象 6.※USB读取，仪器带32G内存，可拍照至少10万张，或录像3个小时 7.※喉镜片支架长度≤84.0±3.0mm 8.※喉镜片支架端宽度≤9.0±1.5mm 9.※喉镜片支架端厚度≤9.0±1.5mm 10.显示器能上下0º～110º转动，左右0º～270º转动 11.纺锤型短手柄设计，握持舒适 12.图像分辨率≥7.87lp/mm 13.※支持低电量屏幕显示功能 14.充电器输入：100-240VAC,50-60HZ 15.充电器输出：5V，1200mA 16.光源照度：≥150lux 17.※景深：5-100mm 18.充电时间＜3小时,待机时间＞3.5h,充电次数＞300次 19.※视场角：镜前端为弧形设计视场角60°±15% 20.※喉镜片具有防雾功能 21.使用期限≥6年或戊二醛3000个消毒周期
60 | 椎间孔镜手术器械-环锯 | 6.5x7.8x181mm 1支
61 | 椎间孔镜手术器械-剥离器 | 2.5x330mm 1支
62 | 椎间孔镜手术器械-可拆卸旋转咬骨钳杆 | 1.5x3.4x320mm 1支
63 | 椎间孔镜手术器械-可拆卸旋转咬骨钳杆 | 1.5x3.4x320mm 1支
64 | 椎间孔镜手术器械-可拆卸旋转咬骨钳柄 | 可拆卸旋转咬骨钳柄 1支
65 | 椎间孔镜手术器械-环锯 | 6.5x176mm 1支
66 | 椎间孔镜手术器械-穿刺针 | 1.6x200mm 1支
67 | 椎间孔镜手术器械-剥离子 | 3x3.0x340mm 1支
68 | 超声及电刺激治疗仪 | 标配双通道超声及2个双通道电疗模块，可选配超声治疗头、电疗模块及电疗吸附模块，彩色触摸屏+旋钮操作； 型号 HB-CT4 可插拔超声通道接口 2 超声治疗头（A28） 1 超声治疗头（A25） 选配 超声治疗头（A13） 1 超声治疗头（A28S） 选配 电疗模块（标配） 2 电疗模块（选配） 1 电疗吸附模块（选配） 1或2 超声技术参数： 1.可配备多种超声治疗头：A28S型绑带超声治疗头（固定式）、A28型手持超声治疗头（移动式）、A25手持超声治疗头（移动式）、A13手持超声治疗头（移动式）； 2.有效辐射面积：4cm2、3cm2、1cm2； 3.有效声强：A28、A25、A13不大于3W/cm2，A28S不大于1.2W/cm2； 4.额定输出功率：8.4W（A28型）、3.36W（A28S型）、6.3W（A25型）、2.1W（A13型）； 5.两种工作频率：1MHz或3MHz； 6.波形类型：连续波或脉冲波； 7.波束类型：准直型； 8.波束不均匀性系数不超过5； 9.脉冲持续时间：1.0ms～56.3ms； 10.脉冲重复周期：10.0ms、20.8ms、62.5ms； 11.脉冲重复频率：100Hz、48Hz、16Hz； 12.占空比：10%～90%（连续波为100%），步长10%； 13.治疗时间：0min～30min，步长：1min； 14.超温保护功能：当超声治疗头温度超过一定温度时，设备停止输出，界面弹框提醒； 15.超声治疗头防水等级IPX7，可进行水下治疗； 电刺激参数： 16.电疗模块具有四电极干扰电流、预调制电流、俄式电流、经皮神经电刺激、微电流、感应电、间动电、神经肌肉电刺激、直流电、高电压10种电流类型； 17.内含27种电刺激波形，波形参数见附表； 18.部分电流可对输出强度进行时间调制，即浪涌设置 上坡时间，0-9s可调，步进1s。 持续时间，0-60s可调，步进1s。 下坡时间，0-9s可调，步进1s。 间断时间，0-60s可调，步进1s。 19.吸附电极的抽吸力调节范围0～500mbar，吸附电极具有连续和脉冲抽吸模式（选配吸附模块）； 通用技术参数： 20.具有3种治疗模式：电刺激疗法、超声波疗法、复合疗法； 21.内置多种临床治疗处方，满足不同的临床需求； 22.收藏设置参数功能，可收藏1000条设置参数； 23.快速指导方案功能和手动操作功能：快速指导方案可设置通道、治疗深度、组织状态、治疗面积，自动生成治疗参数。 24.总览界面：可查看各通道信息，治疗头是否在位，通道运行状态； 25.自检功能：开机后设备会进行初始化及自检； 26.快速停止功能：手持控制器和界面操作栏快速停止按钮，按下后治疗仪停止输出； 27.具有Wi-Fi功能用于数据传输； 28.可配备内置充电电池，在无交流电源的情况下可正常使用； 29.输入功率：180VA； 30.电源参数：额定输入电源电压100～240V；电源频率50Hz/60Hz； 31.整机噪声：≤50dB； 32.产品尺寸：主机242mm*195mm*223.5mm
69 | 椎间孔镜手术器械-扩张器 | 7.0x1.7x230mm 1支
70 | 医用电动医疗垃圾转运车 | 载客数：2人 箱体2900×1600×1500mm 1. 车身：金属车身，易维修，节约维修成本 2. 底盘：采用国标钢材结构，整体表面经酸洗磷化 耐腐蚀处理，确保常年永不锈蚀，平稳性，坚固 性极佳。 3. 前挡风玻璃 ：汽车专用钢化玻璃,配备雨刮器。 4. 顶篷：金属冲压成型。 5. 座椅：蓝色优质防水皮革座椅。 6. 地板：防滑地板革。 7. 前脸：车头前脸采用玻璃钢一体成型，不易退色，经久耐用。 8. 仪表台：一体成型仪表台，电压表、电量表、速度表、仪表指示灯、电锁开关、高级汽车音响、配备USB接口、储物盒、水杯座 9. 音响系统：收音机、SD卡、MP3播放器带音响。 10. 方向系统：齿轮齿条转向系统，自动间隙补偿功能。 11. 灯光/喇叭：72 V/12V-400W 前照明灯、转向灯、后尾灯、喇叭。 12. 电机：交流电机，功率5.0KW。 13. 电池：6V12块*200AH/72V 铅酸免维护蓄电池。 14. 电控及加速系统:高效智能控制器，带防倒滑和下坡限速功能。 15. 充电机：高频脉冲电脑控制智能化充电器，充电后自动停止，可有效延长电池使用寿命。 16. 前桥及悬挂：麦弗逊式独立悬挂。 17. 后桥及悬挂：整体式后桥+非独立悬挂。 18. 制动系统：前后毂刹四轮液压刹车，制动系统并带机械驻车（手制动），安全性更强及稳定性更高。 19. 轮胎：‘铝合金镜面抛光轮毂+豪华真空轮胎。 20.箱体内采用不锈钢，带紫外线消毒灯、防护挂壁、废液收集箱 21.匹配国产零下5度制冷机组 22.箱体采用的是内外玻璃钢，中间加聚氨酯保温层材料，箱体内饰为不锈钢，底板铺设花纹板。
71 | 脑电图仪 | 一、脑电主机系统： ▲1.采样率：1000次/秒。 通道数： 40导。 共模抑制比：≥110dB 。 2.数据传输，脑电主机供电都是通过一条USB线完成，无需外加电源或加干电池。 ▲3.典型病例可制作浏览光盘，方便医生进行学术交流，也可用U盘拷贝 4.可编辑报告形式：脑电图、脑电地形图、病人视频图像可任意组合。 ▲5.LED闪光刺激器：频率范围：1Hz-50Hz，控制方式：手动、软件编程、脚踏多种模式可选（单闪、递增、递减） 6.产品功能强大：集脑电图、脑电地形图、脑电监护于一体 7.含有视频监护系统，脑电波和病人图象同步。 8.绝缘方式：双重绝缘、4000V隔离 9.各种诱发试验（眼睁、闭眼、闪光刺激、过度换气等，并可自行设置名称及颜色。） ▲10.超前记录：带有记忆的采样模式，可保存按键前10秒的数据。 11.精确测量工具：自动测量各种脑电波数据，显示所选脑电波的频率、平均速度、波形个数。 12.新型电子频率标尺：代替普通脑电图尺，帮助测量脑电图频率，3-30Hz可调 13.脑电波单点测量：选择任意一时刻，系统显示在该点的单点测量数据（测频率和波幅绝对值） 14.单导放大脑电波：可换导、调整增益、纸速，用不同颜色标识所选EEG片段，对其进行测连分析。 ▲15.增益可调：1μv/mm, 2μv/mm ,3μv/mm, 5μv/mm,7μv/mm, 10μv/mm,15μv/mm,20μv/mm,30μv/mm, 50μv/mm,75μv/mm ,100μv/mm, 150μv/mm ,200μv/mm.随意可选 16.阻抗检测功能，即通过放大器外壳中的指示灯或软件图形界面直观显示各通道的接触状态 17.压缩谱阵图和异常波检测 18.数据可转换为EDF（欧洲数据格式），便于学术交流，数据共享和使用第三方分析软件 ▲19.产品通过ISO13485质量认证 二，配置： 1 高配置品牌主机（商用） 1套 2 21.5液晶显示器 1套 3 高档专用仪器车 1台 4 摄像系统 1套 5 彩色喷墨打印机 1套 6 脑电放大器 1套 7 闪光刺激器 1套 8 电极线 1套 9 电极帽 1套
72 | 医用控温仪 | 1.★制冷加热工作原理：半导体制冷技术。 2.具有降温和升温双重功能。 3.输出控制方式：2进2出，左右分别控制，毯/帽可同时工作。 4.支持体腔、体表温度测量 5.体温测量范围：0.1℃-49.9℃，分辨率为0.1℃ 6.▲体温测量精度：±0.2℃ 7.水温测量范围：0.1℃-49.9℃，分辨率为0.1℃ 8.▲水温测量精度：±0.1℃ 9.水温控制范围：4℃-40.8℃ 10.▲水温控制精度：±0.3℃ 11.支持水温实时动态显示。 12.有预冷/预热内置双层隔离水箱, 容量≥6L。 13.空载升温速率：≥6℃/min 14.空载降温速率：≥1.7℃/min 15.▲将水温从20℃加热至37℃，加热时间≤3min。 16.关机后，毯内水由于水毯压力回弹自动回仓。 17.水毯材质：TPU聚氨酯材质，蜂窝状设计，降温快且均匀。 18.水毯表面均匀性≤1℃。 19.▲固化程序：内置10个常用固化程序, 支持自定义，方便紧急时使用。 20.趋势图：具有体温，水温两条曲线实时显示，参数信息一目了然。 21.≥200小时温度趋势存储与回顾。 22.≥200条报警事件回顾。 23.▲≥4.0英寸LCD液晶显示屏，全中文菜单操作，清晰直观。 24.支持掉电存储功能。 25.支持掉探头脱落报警。 26.具有四重温度保护功能（2路软件保护，2路硬件保护）。 27.▲要求内置收纳仓（不是外挂储物篮），不占空间，方便毯帽的收纳管理。 28.工作噪声≤55dB（A)
73 | 动态心电图机 | 一、采集盒： 1.1外形精巧，体积小，重量≤50g，方便受检者佩戴; 1.2 SD卡存储，容量≥1G *1.3 1.46寸全彩LCD液晶屏幕可显示波形、电池电量、记录时间、记录状态、病人信息、事件标记、起搏状态等信息 1.4 配备3键键盘，方便设置记录器的记录参数、波形切换等操作；具有事件按钮，可以准确记录事件发生的时间 1.5灵活的数据传输方式，同时支持SD卡和USB2.0高速传输、读取数据 1.6病历保护功能，如果监测到记录器中含有没有分析的数据，记录盒会报警提示，保证数据不丢失 1.7 电子标签：支持分析软件电子登记、记录器键盘输入病例号等方法进行电子标签标注，记录前将病人基本信息（病例号、姓名、性别、年龄等）写入记录数据包中，彻底避免回放时患者记录器可能相互混淆的问题 1.8电极脱落提示 1.9 功耗低，1节AAA电池可支持不少于144小时的动态心电记录，有效避免记录过程中更换电池而影响数据采集的连续性 1.10 电源管理，电池欠压检测提示，长时间空闲状态或记录结束30分钟后将自动关闭电源，节约电池电量，防止电池漏液。 1.11 防水等级：采集盒支持IPX7防水 二、信号处理 2.1频率响应：0.05～60Hz 2.2输入阻抗：≥20MΩ 2.3输入回路电流：≤0.1μA 2.4噪声电平：≤50μVp-p 2.5极化电压：±300mV 2.6共模抑制比（CMRR）：≥100dB 2.7时间常数：≥3.2s 2.8增益：5mm/mV、10mm/mV、20mm/mV 2.9记录通道：12导、3导二合一，自动识别导联类型、完成记录模式切换 *2.10采样率：25600 Hz 2.11 A/D转换精度：24位 2.12记录天数：0、1、2天可调 2.13起搏检测：多通道同时检测，可识别±2mV~±200mV, 0.1~2.0ms的起搏信号 三、分析软件 3.1 软件同时兼容3/12导联记录盒 3.2 根据用户需要，可自由配置软件界面工作流程 3.3 专用儿童模式：提供针对儿童的特异性分析算法来进行儿童患者的数据分析，提高分析的准确性 3.4 心电数据滤波：提供工频滤波、基线漂移滤波、低通滤波等多种滤波功能，提高所采集的心电信号质量 3.5 心电波形自学习功能，实现模板高效匹配 3.6 心电图编辑窗口具有自动播放功能，播放速度可调 3.7 具备多种实用心电图编辑工具：如测量、波形放大、导联反转、保存片段图等，方便医生进行心电波形的查看及保存 3.8 丰富的心律失常分析手段：自动识别各类心律失常，可根据需要修改心律失常的自动判别参数，支持自定义心律失常事件 *3.9 准确的QRS形态分类，可自动识别正常、房早、室早、插入性室早、起搏、伪差等心拍类型，并支持不少于20种模板分类选项 3.10 模板编辑功能：具有模板合并和拆分功能，方便医生进行快速归类，并对编辑过的模板进行标记 3.11 可同屏显示主模板、子模板、心拍、心电图窗口，支持模板的单拍/多拍显示，使操作的心拍情况一目了然，无需来回切换页面即可完成模板编辑 3.12 散点图分析：可以提供Lorenz散点图、差值散点图、24小时散点图、小时散点图、时序散点图等多种散点图工具，支持散点图反向定位心搏操作，帮助医生快速诊断异常心搏；支持任意时间段散点图显示，实现快速编辑和确认短暂房颤、短阵过速心律失常现象 3.13 叠加图分析：提供心搏叠加窗口，具有反混淆分析功能，能根据心搏形态差异对异常心搏（特别是宽QRS波群或伪差）进行快速分辨、圈选，并加以修改 * 3.14 散点+叠加图分析：同屏显示所选模板的散点图+叠加图，同时结合RR间期和波形形态实现心拍的快速分类，大大提高工作效率 3.15 直方图分析：可以提供R-R间期、R-V间期、R-R提前量、R-V提前量、RR间期比、起搏到起搏等20多种常用分布直方图分析工具 3.16 房颤/房扑自动分析：一键自动检测房颤/房扑，列表显示房颤/房扑发生的时间、持续时间等，支持对房颤/房扑事件的手动修改 * 3.17 ST段分析：软件支持对全导联ST段抬高、压低情况进行自动列表统计，并显示ST段变化的趋势，方便快速地查找各个时间点心电图和ST段变化；可手动修改/添加/删除ST事件；支持单独界面的ST段重分析操作，有效避免重分析操作对已修改模板的影响 3.18 多通道采集起搏器脉冲信号,并可对AOO、VOO、AAI、VVI、DDD等十六种起搏器进行分析 3.19 支持心率变异自动分析：从R-R间期散点图、时域趋势图、频域趋势图、时域趋势表、频域趋势表、长时程心率变异、心率变异三维图、心律减速力等多个方面进行分析 3.20 具有QT分析功能：可提供QT趋表、QT直方图、QT离散度等多种分析工具 3.21 可提供心率震荡、起搏、呼吸睡眠、T波电交替、心电向量、心室晚电位，瀑布图等多种自动分析功能 3.22 具有“页扫描”功能，在高速回放波形过程中，显示屏上同时叠加5分钟波形，当心电波形发生异常改变时，在正常波形的余辉上可观察到叠加的异常波形，及时发现心律失常 3.23 报告自定义编辑功能:提供自动结论和手动结论，可以对自动结论中常用的报告模板进行编辑，也支持对手动结论中常用医学术语进行添加，以快速形成报告 3.24 具有网络化功能，可接入本公司心电网络，方便病例管理和分析，实现医院内部或与其他医疗单位的远程数据传输
74 | 电动综合手术台（骨科专用带牵引架） | 用途：（1）手术床床面板材质可X光透视； （2）手术床适配骨科三维C臂、骨科G型臂、术中移动CT、O型臂、 骨科机器人、导航系统等影像设备，开展骨科骨科手术。 1.技术参数 1.1床面板尺寸长×宽 2320㎜×510㎜ 1.3床面无金属360°透视长度1150㎜ 1.4床面板头端伸出长度1760mm（手术床立柱至床面板头端距离） 1.5床面距地高度 650～1010㎜ 1.6床面升降行程360㎜ 1.7床面纵向移动行程 200㎜ 1.8床面头足倾角度 －22°～＋22° 1.9床面左右侧倾角度－21°～＋21° 1.10床面背板折角－18°～＋60° 1.11床面分腿板折角－90°～＋16° 1.12床面分腿板摆角；单摆 0°～90°、双摆00°～180° 1.13碳素纤维床板衰减当量≦0.65mmAL,100KV，100mA,100ms 1.14手术床负重250㎏ 1.15手术床净重350kg 1.16骨科牵引架参数（落地式） 1.16.1牵引架总长度 ： 1270mm 1.16.2牵引架升降（与手术台同步电动升降） ： 650～1010 mm 1.16.3牵引架脚牵引器高度 : 600～980mm 1.16.4伸展杆行程 : 290mm 1.16.5伸展杆摆动角度: 单摆90°、 双摆180°。 1.16.6脚牵引器升降行程 : 320mm 1.16.7脚牵引器伸缩行程 : 110mm 1.16.8股座尺寸（碳素纤维、无金属，略锥形）： 530×300 mm 1.16.9负重 : 100kg 2.配置 2.1主机1台 2.2碳素纤维床面板1套 2.3床垫1套 2.4线控器1套 2.5肩侧垫1对 2.6身体绑带1套 2.7手托1对 2.8手固定带2套 2.9输液支架1套 2.10麻醉屏架1套 2.11碳纤维头托1套 2.12移动边轨4套 2.13支撑架1套 2.14落地式骨科牵引架1套 3.性能说明 3.1.用途：手术床匹配骨科三维C臂、骨科G型臂、术中移动CT、 O型臂、骨科机器人、导航系统等影像设备，开展骨科骨科手术。 3.2.德国进口电机驱动，电动齿轮啮合机械传动技术结构（非液压、非推杆），产品钢性优越；运行平稳牢靠，安全可靠，经久耐用，使用年限长久。（进口电机有报关单） 3.3.手术台为偏心单立柱结构设计，床面板头端伸出长度为1760mm，床面下方空间全开放无阻挡，为骨科术中C臂等设备提供了宽大的活动空间，方便术中C臂移动、旋转、调节、定位等操作及X光采集图像。 3.4.床面板为进口碳素纤维材质，透视成像清晰均匀无伪影，成像质量优越。在较低剂量的X射线下可获得较高清晰的成像效果，减轻辐射。 （进口碳素纤维有报关单） 3.5.配置长度在1.1m～1.5m的碳素纤维无金属床面板，可360度透视拍片，成像优越无伪影，方便三维骨科C臂、术中CT、O型臂、G型臂等术中采集图像。患者从小腿至头颅，可进行全方位透视。 3.6.手术台超薄的底板设计，也为C臂、G臂等设备预留有更大的活动空间。底板外罩为加厚304不锈钢材质，不易变形，无缝罩结构，防水防潮防锈性能优越，降低故障。 3.7.配备进口医用中控万向脚轮，轮径100mm,移动灵活、耐压耐磨，具有超大的负重功能，品质优越。（有报关单） 3.8.可装配进口或国产各品牌神经外科手术台架。